| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 30.03. 2018 г. №.196-2018 На №_________ от ________________ |  |
| О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право поставки медицинского оборудования

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Портативная цифровая ультразвуковая система с возможностью объемной чреспищеводной эхокардиографии | 1 комплект |

| № п.п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |
|  | Полностью цифровая переносная многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью трёхмерной чреспищеводной эхокардиографии в реальном времени | Наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| 1.4 | Сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) | Наличие при поставке |
| 1.5 | Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| 1.6 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.7 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.8 | Техническая (сервисная) документация, включая пароли и коды доступа к сервисному меню на весь срок эксплуатации оборудования | Наличие при поставке |
| 1.9 | Гарантия на всю систему, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с подписания акта ввода в эксплуатацию |
| 1.10 | Русифицированный интерфейс | Наличие |
| 1.11 | Интегрированное в систему справочное руководство | Наличие |
| 1.12 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |
| 1.13 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.14 | Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.15 | Интеграция с информационными системами, используемыми Заказчиком, при вводе в эксплуатацию | Наличие |
| 1.16 | Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке | Наличие |
| 1.17 | Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования | Наличие |
| 1.18 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 90 дней с момента подписания контракта |
| Области применения системы |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Поверхностные органы и структуры | Наличие |
|  | Акушерство | Наличие |
|  | Гинекология | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Исследования сосудов | Наличие |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |
|  | Эхокардиография взрослая | Наличие |
|  | Эхокардиография детская | Наличие |
|  | Стресс–ЭхоКГ | Наличие |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ | Наличие |
|  | Трёхмерная чреспищеводная эхокардиография в реальном времени (4D) | Наличие |
|  | Исследования с контрастированием | Наличие |
| Технические требования |  |
| Установленные пакеты клинических программ |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Поверхностные органы и структуры | Наличие |
|  | Акушерство | Наличие |
|  | Гинекология | Наличие |
|  | Педиатрия | Наличие |
|  | Исследования сосудов | Наличие |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |
|  | Эхокардиография взрослая | Наличие |
|  | Эхокардиография детская | Наличие |
|  | Чреспищеводная ЭхоКГ | Наличие |
|  | Исследования с контрастированием | Наличие |
| Базовый блок системы |  |
|  | Программное обеспечение на русском языке, включая встроенную справочную систему | Наличие |
|  | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу | Наличие |
|  | Процессор преобразования УЗ-лучей | Не менее 12 бит |
|  | Цифровая технология обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования | Наличие |
|  | Работа с широкополосными датчиками | Наличие |
|  | Количество выбора возможных настроек в одном датчике, включая пользовательские | Не менее 47 |
|  | Диапазон частот | От 1 до 15 МГц |
|  | Количество приемо-передающих каналов | Не менее 504 576 |
|  | Динамический диапазон | Не менее 170 дБ |
|  | Глубина визуализации | Не менее 30 см |
|  | Четырёхкратная параллельная обработка данных | Наличие |
|  | Сверхточное непрерывное фокусирование при передаче | Наличие |
|  | Динамическая фокусировка | Наличие |
|  | Количество зон усиления по глубине | Не менее 8 |
|  | Технология усиления УЗ-лучей по периферии зоны интереса | Наличие |
|  | Максимальная частота кадров 2D | Не менее 755 |
|  | Максимальное количество зон фокусировки | Не менее 8 |
|  | Тканевая гармоника с фазовой инверсией | Наличие |
|  | Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: | Наличие |
|  | Число одновременно передаваемых лучей | Не менее 9 |
|  | Число одновременно принимаемых лучей | Не менее 9 |
|  | Совместимость с режимом кодированной гармоникой | Наличие |
|  | Совместимость с органоспецифичным режимом | Наличие |
|  | Совместимость с допплеровскими режимами | Наличие |
|  | Совместимость с режимом контрастной визуализации | Наличие |
|  | Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма: Совмещение с режимом многолучевого сканирования Совместим со всеми типами датчиков Совместим со всеми режимами | Наличие |
|  | Увеличение изображения в режиме реального времени | Кратность не менее 8 |
|  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра | Кратность не менее 5 |
|  | Монитор: Жидкокристаллический безбликовый монитор высокого разрешения | Наличие Наличие |
|  | Размер монитора по диагонали | Не менее 15” |
|  | Экранная матрица | Не менее 1600 х 1200 пикселей |
|  | Программа автоматизации УЗ-исследования. Наличие стандартных и создание пользовательских алгоритмов и следующих последовательностей: | Наличие |
|  | Переключения режимов сканирования | Наличие |
|  | Запуска измерений и вычислений | Наличие |
|  | Аннотаций | Наличие |
|  | Маркёров положения датчиков | Наличие |
|  | Возможность временной остановки текущей последовательности | Наличие |
| Поддерживаемые режимы сканирования |  |
|  | В - режим: Автоматическая оптимизация В-изображений Трапециевидное изображение для линейных датчиков | Наличие |
|  | М - режим: Цветной М - режим (поддержка секторными, конвексными и микроконвексными датчиками) Анатомический М - режим | Наличие |
|  | PW – Импульсно-волновой спектральный доплеровский режим с отклонением угла: | Наличие |
|  | Минимальный размер контрольного объёма | Не более 0,8 мм |
|  | Максимальный размер контрольного объёма | Не менее 24,6 мм |
|  | CW – Постоянно-волновой доплеровский режим с отклонением угла: | Наличие |
|  | Максимальная измеряемая скорость | Не менее 20 м/с |
|  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра нажатием одной клавиши: Автоматическая корректировка базовой линии Автоматическая корректировка PRF Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
|  | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени с отображением результатов измерений в реальном времени с возможностью выбора отображаемых параметров | Наличие |
|  | Цветовое доплеровское картирование скорости (ЦДК): Автоматическая оптимизация изображений в режиме ЦДК Автоматическая инверсия цветовой карты в зависимости от угла сканирования Одновременное представление изображений B-режима и В+ЦДК в реальном времени | Наличие |
|  | Энергетическое доплеровское картирование (ЭДК): Одновременное представление изображений B-режима и В+ЭДК в реальном времени Отображение информации о направлении потока | Наличие |
|  | Тканевой допплер | Наличие |
|  | Спектральный тканевый доплеровский режим (дуплексное сканирование с режимом цветового тканевого доплеровского картирования) | Наличие |
|  | Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: Полностью интегрированная система Поддержка всеми датчиками Мультиплановый анализ Совмещение с режимами ЦДК и ЭД Режимы 3D реконструкции: Поверхность Максимальная интенсивность Минимальная интенсивность Прозрачность | Наличие |
|  | Представление информации в режимах: В-режим; М-режим; PW(CW)-режим; В/В; В/М; В/ЦДК; B/ЭДК; В/ЦДК/PW(CW); В/ЭДК/PW(CW); B/TDI/PW(CW) | Наличие |
|  | Триплексный режим | Наличие |
| Поддерживаемые измерения и вычисления |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии взрослой | Наличие |
|  | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: Формирование подробных отчётов с указанием площади, объёма и дополнительных параметров ЛЖ Представление результатов в виде таблицы, диаграммы и кривых | Наличие |
|  | Количественный анализ деформации миокарда, в том числе, в режиме тканевой доплерографии: | Наличие |
|  | Измерение скорости движения миокарда, расчёт деформации и скорости деформации вдоль заданных пользователем М-линий, одновременно линий | Не менее 3 |
|  | Получение количественных значений из любой точки М-развёртки | Наличие |
|  | Автоматическое движение М-линии вслед за движением миокарда | Наличие |
|  | Усреднение до 20 сердечных сокращений | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии детской | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
|  | Автоматический расчёт толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для органов брюшной полости | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для поверхностных органов и структур | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для костно-мышечной системы | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для педиатрии | Наличие |
|  | Количественный анализ общей визуализации в 3D-режиме: Разделение на слои с управлением количеством слоёв и расстоянием между слоями Измерения с использованием 3D графических данных: Линейные Углы Эллипсы Контуры Объёмы | Наличие |
|  | Количественный анализ общей визуализации в 2D-режиме: Динамический анализ и графическое представление: эхогенности, скорости или энергии Выделение до 10 зон интереса с компенсацией движения ткани Расчёт для ЦДК и энергетического допплера: индекс потока, индекс васкуляризации | Наличие |
|  | Протоколы на русском языке с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, графиков шаблонов описаний и заключений | Наличие |
|  | Опция электронного управления лучом для четкой визуализации биопсийной иглы | Наличие |
|  | Автоматический анализ микрососудов в режиме контрастной визуализации | Наличие |
| Типы поддерживаемых системой датчиков |  |
|  | Конвексные | Соответствие |
|  | Микроконвексные | Соответствие |
|  | Микроконвексные внутриполостные | Соответствие |
|  | Линейные | Соответствие |
|  | Секторные фазированные | Соответствие |
|  | Интраоперационные | Соответствие |
|  | Лапароскопические | Соответствие |
|  | Чреспищеводные секторные фазированные с электронным поворотом плоскости сканирования и возможностью эксплуатации на стационарных системах в режимах 2D/3D/4D | Соответствие |
|  | Монокристальная технология изготовления конвексных, микроконвексных, секторных фазированных, матричных чреспищеводных датчиков | Соответствие |
|  | Датчики типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового доплеровского спектра (невизуализирующие) | Соответствие |
| Характеристика поставляемых с системой датчиков |  |
|  | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии: | Не менее 1 шт. |
|  | Диапазон частот | От 3 до 11 МГц |
|  | Количество элементов Ширина сканируемого участка | Не менее 160 не более 38 мм |
|  | Возможность применения биопсийного адаптера, многоуглового, многоразового, с количеством углов | Не менее 3 |
|  | Поддержка режимов: PW HPRF ЦДК ЭДК Режим многолучевого составного сканирования Органоспецифичный режим Тканевой гармоники Визуализация с контрастированием | Наличие |
|  | Секторный монокристальный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований: | Не менее 1 шт. |
|  | Диапазон частот | От 1 до 4 МГц |
|  | Количество элементов | Не менее 80 |
|  | Угол сканирования | Не менее 90 градусов |
|  | Возможность применения биопсийного адаптера, многоуглового, многоразового, с количеством углов | Не менее 3 |
|  | Поддержка режимов: PW CW HPRF ЦДК Тканевой допплер Органоспецифичный режим Тканевой гармоники Визуализация с контрастированием | Наличие |
|  | Чреспищеводный монокристальный мультиплановый матричный секторный фазированный датчик для кардиологических исследований взрослых: | Не менее 2 шт. |
|  | Диапазон частот | От 2 до 7 МГц |
|  | Количество элементов | Не менее 2500 |
|  | Угол сканирования | не менее 90 градусов |
|  | Электронное вращение плоскости сканирования | не менее 180 градусов |
|  | Возможность эксплуатации датчиков на стационарных аппаратах в режиме 2D/3D/4D | Наличие |
|  | Технология подавления артефактов от электрокоагуляторов | Наличие |
|  | Поддержка режимов: PW CW ЦДК М-режим, в т.ч. цветной Тканевой допплер Органоспецифичный режим Тканевой гармоники | Наличие |
| Архивация изображений |  |
|  | Кинопетля | Не менее 3000 кадров |
|  | Объем жесткого диска | Не менее 250 Гб |
|  | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |
| Дополнительные принадлежности |  |
|  | Панель ввода ЭКГ–сигналов | Наличие |
|  | Количество каналов ввода физиологических сигналов | Не менее 2 |
|  | Тележка для установки и перевозки аппарата с 3-мя портами для подключения датчиков | Наличие |
|  | Колесная сумка-тележка для транспортировки | Наличие |
|  | Принтер черно-белого изображения | Наличие |
| Масса и габариты системы, характеристики электропитания |  |
|  | Номинальное напряжение питания | 200 В/50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 550 ВА |
|  | Высота основного блока | Не более 80 мм |
|  | Ширина основного блока | Не более 415 мм |
|  | Длина основного блока | Не более 360 мм |
|  | Вес основного блока | Не более 8 кг |
|  | Высота тележки: |
|  | Минимальная, не более | 90 см |
|  | Максимальная, не менее | 108 см |

Цена должна быть указана в российских рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 09.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91