|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 03.12.2020 г. №.1042-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Контур пациента коаксиальный одноразовый с датчиком потока для Т1, 20 шт/упак | Общая характеристика: Контур пациента в комплекте с предустановленным датчиком потока. Категория пациентов: взрослые, дети. Вид исполнения контура Коаксиальный. (двухтрубочный) Температура хранения от -20 до 60°С. Температура использования от -15 до 50°С.  Длина контура 180 см. Патрубки подключения линии вдоха и выдоха Наличие Комплайнс контура при давлении 60 см.вд.ст. 1,8 мл/см.вд.ст. Встроенный датчик измерения давления, потока и объема. Наличие Диапазон измерения потока от 0 до 180 л/мин.  Мертвое пространство: 10,3 мл. Сопротивление: 1,6 мбар/л/с  Длина измерительных трубок: 185 см. Точность откалиброванного датчика потока. 20% Цветовая кодировка измерительных линий Наличие Материал датчика: "корпус - прозрачный АБС,  заслонка - полиэстер,  трубки - поливинилхлорид (без диэтилгексилфталата)." Адаптер для проведения калибровки датчика потока Наличие Заглушка для проверки герметичности контура Наличие Система фиксации измерительных линий датчика вдоль контура пациента Наличие Все компоненты не содержат латекса, фталата, диэтилгексифталата, веществ животного происхождения, канцерогенных, токсичных веществ. Соответствие | уп | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.12.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | |