|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/07/2022 г. №.1097-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание барокомплекса | Проведение технического диагностирования комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3».2. Перечень работ:Техническое диагностирование комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», производства НПО «Сибцветметавтоматика», г. Красноярск, зав. № 194, должно производится в соответствии с руководящими документами:- ГОСТ Р 31512-2012. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования,- Методика проведения работ по техническому диагностированию одноместных лечебных бароаппаратов типа «ЕНИСЕЙ» и «БЛ» (БЛ-3, БЛКС-301, БЛКС-301М, БЛКС-303МК) с целью определения возможности продления их ресурса и срока службы", согласованной с Госгортехнадзором России (Исх. № 12-06/785 от 15.08.2000 г.).Техническое диагностирование включает:№ п/п Наименование работ1. Проверка распорядительной технической и эксплуатационной документации2. Проверка уровня технической подготовки обслуживающего персонала3. Оценка общего технического состояния баросистемы и ее отдельных узлов4.Визуальный и измерительный контроль:- Обечайка- Днища- Люки, горловины люков, патрубки5. Проверка состояния зубьев крышки и байонетного кольца. Байонетный затвор6. Проверка усилия на ручке байонетного замка и времени герметизации баросистемы7. Проведение визуального осмотра состояния иллюминаторов барокамеры8. Проверка величин срабатывания предохранительных клапанов9. Проверка лакокрасочного покрытия и состояния сварных швов корпуса и крышки10. Проверка работоспособности системы связи «врач-пациент»11.Проверка состояния резинотехнических деталей и пневмошлангов жизнеобеспечения барокамеры12. Проверка узлов управления параметрами барокомплекса13.Оценка работоспособности барокамеры на всех режимах: компрессии, изопрессии, декомпрессии14. Замеры расхода кислорода на основном режиме работы15. Проверка работоспособности баросистемы на всех режимах работы блока управления и подачи газа16. Проведение технического сеанса17. Оформление заключения технического диагностирования18. После окончания работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО оборудования Заказчика3. Требования к исполнителю:Наличие у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица и индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания;- привлечение специалистов, прошедших обучение техническому обслуживанию одноместных лечебных барокамер «Енисей-3».Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения4. Перечень документов, которые исполнитель передает заказчику после выполнения работ:- Отчет по техническому диагностированию барокамеры.- Акт сдачи-приёмки оказанных услуг.5. Срок оказания услуг: не более 10 рабочих дней с момента заключения контракта.6. Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А. КГБУЗ «Краевая клиническая больница».Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |