|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/07/2022 г. №.1097-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание барокомплекса | Проведение технического диагностирования комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3».  2. Перечень работ: Техническое диагностирование комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», производства НПО «Сибцветметавтоматика», г. Красноярск, зав. № 194, должно производится в соответствии с руководящими документами: - ГОСТ Р 31512-2012. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования, - Методика проведения работ по техническому диагностированию одноместных лечебных бароаппаратов типа «ЕНИСЕЙ» и «БЛ» (БЛ-3, БЛКС-301, БЛКС-301М, БЛКС-303МК) с целью определения возможности продления их ресурса и срока службы", согласованной с Госгортехнадзором России (Исх. № 12-06/785 от 15.08.2000 г.). Техническое диагностирование включает:  № п/п Наименование работ 1. Проверка распорядительной технической и эксплуатационной документации 2. Проверка уровня технической подготовки обслуживающего персонала 3. Оценка общего технического состояния баросистемы и ее отдельных узлов 4.   Визуальный и измерительный контроль: - Обечайка - Днища - Люки, горловины люков, патрубки 5. Проверка состояния зубьев крышки и байонетного кольца. Байонетный затвор 6. Проверка усилия на ручке байонетного замка и времени герметизации баросистемы 7. Проведение визуального осмотра состояния иллюминаторов барокамеры 8. Проверка величин срабатывания предохранительных клапанов 9. Проверка лакокрасочного покрытия и состояния сварных швов корпуса и крышки 10. Проверка работоспособности системы связи «врач-пациент» 11. Проверка состояния резинотехнических деталей и пневмошлангов жизнеобеспечения барокамеры 12. Проверка узлов управления параметрами барокомплекса 13. Оценка работоспособности барокамеры на всех режимах: компрессии, изопрессии, декомпрессии 14. Замеры расхода кислорода на основном режиме работы 15. Проверка работоспособности баросистемы на всех режимах работы блока управления и подачи газа 16. Проведение технического сеанса 17. Оформление заключения технического диагностирования 18. После окончания работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО оборудования Заказчика   3. Требования к исполнителю: Наличие у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица и индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания; - привлечение специалистов, прошедших обучение техническому обслуживанию одноместных лечебных барокамер «Енисей-3». Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4. Перечень документов, которые исполнитель передает заказчику после выполнения работ: - Отчет по техническому диагностированию барокамеры. - Акт сдачи-приёмки оказанных услуг.  5. Срок оказания услуг: не более 10 рабочих дней с момента заключения контракта.  6. Место оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А. КГБУЗ «Краевая клиническая больница».  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 21.07.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |