|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 25.11.2 019 г. №.1119-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Кольпоскоп медицинский с принадлежностями№ Наименование параметра Наличие функции или требуемое значение1 Общие требования1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие1.2 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке1.3 Гарантия поставщика и производителя Не менее 18 месяцев1.4 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке1.5 Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке1.6 Техническая (сервисная) документация, включая пароли и коды доступа к сервисному меню на весь срок эксплуатации оборудования Наличие при поставке1.7 Доставка оборудования до места монтажа Наличие1.8 Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие1.9 Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие1.10 Интеграция с информационными системами, используемыми Заказчиком, при вводе в эксплуатацию (при технической возможности) Наличие1.11 Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие1.12 Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие1.13 Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 10 дней с момента заключения договора1.14 Год производства Не ранее 20192 Технические характеристики2.1 Цифровая оптико-электронная видеокамера Наличие2.2 Размер матрицы, дюймов Не менее 1/42.3 Горизонтальное разрешение, ТВЛ Не менее 5402.4 Разрешение Не менее 720×5762.5 S-video интерфейс выходного сигнала Наличие2.6 Автоматический режим фокусировки Наличие2.7 Ручной режим фокусировки Наличие2.8 Максимальное рабочее расстояние при автоматической фокусировке, мм Не менее 3002.9 Минимальное рабочее расстояние при автоматической фокусировке, мм Не более 2002.10 Максимальное рабочее расстояние при ручной фокусировке, мм Не менее 3502.11 Минимальное рабочее расстояние при ручной фокусировке, мм Не более 1502.12 Диаметр поля зрения в диапазоне, мм От 10 до 1502.13 Источник света ультра-белый светодиодный холодный Наличие2.14 Тип освещения циркулярное, направленное Наличие2.15 Освещенность, люкс Не менее 25002.7 Гарантийное среднее время работы светодиодов, часов Не менее 500002.18 Встроенный зеленый фильтр для визуализации сосудов Наличие2.19 Количество градаций зеленых фильтров Не менее 3-х2.20 Оптическое увеличение, крат Не менее 362.21 Общее увеличение, крат Не менее 402.22 Баланс белого Наличие2.23 Секундомер продолжительности исследования Наличие2.24 Функция «замораживания» картинки Наличие2.25 Светодиодный индикатор питания на корпусе видеокамеры Наличие2.26 Светодиодный индикатор режима фокусировки на корпусе видеокамеры Наличие2.27 Время непрерывной работы, часов Не менее 82.28 Подключение к мультимедийному монитору Наличие2.29 Подключение к персональному компьютеру Возможность2.30 Возможность одновременного подключения к ПК и мультимедийному монитору Наличие2.31 Возможность подключения Педали для сохранения стоп-кадров на ПК Наличие2.32 Съёмная силиконовая ручка Наличие2.33 USB-порт внутри корпуса для установки ключа защиты лицензионного программного обеспечения Наличие2.34 Плата видеозахвата встроена в корпус видеокольпоскопа Наличие3 Параметры шарнирной стойки3.1 Трехплечевой шарнирный механизм позиционирования по горизонтали и по вертикали Наличие3.2 Максимальная высота головки видеокольпоскопа, мм Не менее 12303.3 Минимальная высота головки видеокольпоскопа, мм Не более 9503.4 Диапазон регулировки высоты головки видеокольпоскопа, мм Не менее 2803.5 Радиус перемещения оптической головки видеокольпоскопа в горизонтальной плоскости, мм Не менее 9003.6 Опорная станина с 5 колесами для свободного перемещения Наличие3.7 Стопорные механизмы фиксации на колесах Не менее 24 Интерфейсы4.1 USB-порт тип В для подключения видеокольпоскопа к ПК Наличие4.2 Два USB-порта для подключения дополнительного оборудования Наличие4.3 RCA-порт для подключения к мультимедийному монитору Наличие5 Электропитание5.1 Блок питания на стойке видеокольпоскопа Наличие5.2 Номинальное напряжение 110/220 В Наличие5.3 Номинальная частота 50/60 Гц Наличие5.4 Потребляемая мощность Не более 20 Вт6 Мультимедийный монитор6.1 Мультимедийный монитор предназначен для отображения высококачественного цветного изображения с цифровой оптико-электронной видеокамеры кольпоскопа Наличие6.2 Диагональ, дюймов Не менее 226.3 Разрешение Не менее 1920×10806.4 Углы обзора 178° (H) / 178° (V) Наличие6.5 HD-формат: FULL HD Наличие6.6 LED-подсветка Наличие6.7 S-Video порт Наличие7 Консоль для крепления монитора к шарнирной стойке кольпоскопа НаличиеОКПД2 26.70.22.150 Микроскопы медицинскиеКТРУ Реестровая запись № 26.70.22.150-00000007Производитель 1 Производитель 2Видеокольпоскоп цифровой SLV-101 с принадлежностямиПроизводитель:ЗАО "Биомедицинос техника", Литва, UAB "Biomedicinos technika"РУ от 23.03.2015 № ФСЗ 2008/02464 Кольпоскопы медицинские SENSITEC с принадлежностями, модель: VC-100Производитель:"Апексмед Интернэшнл Б. В.", , Нидерланды, Apexmed International B. V., Netherlands.РУ от 08.07.2013 № РЗН 2013/433 | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.11.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |