|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 25.11.2 019 г. №.1121-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00025: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00034: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00035: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4577: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена фронтальной панели – 1 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 5 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00016: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00020: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00033: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 8 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4601: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика   3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 9 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4614: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена фронтальной панели – 1 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 10 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4624: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена фронтальной панели – 1 шт.; - замена заглушки № 510004275 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 11 | Ремонт наркозно-дыхательного оборудования | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4563: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к необходимым запасным частям: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Заглушка, каталожный № 510004275 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуа-тационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандар-тами производителя 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.11.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |