|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.07.2022 г. №.1121-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Тренажер медицинский терапевтический 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественныеи количественные требования к товару Значенияпараметров1 Назначение1.1 Пассивная, активно-пассивная механотерапия с биологической об-ратной связью для взрослых пациентов Наличие2 Функциональные возможности:2.1. Активная реабилитация нижних конечностей Наличие2.2. Пассивная реабилитация нижних конечностей Наличие2.3 Активно-пассивная (ассистивная) тренировка нижних конечно-стей Наличие2.4 Биологическая обратная связь (БОС) Наличие2.5 Функция распознавания спазмов Наличие3. Технические параметры:3.1 Интерфейс на русском языке Наличие3.2 Встроенный электродвигатель привода для ног Наличие3.3 Изменение по высоте, положения панели управления и контроля, см в диапазонеот 96 до 1063.4 Мобильность за счет наличия больших транспортировочных колес, диаметр, см не менее 123.5 Выдвижное устройство для обеспечения дополнительной устойчи-вости, см не менее 53.6 Панель управления с крупным, интуитивно-понятным жидкокри-сталлическим экраном и крупными кнопками управления Наличие3.7 Кнопка включения\выключения тренажера на панели управления. Наличие3.8 Тренировочные программы, реализующие принцип БОС, шт Не менее 103.9 Игровые мотивационные программы, реализующие принцип БОС Не менее 2 шт3.10 Возможность корректировать тренировочные программы в про-цессе тренировки Наличие3.11 Текстовые, цифровые и графические указатели, реализующие принцип БОС Наличие3.12 Изменения направления вращения педалей (вперед/назад) Наличие3.13 Регулировка скорости циклического вращения Наличие3.14 Минимальная скорость вращения, об/мин. Не более 13.15 Максимальная скорость вращения, об/мин. Не менее 603.16 Регулировка нагрузки при активной реабилитации Наличие3.17 Минимальная нагрузка, Нм Регулируется от 03.18 Максимальная нагрузка, Нм Не менее 203.19 Регулировка уровней распознавания спастики Наличие3.20 Возможность установки времени тренировки с автоматической остановкой по достижении установленного времени Наличие3.21 Информация выводимая на дисплей:3.21.1 Время пассивной тренировки (мин:сек) Наличие3.21.2 Время активной тренировки (мин:сек) Наличие3.21.3 Пройденное расстояние при пассивной тренировке (км) Наличие3.21.4 Пройденное расстояние при активной тренировке (км) Наличие3.21.5 Скорость (об/мин) Наличие3.21.6 Активная мощность (Вт) Наличие3.21.7 Энергозатраты (ккал) Наличие3.21.8 Уровень нагрузки (Нм) Наличие3.21.9 Мышечный тонус (балы) Наличие3.21.10 Подсчет количества наступивших спазмов (числовое значение) Наличие3.21.11 Симметричность (%) Наличие3.22 Блокировка кнопок от непроизвольного нажатия Наличие3.23 Возможность фиксации сменяющихся на экране показателей Наличие3.24 Анализ результатов актуальной тренировки Наличие3.25 Анализ сохраненных результатов предыдущей тренировки Наличие3.26 Педали взрослые (опоры для ног) с завышенными боковыми упо-рами, пара штук Не менее 13.27 Фиксаторы взрослые для голени, пара штук Не менее 13.28 Фиксация стоп и голени пациента на педалях с фиксаторами го-лени Наличие3.29 Поручень Наличие3.30 Габариты тренажера:3.31.1 Длина, см не менее 603.31.2 Ширина, см не более 603.31.3 Высота, см не менее 953.32 Электропитание от сети 220 В 50 Гц Наличие3.33 Максимальный вес пользователя, кг Не менее 1353.34 Вес тренажера (в базовой комплектации) без пациента, кг не более 31Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудова-нии НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплу-атации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслужива-нию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 60 днейОКПД 2 32.50.21.112 Оборудование терапевтическиеМодели: Тренажеры медицинские терапевтические МОТОмед моделей: МОТОмед muvi, МО-ТОмед viva2. ООО "Медицинские Системы Терапии Движением", Россия, г. Москва. РУ от 19.09.2016 № РЗН 2016/4705. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 26.07.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |