|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 09.12.2 019 г. №.1166-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6453: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6491: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления, клапана безопасности, модуля турбины; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6509: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6545: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6550: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6551: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления, датчика потока и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6552: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6554: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6689: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6776: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6387: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6413: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6437: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6446: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины; - передняя панель дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный №160362 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6449: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6467: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6528: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6543: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6549: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6784: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6451: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6485: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6555: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6792: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6375: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - передняя панель дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6414: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6450: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6452: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт. - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6468: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт. - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6476: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6482: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт. - замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6497: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6789: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6790: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6551: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена электронного модуля, C2 ESM MODUL, каталожный № 160206 – 1 шт.; - проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене ESM MODUL; - замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.; - замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 12.12.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |