| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12.2 019 г. №.1184-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения |
| 1 | Техническое обслуживание барокомплекса | Техническое задание 1. Наименование работы: Проведение экспертизы промышленной безопасности комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», зав. № 62. 2. Перечень работ: Техническое освидетельствование комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», производства НПО «Сибцветметавтоматика», г. Красноярск, зав. № 62 должно производиться в соответствии с руководящими документами: - ГОСТ Р 31512-2012. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования; - Методика проведения работ по техническому диагностированию одноместных лечебных бароаппаратов типа «ЕНИСЕЙ» и «БЛ» (БЛ-3, БЛКС-301, БЛКС-301М, БЛКС-303МК) с целью определения возможности продления их ресурса и срока службы", согласованной с Госгортехнадзором России (Исх. № 12-06/785 от 15.08.2000 г.); и включать в себя: № п/п Наименование работ Виды контроля и объем контроля 1 Визуальный и измерительный контроль бароаппарата: -Обечайка. -Днища. -Люки, горловины люков, патрубки. 100% внутренней и наружной поверхности сосуда: - в местах приварки горловины люка, штуцеров, фланцев к обечайке и днищу, в зонах сопряжений обечайки с днищами, в местах приварки опорных узлов. - в местах образования и скопления конденсата, входа и выхода продукта. - сварные соединения. Наружная и внутренняя поверхности днищ-100%. Сварные и болтовые соединения-100%. Зоны деформации-100%. Выдвижное ложе, прикатная тележка, крепежные и декоративные элементы бароаппарата-100 %. 2 Проверка состояния зубъев крышки и байонетного кольца. Байонетный затвор. ВИК. Резиновый валик уплотнения Трещины и разрывы уплотняющей поверхности. 3 Проведение визуального осмотра состояния иллюминаторов барокамеры Поверхность стёкол снаружи и внутри. Сколы. Царапины глубиной более 1 мм. Посеребрение оргстекла. 4 Проверка и настройка величины срабатывания предохранительного клапана Поднятие давления в бароаппарате до срабатывания предохранительного клапана. 5 Проверка усилия на ручке байонетного замка при его открывании и закрытии. Усилие, прилагаемое к ручке для открывания и закрывания крышки барокамеры 6 Проверка состояния резинотехнических деталей, соединительных элементов и пневмошлангов жизнеобеспечения барокамеры. Внешнее состояние резинотехнических деталей и уплотнений. Внешнее состояние кислородных шлангов. Трещины, перегибы, утечка кислорода и т.д. 7 Ревизия узлов управления параметрами барокомплекса и ревизия целостности электрической части Тестирование, проверка состояния барокомплекса. Проверка режимов барокомплекса. Проверить время экстренной декомпрессии с помощью секундомера. Проверка работоспособности системы управления на всех режимах работы блока управления и подачи газа, а также в нештатных ситуациях. Проверка монтажа электрической части бароаппарата (кабели, электроразъёмы, элементы заземления). 8 Оценка работоспособности барокамеры на всех режимах: компрессии, изопрессии, декомпрессии. Проверка и замеры давления на всех режимах. Проверка громкоговорящей связи. 9 Оценка герметичности системы (запорные и соединительные элементы). Визуальный контроль. Обмыливание сосуда, швов, соединений, байонетного замка, всех клапанов и трубопроводов под давлением 2,0 кгс/см². Проверка состояния манометров, запорной и запорно-регулирующей арматуры. 10 Замеры расхода кислорода на основном режиме работы. Потребление кислорода в режиме изопрессии 0,045м³/мин (45 л/мин), согласно ТУ на бароаппарат. 11 Оценка состояния лакокрасочных и защитных декоративных покрытий. Осмотр всей поверхности барокамеры внутри и снаружи. Состояние матраца. 12 Анализ технической документации и условий эксплуатации с проведением технического сеанса. Проверка выполнения нормативных и организационных требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию бароаппарата. Проверка технического состояния и оснащенности барозала. Проверка паспорта, документов, приказов, технической, отчётной, эксплуатационной документации. Проверка уровня технической подготовки обслуживающего персонала. Проведение технического сеанса с проверкой работоспособности бароаппарата на всех режимах работы. 13 Оформление заключения экспертизы. Обобщение всех отчётов и замеров в оформленном заключении экспертизы промышленной безопасности, технического отчёта с протоколами обследования, определения остаточного срока службы и ресурса бароаппарата. Формуляры систем с записью о проведенной работе. 3. Обязательные требования к исполнителю: - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; - привлечение специалистов, прошедших обучение с одноместными лечебными барокамерами «Енисей-3». 4. Перечень документов, которые исполнитель передает заказчику после выполнения работ: - Акт сдачи-приёмки оказанных услуг; - Заключение экспертизы по техническому диагностированию барокамеры. 33.10.92.190 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий и аппаратуры, не включенных в другие группировки | усл. | 1 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание барокомплекса | Техническое задание 1. Наименование работы: Проведение экспертизы промышленной безопасности комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», зав. № 68. 2. Перечень работ: Техническое освидетельствование комплекса одноместной реанимационной барокамеры «Енисей-3», производства НПО «Сибцветметавтоматика», г. Красноярск, зав. № 68 должно производиться в соответствии с руководящими документами: - ГОСТ Р 31512-2012. Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования; - Методика проведения работ по техническому диагностированию одноместных лечебных бароаппаратов типа «ЕНИСЕЙ» и «БЛ» (БЛ-3, БЛКС-301, БЛКС-301М, БЛКС-303МК) с целью определения возможности продления их ресурса и срока службы", согласованной с Госгортехнадзором России (Исх. № 12-06/785 от 15.08.2000 г.); и включать в себя: № п/п Наименование работ Виды контроля и объем контроля 1 Визуальный и измерительный контроль бароаппарата: -Обечайка. -Днища. -Люки, горловины люков, патрубки. 100% внутренней и наружной поверхности сосуда: - в местах приварки горловины люка, штуцеров, фланцев к обечайке и днищу, в зонах сопряжений обечайки с днищами, в местах приварки опорных узлов. - в местах образования и скопления конденсата, входа и выхода продукта. - сварные соединения. Наружная и внутренняя поверхности днищ-100%. Сварные и болтовые соединения-100%. Зоны деформации-100%. Выдвижное ложе, прикатная тележка, крепежные и декоративные элементы бароаппарата-100 %. 2 Проверка состояния зубъев крышки и байонетного кольца. Байонетный затвор. ВИК. Резиновый валик уплотнения Трещины и разрывы уплотняющей поверхности. 3 Проведение визуального осмотра состояния иллюминаторов барокамеры Поверхность стёкол снаружи и внутри. Сколы. Царапины глубиной более 1 мм. Посеребрение оргстекла. 4 Проверка и настройка величины срабатывания предохранительного клапана Поднятие давления в бароаппарате до срабатывания предохранительного клапана. 5 Проверка усилия на ручке байонетного замка при его открывании и закрытии. Усилие, прилагаемое к ручке для открывания и закрывания крышки барокамеры 6 Проверка состояния резинотехнических деталей, соединительных элементов и пневмошлангов жизнеобеспечения барокамеры. Внешнее состояние резинотехнических деталей и уплотнений. Внешнее состояние кислородных шлангов. Трещины, перегибы, утечка кислорода и т.д. 7 Ревизия узлов управления параметрами барокомплекса и ревизия целостности электрической части Тестирование, проверка состояния барокомплекса. Проверка режимов барокомплекса. Проверить время экстренной декомпрессии с помощью секундомера. Проверка работоспособности системы управления на всех режимах работы блока управления и подачи газа, а также в нештатных ситуациях. Проверка монтажа электрической части бароаппарата (кабели, электроразъёмы, элементы заземления). 8 Оценка работоспособности барокамеры на всех режимах: компрессии, изопрессии, декомпрессии. Проверка и замеры давления на всех режимах. Проверка громкоговорящей связи. 9 Оценка герметичности системы (запорные и соединительные элементы). Визуальный контроль. Обмыливание сосуда, швов, соединений, байонетного замка, всех клапанов и трубопроводов под давлением 2,0 кгс/см². Проверка состояния манометров, запорной и запорно-регулирующей арматуры. 10 Замеры расхода кислорода на основном режиме работы. Потребление кислорода в режиме изопрессии 0,045м³/мин (45 л/мин), согласно ТУ на бароаппарат. 11 Оценка состояния лакокрасочных и защитных декоративных покрытий. Осмотр всей поверхности барокамеры внутри и снаружи. Состояние матраца. 12 Анализ технической документации и условий эксплуатации с проведением технического сеанса. Проверка выполнения нормативных и организационных требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию бароаппарата. Проверка технического состояния и оснащенности барозала. Проверка паспорта, документов, приказов, технической, отчётной, эксплуатационной документации. Проверка уровня технической подготовки обслуживающего персонала. Проведение технического сеанса с проверкой работоспособности бароаппарата на всех режимах работы. 13 Оформление заключения экспертизы. Обобщение всех отчётов и замеров в оформленном заключении экспертизы промышленной безопасности, технического отчёта с протоколами обследования, определения остаточного срока службы и ресурса бароаппарата. Формуляры систем с записью о проведенной работе. 3. Обязательные требования к исполнителю: - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; - привлечение специалистов, прошедших обучение с одноместными лечебными барокамерами «Енисей-3». 4. Перечень документов, которые исполнитель передает заказчику после выполнения работ: - Акт сдачи-приёмки оказанных услуг; - Заключение экспертизы по техническому диагностированию барокамеры. 33.10.92.190 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий и аппаратуры, не включенных в другие группировки | усл. | 1 |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.12.2019 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |