|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.08.2022 г. №.1352-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.1 Ремонт трубки оптической ларингоскопа 90 градусов, диаметр 10 мм, длина 175 мм, зав. номер SNТ1225, производства «G.Heinemann Medizintechnik GmbH» - Разборка оптической трубки; - Фиксация кольца изменения фокусного расстояния; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа 30 градусов, диаметр10 мм, длина 312 мм, мо-дель 26003ВА, зав. номер SN121МА5, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.3 Ремонт трубки оптической оториноскопа 30 градусов, диаметр 4 мм, длина 175 мм, модель 28731BWA, зав. номер SN1212TT, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Замена объектива – 1 шт.; - Замена покровной линзы дистального конца оптической трубки – 1 шт.; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.4 Ремонт трубки оптической оториноскопа 30 градусов, диаметр 4 мм, длина 175 мм, модель 28731BWA, зав. номер SN1659361, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Ремонт объектива; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.5 Ремонт трубки оптической цисто-уретроскопа 30 градусов, диаметр 4 мм, длина 302 мм, модель 27005ВА, зав. номер SN123FPT, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Сборка, юстировка аппарата; - Проклейка, герметизация аппарата; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.6 Ремонт трубки оптической цисто-уретроскопа 30 градусоа, диаметр 4 мм, длина 302 мм, модель 27005ВА, зав. номер SNLOTGM0249, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Ремонт объектива; - Ремонт дистального конца; - Сборка, юстировка аппарата; - Проклейка, герметизация аппарата; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.7 Ремонт трубки оптической оториноскопа 70 градусов, диаметр 4 мм, длина 175 мм, модель 28731CWA, зав. номер SN809950, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Ремонт соединения трубки дистального конца с покровным стеклом дистального конца; - Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность  3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт эндоскопических инструментов | 2.8 Ремонт трубки оптической цисто-уретроскопа 70 градусов, диаметр 4 мм, длина 302 мм, модель 27005СА, зав. номер NLOTGM0326, производства «Karl Storz SE & Co. KG» - Разборка оптической трубки; - Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; - Ремонт объектива; - Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1шт.; - Ремонт дистального конца оптической трубки; - Ремонт погружной части оптической трубки; - Сборка, юстировка оптической трубки; - Проклейка, герметизация оптической трубки; - Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свой-ства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) меди-цинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 30.08.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |