|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/08/2022 г. №.1377-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Кардиорегистратор комплекса суточного мониторирования ЭКГ 2№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметровНазначение: регистрация и запись параметров ЭКГ у пациентов в условиях привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности, для дальнейшего переноса данных на Комплекс суточ-ного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" Наличие1. Комплектация кардиорегистратора1.1 Кардиорегистратор для мониторирования 11.2 Кабель отведений ЭКГ 3-канальный 11.3 Кабель отведений ЭКГ 12-канальный 11.4 Элементы питания 21.5 Сумка для кардиорегистратора 11.6. Паспорт 12. Основные технические параметры2.1 Разрядность АЦП Не менее 242.2 Частота дискретизации От 250 до 2000 Гц2.3 Диапазон входных напряжений кардиосигнала от 0,05 до 10 мВ2.4 Коэффициент ослабление синфазных помех не менее 60 дБ2.5 Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0,05 Гц - 55 Гц от (+40%) до (-30%)2.6 Постоянная времени не менее 3,2 с2.7 Величина проникновения сигнала из канала в канал не более 5%2.8 Масса регистратора (без элементов питания) не более 50 г.2.9 Габаритные размеры регистратора не более55х70х20 мм2.10 Питание регистратора от батареи 1хАА Наличие2.11 Число отведений 3 и 12 Наличие2.12 Число электродов 7 и 10 Наличие2.13 Время непрерывной регистрации От 24 до 72 часов2.14 Время передачи данных в компьютер Не более 8 мин2.15 Интерфейс связи с компьютером USB Наличие2.16 Детектор кардиостимулов Наличие2.17 Режим регистрации для новорожденных Наличие3 Дополнительные требования3.1 Должна обеспечиваться полноценная работа в составе имеюще-гося у Заказчика Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2», в том числе: Наличие3.1.1 Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования должны обрабатываться на имеющемся у Заказчика Комплексе суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» Наличие3.1.2 Должна обеспечиваться совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями Наличие3.1.3 Записи, полученные на закупаемом оборудовании, должны авто-матически обрабатываться с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента, хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (ар-тефактов), отсутствующих на предыдущей записи Наличие3.2 Должна обеспечиваться совместимость с системой удаленного описания «МИОКАРД-Консультант», имеющейся у Заказчика НаличиеОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств изме-рения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеГод выпуска Не позднее 2021Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя, исчисляемая с момента подпи-сания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места ввода в эксплуатацию НаличиеВвод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудо-вании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслужи-ванию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 днейКод по ОКПД2 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, при-меняемые в медицинских целях, не включенные в другие группировкиЭквивалент не предусмотрен, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобрета-емого товара с товаром, ранее приобретенным и используемым Заказчиком (в соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального Закона № 44-ФЗ).Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» по ТУ 9441-020-25692097-2012 в составе: 1. Кардиорегистратор для мониторирования с экраном или без экрана. ООО "НИМП ЕСН", 607185, Россия, Нижегородская область, г. Саров. РУ от 15.08.2012 г. № ФСР 2012/13772. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.09.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |