|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  07.02. 2023 г. №.151-2023\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупкиНаименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава (Код вида номенклатурной классификации 102930)КТРУ: 26.60.13.190-00000025 Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного суставаТребование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава 1№ п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров1 Функциональные характеристики:1.1. Назначение: пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава Наличие1.2. Предупреждение тугоподвижности коленного и тазобедренного суставов Наличие1.3. Восстановление типа движения поражённой конечности Наличие1.4. Повышение качества суставной поверхности Наличие1.5. Предупреждение венозных тромбозов Наличие1.6. Обеспечение немедленной пассивной разработки суставов в постоперационном периоде Наличие2 Технические характеристики:2.1. Держатель для голени, обеспечивающий физиологическое положение голени Наличие2.2. Держатель для бедра, обеспечивающий физиологическое положение бедра Наличие2.3. Опора для стопы, обеспечивающая физиологическое положение стопы Наличие2.4. Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем Наличие2.5. Отображение на дисплее следующих параметров:- максимальный, минимальный угол сгибания- текущее состояние (сгибание, разгибание, пауза, скорость)- текущий угол Наличие2.6. Управление с панели управления:- углом сгибания- углом разгибания- скоростью- паузой- нагрузкой- процедурным таймером Наличие2.7. Режим работы с предустановленными углами сгибания и разгибания коленного сустава Наличие2.8. Режим работы с постепенным увеличением диапазона движений сгибания и разгибания коленного сустава до заданного Наличие2.9. Режим работы с замедлением движения на границах диапазона Наличие2.10. Ручная настройка конечной точки диапазона движений в соответствии с возможностями пациента Наличие2.11. Блокировка пульта управления от случайных нажатий Наличие2.12. Экстренная остановка движения при заблокированном пульте управления Наличие2.13. Возобновление движения в обратном направлении после экстренной остановки тренажера Наличие2.14. Вес тренажера, кг Не более 142.15. Габариты (ДxШхВ), мм Не более 1000х350х3302.16. Минимальная скорость движения, градус в мин. Не более 482.17. Максимальная скорость движения, градус в мин. Не менее 1452.18. Максимальная масса пациента, кг Не менее 1352.19. Минимальная программируемая пауза в момент максимального сгибания, разгибания, сек. Не более 02.20. Максимальная программируемая пауза в момент максимального сгибания, разгибания, сек. Не менее 302.21. Регулировка допустимой нагрузки на тренажёр Ступенчатая2.22. Максимальное число ступеней регулировки нагрузки, шт. Не менее 52.23. Максимальный угол сгибания коленного сустава, град. Не менее 1102.24. Максимальный угол разгибания коленного сустава (гиперэкстензия), град. Не более 103 Комплектация:3.1. Тренажер для пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава в сборе Наличие3.2. Кабель питания НаличиеВ случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |