|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 020 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование для гемодиализа | Блок обратноосмотический с префильтрацией    Описание параметра Требуемые значения  1. Общие требования  1.1 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Наличие  1.2 Сертификата либо декларация соответствия Соответствие  1.3 Год выпуска оборудования Не ранее 2020 г.  1.4 Инструкция на русском языке Наличие  1.5 Срок гарантии на оборудование Не менее 12 мес.  1.6 Доставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала Наличие  2. Технические характеристики  2.1. Обеспечение индивидуальных химических показателей качества воды на выходе в соответствии с ANSI/AAMI/RD 62:2001 "Обработка воды для применения в гемодиализе", Национальный стандарт Российской Федерации ВОДА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ Р 52556-2006. Соответствие  2.2 Производительность системы при температуре 100С не менее 60 л/ч  2.3 Степень очистки по общему содержанию растворенных солей. Не менее 96%  2.4 Степень очистки по содержанию бактерий и эндотоксинов. Не менее 99%  Максимальная потребляемая мощность 1920 Вт  Масса не более 33 кг  2.5 Контроль проводимости очищенной и подаваемой воды в режиме реального времени. Наличие  2.6 Контроль температуры очищенной и подаваемой воды воды. Наличие  2.7 Наличие режима химической (мойки) дезинфекции и очистки. Наличие  2.8 Наличие режима тепловой дезинфекции аппарата, включая петлю очищенной воды. Наличие  2.9 Наличие режима нагрева со слабым потоком и подачей нагретой воды в диализный аппарат Наличие  2.1 Наличие функции автоматической быстрой промывки. Наличие  2.11 Наличие системы мониторинга проводимости с тремя настраиваемыми предельными значениями: уведомление о превышении проводимости, сигнал тревоги по проводимости, остановка по проводимости. Наличие  2.12 Корпус установки кабинетного типа. Наличие  2.13 Использование в гидравлике только химически инертных материалов. Все поверхности, находящиеся в контакте с Водой очищенной, не должны вызывать изменений ее свойств. Соответствие  2.14 Запорно-регулирующая арматура, электромагнитные клапаны из нержавеющей стали или инертного пластика. Наличие  2.15 Программируемый электронный блок управления с функциями: промывка, контроль проводимости входной и очищенной воды, контроль температуры воды, индикация тревожных состояний, автоматическая быстрая промывка в режиме ожидания для предотвращения застойных явлений, химическая очистка, химическая дезинфекция, тепловая дезинфекция, нагрев со слабым потоком. Наличие  2.16 Высокоселективная мембрана обратного осмоса в напорном корпусе. (Тонкопленочная композитная мембрана со спиральной навивкой) Наличие  2.17 Контур петлевой рециркуляции. Наличие  Дистанционные пуск и остановка по запросу диализного аппарата, подключение источника внешнего сигнала тревоги. Наличие      ОКПД2 32.50.13.190  Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Оборудование для гемодиализа | ОКПД2 32.50.13.190  Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 30.04.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |