|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10. 2 023 г. №. 1578-2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Лампа щелевая офтальмологическая Штука 1№ п/п Наименование показателя (характеристики) Единица измерения Значение показателя (характеристики)1. Источник освещения светодиодный Наличие2. Максимальное увеличение щелевой лампы крат Не менее 403. Увеличение окуляров крат Не менее 12,54. Угол конвергенции градус не менее 105. Каждый окуляр имеет съемное резиновое кольцо Наличие6. Диоптрийная регулировка окуляров: Наличие6.1. Минимальное значение диапазона дптр не более -86.2. Максимальное значение диапазона дптр не менее +87. Блок окуляров с механической связью левого и правого окуляров Наличие8. Межзрачковое расстояние:8.1. Минимальное значение мм не более 528.2. Максимальное значение мм не менее 779. Микроскоп Галилея Наличие10. Поле зрения при увеличении 6 крат мм не менее 3411. Поле зрения при увеличении 10 крат мм не менее 2212. Поле зрения при увеличении 16 крат мм не менее 1413. Поле зрения при увеличении 25 крат мм не менее 8,514. Поле зрения при увеличении 40 крат мм не менее 5,515. Тип осветителя нижний Наличие16. Поворот щели: Наличие16.1. Минимальное значение градус не более 016.2. Максимальное значение градус не менее 18017. Непрерывно, плавно изменяемая ширина щели: Наличие17.1. Минимальное значение мм не более 017.2. Максимальное значение мм не менее 1418. Изменяемая длина щели: Наличие18.1. Минимальное значение мм не более 118.2. Максимальное значение мм не менее 1419. Количество апертур щели: шт. не менее 419.1. Значение № 1 мм 0,2 (величина параметра не требует конкретизации)19.2. Значение № 2 мм 3 или 3,519.3. Значение № 3 мм 8 или 919.4. Значение № 4 мм 14 (величина параметра не требует конкретизации)20. Расположение колесных регуляторов апертуры щели и выбора светофильтра на поворотном блоке осветителя Наличие21. Количество встроенных светофильтров: шт. не менее 421.1. Светофильтр № 1 бескрасный21.2. Светофильтр № 2 синий или голубой21.3. Светофильтр № 3 тепловой21.4. Светофильтр № 4 жёлтый или диффузор22. Плавная регулировка яркости Наличие23. Фиксационная метка выполнена на изгибаемом кронштейне Наличие24. Тип фиксационной метки светодиод Наличие25. Величина перемещения упора для подбородка по высоте мм не менее 7526. Перемещения платформы:26.1. Величина горизонтального, продольного перемещения вперед – назад мм не менее 11026.2. Величина горизонтального, поперечного перемещения влево – вправо мм не менее 10726.3. Тонкая регулировка положения по горизонтали мм не менее 1226.4. Величина вертикального перемещения вверх – вниз мм не менее 2527. Габаритные размеры лампы щелевой:27.1. Ширина мм не более 45027.2. Глубина мм не более 53027.3. Высота мм не более 74028. Масса лампы щелевой кг не более 2029. Напряжение питающей сети В 220 ± 10% (величина параметра не требует конкретизации)30. Частота питающей сети Гц 50 ± 0,5 (величина параметра не требует конкретизации)31. Подкатной электроподъемный стол в составе: Наличие31.1. Одинарная прямоугольная столешница для электроподъемной колонны Наличие31.2. Подкатное основание с центральной электроподъемной колонной Наличие31.3. Количество колёс с прижимным тормозом в основании шт. Не менее 4Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеГод производства Не ранее 2023Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 60Код ОКПД2 26.60.12.119 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 06.10.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |