|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. 2 025 г. №.180-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое Колоноскоп гибкий | ОКПД 2: 26.60.12.119, Аппараты электродиагностические прочиеТребование к товару Поставляемые комплектующие и принадлежности должны быть новыми, изготовленными не ранее, чем в 2024 году, не бывшими в употреблении, совместимые с соответствующим видом оборудования – Видеопроцессор медицинский эндоскопический PENTAX, вариант исполнения: EPK-i7010, рекомендованными заводом-изготовителем "ХОЯ Корпорейшн" для использования совместно с оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Колоноскоп гибкий 1№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Обоснование параметра Инструкция по заполнению характеристик в заявке1. Вывод изображения Монитор Для визуализации эндоскопического изображения Значение характеристики не может изменяться участником закупки2. Нижняя граница глубины резкости ≤ 4 мм Позволяет чётко видеть область обсервации от стенки органа до дистального конца эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3. Верхняя граница глубины резкости ≥ 100 мм Позволяет чётко видеть область обсервации от стенки органа до дистального конца эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4. Изгиб дистального конца вверх ≥ 180 градус Для возможности осмотра большей зоны исследования Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5. Изгиб дистального конца вниз ≥ 180 градус Для возможности осмотра большей зоны исследования Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6. Изгиб дистального конца вправо ≥ 160 градус Для возможности осмотра большей зоны исследования Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики7. Изгиб дистального конца влево ≥ 160 градус Для возможности осмотра большей зоны исследования Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики8. Диаметр вводимой трубки ≤ 13,2 мм Для комфортного и безопасного введения эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики9. Диаметр дистального конца ≤ 13,2 мм Для комфортного и безопасного введения эндоскопа Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики10. Диаметр инструментального канала ≥ 3,8 мм Для эффективной аспирации и ирригации, возможности использования большого спектра инструментов Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики11. Рабочая длина ≥ 1700 мм Для выполнения исследования в нижних отделах ЖКТ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики12. Общая длина ≤ 2016 мм Для обеспечения эргономичности и комфортности при проведении процедуры для врача Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики13. Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие Для возможности использования электрохирургического инструментария Значение характеристики не может изменяться участником закупки14. Полное погружение В чистящий или дезинфицирующий растворДля проведения дезинфекции эндоскопа Значение характеристики не может изменяться участником закупки15. Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа ≥ 4 шт. Для возможности программирования различных функций на кнопках для быстродействия и удобства при работе Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики16. Дополнительный канал подачи воды Наличие Для очистки отдельных участков слизистой при наличии небольших загрязнений, а также для восстановления визуализации при кровотечении Значение характеристики не может изменяться участником закупки17. Конструкция передачи точного момента кручения от проксимальной к дистальной части вводимой трубки для улучшения доступа при сложной анатомии пациента Наличие Для улучшения доступа при сложной анатомии пациента Значение характеристики не может изменяться участником закупки18. Система предупреждения петлеобразования (вращающийся коннектор) для повышения маневренности и безопасности пользователя Наличие Для снижения степени износа соединительного шнура и его повреждения ввиду прилагаемых физических воздействий во время проведения обследований Значение характеристики не может изменяться участником закупки19. Поддержка функции обработки изображения для улучшения видимости архитектуры сосудов и структур слизистой Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки20. Поддержка функции обработки изображения для улучшения красных структур на эндоскопическом изображении Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки21. Поддержка функции обработки изображения с помощью изменения цветового растра Наличие Для обнаружения патологий при проведении исследования Значение характеристики не может изменяться участником закупки22. Требование к оригинальности Оригинальный товар Для возможности использования с имеющимся у заказчика оборудования Значение характеристики не может изменяться участником закупки23. Предназначен для видеопроцессора медицинского эндоскопического PENTAX EPK-i7010 (''ХОЯ Корпорейшн''), имеющегося у заказчика СоответствиеДля возможности использования с имеющимся у заказчика оборудования Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПриобретение видеоколоноскопа для видеопроцессора медицинского эндоскопического PENTAX EPK-i7010 ("ХОЯ Корпорейшн"), имеющегося у заказчика, производится в соответствии с п.1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ). Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ: Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика. Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.02.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |