|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11.2021г. №.1830-1-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации | 1 Наименование услуг: Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации2 Требования к техническим характеристикам услуг:2.1 Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации Aquarius, Nikkiso Europe GmbH, Германия, в количестве 7 шт.2.1.1 Серийные номера аппаратов:6561, 6562, 6563, 6564, 6649, 6650, 66512.1.2 Перечень работ для каждой единицы оборудования, выполняется однократно:2.1.3 Чистка аппарата:- датчик воздуха,- роторы и гнезда насосов,- воздушные фильтры,- датчики давления2.1.4 Проверка целостности аппарата:- электрических соединений,- деталей2.1.5 Проверка электрических параметров и функциональных узлов прибора:- проверка исправности разъемов и кабеля сетевого электропитания,- напряжения блока питания,- проверка клапана линии воздуха,- проверка весов,- датчиков давления,- проверка насосов (4 шт.),- проверка дисплея,- проверка датчика воздуха,- проверка датчика утечки крови,- проверка гепаринового насоса-дозатора2.1.6 Замена деталей:- батарея CMOS - 1 шт.,- воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе) - 1 шт.,- аккумуляторы блока аварийного питания - 3 шт.2.1.7 Калибровки узлов аппарата:- напряжения блока питания,- датчика весов,- датчиков давления,- датчика скорости вращения насосов,- датчика линии,- датчика утечки крови2.1.8 Регулировка зажимов датчиков давления3 Требования к заменяемым запчастямЗапасные части, используемые при оказании услуг:- батарея CMOS, каталожный № KM-E049-00 – 7 шт.- воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе), каталожный № KT-F115-10 – 7 шт.- аккумуляторы блока аварийного питания, каталожный № BG-E422-00, тип AGM GS 1.3-6 – 21 шт.Запасные части входят в стоимость услуг, поставляются исполнителемПри выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)Все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием4 Требования к качеству выполняемых услуг:- гарантия на замененные запчасти – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение услуг в соответствии с техническим регламентом и стандартами произво-дителя;- сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после оказания услуг5 Требования к безопасности услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения6 Требования к результатам услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика7 Место оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг по-требностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |