|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11.2021г. №.1830-1-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации | 1 Наименование услуг: Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации 2 Требования к техническим характеристикам услуг: 2.1 Техническое обслуживание аппаратов для гемофильтрации Aquarius, Nikkiso Europe GmbH, Германия, в количестве 7 шт. 2.1.1 Серийные номера аппаратов: 6561, 6562, 6563, 6564, 6649, 6650, 6651 2.1.2 Перечень работ для каждой единицы оборудования, выполняется однократно: 2.1.3 Чистка аппарата: - датчик воздуха, - роторы и гнезда насосов, - воздушные фильтры, - датчики давления 2.1.4 Проверка целостности аппарата: - электрических соединений, - деталей 2.1.5 Проверка электрических параметров и функциональных узлов прибора: - проверка исправности разъемов и кабеля сетевого электропитания, - напряжения блока питания, - проверка клапана линии воздуха, - проверка весов, - датчиков давления, - проверка насосов (4 шт.), - проверка дисплея, - проверка датчика воздуха, - проверка датчика утечки крови, - проверка гепаринового насоса-дозатора 2.1.6 Замена деталей: - батарея CMOS - 1 шт., - воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе) - 1 шт., - аккумуляторы блока аварийного питания - 3 шт. 2.1.7 Калибровки узлов аппарата: - напряжения блока питания, - датчика весов, - датчиков давления, - датчика скорости вращения насосов, - датчика линии, - датчика утечки крови 2.1.8 Регулировка зажимов датчиков давления 3 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг: - батарея CMOS, каталожный № KM-E049-00 – 7 шт. - воздушный фильтр ловушки воздуха (на гепариновом насосе), каталожный № KT-F115-10 – 7 шт. - аккумуляторы блока аварийного питания, каталожный № BG-E422-00, тип AGM GS 1.3-6 – 21 шт. Запасные части входят в стоимость услуг, поставляются исполнителем При выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) Все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству выполняемых услуг: - гарантия на замененные запчасти – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги – не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение услуг в соответствии с техническим регламентом и стандартами произво-дителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после оказания услуг 5 Требования к безопасности услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг по-требностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.11.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |