|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/11/2021г. №.1830-2021 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт пневматического хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1. Ремонт рукоятки пневматической двухкнопочной Zimmer Universal, артикул 89-8507-405-00, сер. № 417976: - геометрическая проверка корпуса и лицевой панели - замена прокладок и уплотнительных элементов – 1 комплект - смазка механических узлов - замена пневматического блока – 1 шт. - замена пневматического мотора – 1 шт. - сборка оборудования и герметизация соединений - выходной контроль рукоятки пневматической двухкнопочной - замена губчатого фильтра - замена внутренней камеры - опрессовка шланга и герметизация соединений - выходной контроль пневматического шланга 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя; - сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта 4 Требования к заменяемым запчастям Запасные части, используемые при оказании услуг: - Уплотнительное кольцо губкообразное 6X16X6 мм – 1 шт. - Прокладка Ø17х1 мм – 1 шт. - Прокладка Ø14х1,78 мм – 1 шт. - Прокладка Ø8х2 мм – 1 шт. - Прокладка для лицевой панели, Ø60х1 30 мм –1 шт. - Прокладка Ø22х2 мм – 1 шт. - Прокладка FPM - 75 , Ø30 X 2 мм – 1 шт. - Пневматический двигатель, Ø32 x 93 мм – 1 шт. - Пневматический блок, 24 x 80 x 33 мм – 1 шт. - Обрезиненный контроллер (2 триггера) – 1 шт. - Термоусадочная лента для кабелей мотора – 1 шт. - Прокладка MVQ Ø60х1 – 1 шт. - Прокладка MVQ Ø32х1,5 – 1 шт. - Прокладка 18х2 – 1 шт. - Винт M2,5х5 для крепления платы триггеров – 1 шт. - Винт с потайной головкой M3x12 – 1 шт. - Винт с потайной головкой M3x20 – 1 шт. - Винт M3х17 (трёхштырковая головка) – 1 шт. - Губчатый фильтр – 2 шт. - Внутренняя камера – 1 шт Запасные части входят в стоимость ремонта, поставляются исполнителем; При выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены по-требительские свойства); Все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспе-чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 7 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя; - срок оказанных услуг – не более 60 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.11.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |