|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/11/2021г. №.1830-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт пневматического хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария)2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:2.1. Ремонт рукоятки пневматической двухкнопочной Zimmer Universal, артикул 89-8507-405-00, сер. № 417976:- геометрическая проверка корпуса и лицевой панели- замена прокладок и уплотнительных элементов – 1 комплект- смазка механических узлов- замена пневматического блока – 1 шт.- замена пневматического мотора – 1 шт.- сборка оборудования и герметизация соединений- выходной контроль рукоятки пневматической двухкнопочной- замена губчатого фильтра- замена внутренней камеры- опрессовка шланга и герметизация соединений- выходной контроль пневматического шланга3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к заменяемым запчастямЗапасные части, используемые при оказании услуг:- Уплотнительное кольцо губкообразное 6X16X6 мм – 1 шт.- Прокладка Ø17х1 мм – 1 шт.- Прокладка Ø14х1,78 мм – 1 шт.- Прокладка Ø8х2 мм – 1 шт.- Прокладка для лицевой панели, Ø60х1 30 мм –1 шт.- Прокладка Ø22х2 мм – 1 шт.- Прокладка FPM - 75 , Ø30 X 2 мм – 1 шт.- Пневматический двигатель, Ø32 x 93 мм – 1 шт.- Пневматический блок, 24 x 80 x 33 мм – 1 шт.- Обрезиненный контроллер (2 триггера) – 1 шт.- Термоусадочная лента для кабелей мотора – 1 шт.- Прокладка MVQ Ø60х1 – 1 шт.- Прокладка MVQ Ø32х1,5 – 1 шт.- Прокладка 18х2 – 1 шт.- Винт M2,5х5 для крепления платы триггеров – 1 шт.- Винт с потайной головкой M3x12 – 1 шт.- Винт с потайной головкой M3x20 – 1 шт.- Винт M3х17 (трёхштырковая головка) – 1 шт.- Губчатый фильтр – 2 шт.- Внутренняя камера – 1 штЗапасные части входят в стоимость ремонта, поставляются исполнителем;При выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены по-требительские свойства);Все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием5 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспе-чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя7 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.11.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |