|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| \_08.02.2023 г. №.185-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Описание объекта закупкиНаименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Массажер пневматический (Код вида номенклатурной классификации 216810)Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 32.50.50.190-00000425 Массажер пневматическийТребование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1. Массажер пневматический 1№ п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров1. Назначение: пневмомассажер для волновой и неволновой компрессии Наличие2. Режимы работы:3. «Бегущая волна» (прямая и обратная) - камеры манжет заполняются воздухом до заданного давления последовательно через определённый заданный период времени Наличие4. «Прямая бегущая волна с запоминанием» - камеры манжет заполняются воздухом до заданного давления последовательно через заданный период времени Наличие5. «Прямая сдвоенная бегущая волна» - камеры манжет заполняются воздухом до заданного давления последовательно через определённый заданный период времени Наличие6. Время поддержания заданного давления в камере манжеты (время фазы), сек. С полным покрытием диапазона от 20 до 907. Количество циклов непрерывной работы в любом режиме, шт. Не менее 998. Звуковая сигнализация по окончанию процедуры с длительностью, сек. Не менее 39. Давление, поддерживаемое в камерах манжеты, мм рт. ст. С полным покрытием диапазона от 30 до 15010. Отклонение величины давления в камерах манжеты от заданного, мм. рт. ст. Не более 1011. Электрическое питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В Наличие12. Потребляемая мощность, ВА Не более 3513. Уровень звуковой мощности, дБА Не более 5014. Масса, кг Не более 515. Габаритные размеры, мм Не более 400х300х15016. Камеры манжет герметичны при давлении, кгс/см² Не менее 0,217. Камеры манжет сохраняют прочность при давлении, кгс/см² Не менее 0,2418. Манжеты изготовлены из пластиката экструзионного медицинского назначения Наличие19. Наружные поверхности манжет устойчивы к дезинфекции 0,5%-ным раствором перекиси водорода Наличие20. Комплектация:21. Блок пневмомассажера, шт. Не менее 122. Манжета на ногу, шт. Не менее 123. Манжета на руку, шт. Не менее 124. Заглушка, шт. Не менее 1В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 10.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |