|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02. 2024 г. №.218-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт рентгеновского оборудования | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт аппарата рентгенодиагностического хи-рургического мобильного «АРХМ-РЕНЕКС»  2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг.  Ремонт аппарата рентгенодиагностического хирургического мобильного типа С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС», зав № 46108-165, дата выпуска 09-2018:  - разборка/сборка аппарата;  - замена подъёмной колонны – 1 шт.;  - послеремонтные испытания оборудования в целях подтверждения его работоспособно-сти;  - внесение отметки о выполненных работах в журнале технического обслуживания обо-рудования Заказчика  3 Требования к заменяемым запчастям  3.1. Подъёмная колонна:  Модель GTC500680 Telescopic Lift Column,  Нагрузка 3500 N,  Ход 500 мм,  Скорость 11 мм/с,  Напряжение постоянного тока 24 В  3.2. Стоимость подъёмной колонны входит в общую стоимость услуг  3 Требования к качеству работ и (или) услуг:  - гарантия на замененные запчасти - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг;  - применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуа-тации;  - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя  4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:  Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Поло-жению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспече-ния собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ме-дицинской техники.  Исполнитель обязан иметь лицензию на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).  Исполнитель обязан иметь аттестат аккредитации лаборатории радиационного кон-троля.  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопас-ности соответствующей группы – наличие при оказании услуг.  Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения  5 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта оказанных услуг;  - предоставление протокола контроля эксплуатационных параметров;  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:  - срок оказания услуг – не более 120 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 21.02.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |