|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 09.03.2021 г. №.246-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Описание объекта закупки (товар)  Наименование объекта закупки Количество, комплектов Колоновидеоскоп 1  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1 Совместимость с оборудованием серии Evis Exera III: видео-информационный эндоскопический центр CV-190 и эндоско-пический ксеноновый источник света CLV-190, Olympus Medical Systems Corp., Япония, имеющимся у заказчика Наличие 2 Направление обзора: Прямой обзор Наличие 3 Угол поля зрения Не менее 140 градусов 4 Глубина резкости С полным покрытием диа-пазона от 2 до 100 мм 5 Диаметр дистального конца Не более 13 мм 6 Диаметр вводимой трубки Не более 13 мм 7 Диаметр инструментального канала Не менее 3,7 мм 8 Минимально видимое расстояние на выходе из канала Не более 5 мм 9 Угол изгиба рабочей части вверх Не менее 180 градусов 10 Угол изгиба рабочей части вниз Не менее 180 градусов 11 Угол изгиба рабочей части влево Не менее 160 градусов 12 Угол изгиба рабочей части вправо Не менее 160 градусов 13 Длина рабочей части Не менее 1650 мм 14 Общая длина Не более 2050 мм 15 Наличие программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа Не менее 4 штук 16 Встроенная цветная ПЗС-матрица высокого разрешения в дистальном конце Наличие 17 Поддержка стандарта HDTV передаваемого изображения Наличие 18 Поддержка режима освещения узкоспектральным светом Наличие 19 Поддержка функции идентификации эндоскопа Наличие 20 Механизм изменения жесткости вводимой части Наличие 21 Кольцо регулировки жесткости на ручке эндоскопа Наличие 22 Дополнительный канал подачи воды Наличие 23 Заземляющий разъем на эндоскопе Наличие 24 Герметичный комбинированный коннектор для одновремен-ного подключения к источнику света и процессору Наличие 25 Клапан вода/воздух автоклавируемый в комплекте Наличие 26 Клапан аспирации автоклавируемый в комплекте Наличие 27 Биопсийный клапан одноразовый, комплект из 10 шт. Не менее 1 шт. 28 Адаптер для аспирационной очистки автоклавируемый в комплекте Наличие 29 Адаптер очистки воздушного и жидкостного канала автокла-вируемый в комплекте Наличие 30 Инжекторная трубка автоклавируемая в комплекте Наличие 31 Щетка комбинированная одноразовая, комплект из 3 шт. Не менее 1 шт. 32 Заглушка для каналов автоклавируемая в комплекте Наличие 33 Колпачок ETO в комплекте Наличие 34 Трубка для канала подачи воды автоклавируемая в комплекте Наличие  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом обору-довании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслу-живанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 90 дней  26.60.12.120 Аппараты электродиагностические прочие   Модели: 1. Колоновидеоскопы CF-H185L, CF-H185I. "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония 2. Колоновидеоскопы PCF-H190DL, PCF-H190DI. "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония РУ от 30.05.2017 № РЗН 2015/3464 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 12.03.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |