|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 020 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Электрокардиограф | Наименование объекта закупки Количество, комплектовЭлектрокардиограф 5Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметровКоличество отведений стандартных отведений Не менее12Ручное и автоматическое изменение отведений НаличиеАналого-цифровой преобразователь АЦП, бит Не менее 24Частота выборки АЦП, Гц Не менее 8000Диапазон входного напряжения, мВрр От (-5) до (+5)Ток входной цепи, нА не более 50Режим регистрации автоматический, ручной и анализ НаличиеФильтры переменного тока, электромиограмм и дрейфа изолинии НаличиеКоэффициент ослабления синфазных сигналов Кс, дБ Не менее 120Утечка тока пациента, мкА Не более10Напряжение калибровки, мВ 1 ±0,03Напряжение деполяризации, мВ ±500Постоянная времени, сек Не менее 3,2Частотная характеристика, Гц От 0,05 до165Уровень шумов в размахе, мкВ Не более 15Входной импеданс на частоте 10 Гц, МОм Не менее 50Чувствительность кардиостимулятора:Автоматическая; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ НаличиеЭффективная ширина записи, мм Не менее 104Ширина бумаги, мм Не менее 112Жидкокристаллический дисплей сенсорный, цветной НаличиеРазмер дисплея по диагонали, дюйм Не менее 5,7Разрешение дисплея, пикселей Не менее 640х480Термопринтер НаличиеСкорость записи 6,25; 12,5; 25 и 50 мм/с НаличиеПогрешность скорости записи, % Не более ±3Количество одновременно выводимых на печать диаграмм, шт. Не менее 6Измерение ЧСС, 1/Гц От 30 до 250Электропитание От сети 100-240 В, 50/60 Гц и от аккумулятора НаличиеПотребляемая мощность, ВА Не более 60Встроенные аккумулятор и зарядное устройство НаличиеЕмкость аккумулятора, мАч Не менее 2200Время зарядки аккумулятора, часов Не более 8Число циклов зарядки Не менее 300Габаритные размеры Ш х Г х В, см Не более 35 х 30 х 8Масса, включая батарею, кг Не более 2,5Кабель пациента, шт. Не менее 1Грудные электроды-присоски для взрослых, шт. Не менее 6Клемма-прищепка на конечности для взрослых, шт. Не менее 4Термобумага Не менее 1Кабель заземления Не менее 1Общие требованияРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие, инструкция по эксплуатации НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеДоставка до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеИнструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контрактаГарантия, подтвержденная производителем Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 20.03.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |