| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 27.05.2019 г. № 374-19 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку медицинского оборудования для оснащения региональных сосудистых центров

| № | Наименование объекта закупки | Количество, комплектов |
| --- | --- | --- |
|  | Установка ангиографическая с принадлежностями | 3 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару (Наименования технических параметров) | Значения технических параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат рентгеновский ангиографический с принадлежностями | Наличие |
|  | Назначение: предназначен для всех видов диагностических и лечебных интервенционных ангиографических процедур | Наличие |
|  | Технические и функциональные характеристики: |  |
|  | Местное и дистанционное управления аппаратом | Наличие |
|  | Исследование периферических артерий | Наличие |
|  | Исследование коронарных артерий | Наличие |
|  | Напряжение питающей сети, В | 380 |
|  | Частота питающей сети, Гц | 50 |
|  | Штативное устройство: |  |
|  | Моноплановая система с С-образным штативом | Наличие |
|  | Поворот позиционера вокруг вертикальной оси, градусы | Не менее 180 |
|  | Анатомический режим вращения позиционера: сохранение объекта съемки в центре поля зрения при любом направлении вращения | Наличие |
|  | Диапазон угла поворота излучателя в поперечной плоскости, градусы | С полным покрытием диапазона от (+105) до (-117) |
|  | Диапазон угла поворота излучателя в горизонтальной плоскости, градусы | С полным покрытием диапазона от (+55) до (-45) |
|  | Моторизованное изменение фокусного расстояния, см | Не менее 30 |
|  | Минимальное расстояние фокус-детектор, см | Не менее 89 |
|  | Расстояние от пола до изоцентра, см | Не более 114 |
|  | Глубина С-дуги, см | Не менее 90 |
|  | Эквивалентный рентгеноскопический охват - максимальный диапазон обследования при периферических процедурах без необходимости перемещения пациента, см | Не менее 180 |
|  | Максимальное свободное расстояние между штативом и столом, включая чистый пол без кабелей и частей штатива для беспрепятственного доступа к пациенту в любой стороны стола, см | Не менее 160 |
|  | Диапазон поворота штатива вокруг вертикальной оси, градусов | С полным покрытием диапазона от 0 до 245 |
|  | Ротационная ангиография | Наличие |
|  | Максимальная скорость вращения С-штатива, град./сек | Не менее 40 |
|  | Пульт управления перемещениями позиционера и стола с возможностью крепления с любой стороны стола | Наличие |
|  | Цветной сенсорный модуль управления с креплением на столе, позволяющий управлять установками сбора данных, обработкой изображений и клиническими приложениями, автоматическим позиционированием | Наличие |
|  | Количественный анализ коронарных артерий и периферических сосудов на сенсорном модуле управления у стола | Наличие |
|  | Автоматическое программирование различных проекций | Наличие |
|  | Система защиты пациента при перемещении узлов системы от столкновений | Наличие |
|  | Приемник рентгеновского изображения: |  |
|  | Тип приемника – плоская цифровая панель | Наличие |
|  | Получение цифрового изображения без использования усилителя рентгеновского изображения | Наличие |
|  | Цифровой плоскопанельный детектор | Наличие |
|  | Размер рабочего поля, см | Не менее 29 × 30 |
|  | Матрица сбора изображения, пикселей | Не менее 1 536 × 1 536 |
|  | Пространственное разрешение, пар линий/мм | Не менее 2,5 |
|  | Размер пиксела матрицы детектора, мкм | Не более 200 |
|  | Коэффициент квантовой эффективности DQE, % | Не менее 74 |
|  | Количество разрядов квантования сигнала яркости, бит | Не менее 14 |
|  | Количество полей обзора детектора | Не менее 4 |
|  | Стол пациента: |  |
|  | Тип ангиографии - однопроекционная | Наличие |
|  | Операционный стол напольного базирования из углеволоконного материала с низким поглощением | Наличие |
|  | Поворот деки стола вокруг вертикальной оси, град | С полным покрытием диапазона от (+90) до (-120) |
|  | Длина деки стола, см | Не менее 281 |
|  | Ширина деки стола, см | Не менее 45 |
|  | Диапазон вертикального перемещения деки стола от уровня пола, см | С полным покрытием диапазона от 78 до 102 |
|  | Продольное перемещение деки стола, см | Не менее 120 |
|  | Поперечное перемещение деки стола, см | Не менее 28 |
|  | Максимальный вес пациента, кг | Не менее 200 |
|  | Максимальная нагрузка на стол, включая дополнительное оборудование и инструментарий, кг | Не менее 320 |
|  | Рентгеновское питающее устройство: |  |
|  | Мощность генератора, кВт | Не менее 100 |
|  | Диапазон изменения анодного напряжения в режиме рентгенографии, кВ | С полным покрытием диапазона от 50 до 125 |
|  | Диапазон изменения анодного напряжения в режиме рентгеноскопии, кВ | С полным покрытием диапазона от 60 до 120 |
|  | Микропроцессорное управление временем экспозиции | Наличие |
|  | Система контроля за тепловой нагрузкой на трубку | Наличие |
|  | Система автоматического контроля за параметрами (кВ, мА) | Наличие |
|  | Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгенографии, мА | С полным покрытием диапазона от 10 до 1000 |
|  | Диапазон изменения времени экспозиции в режиме рентгенографии, мс | С полным покрытием диапазона от 5 до 100 |
|  | Диапазон изменения анодного тока в режиме рентгеноскопии, мА | С полным покрытием диапазона от 1,5 до 130 |
|  | Диапазон изменения частоты получения кадров при импульсной рентгеноскопии, кадров в секунду | С полным покрытием диапазона от 3,75 до 30 |
|  | Рентгеновский излучатель: |  |
|  | Теплоемкость анода, МТЕ | Не менее 3,3 |
|  | Теплоемкость излучателя, кДж | Не менее 3600 |
|  | Скорость охлаждения анода, кДж/мин | Не менее 400 |
|  | Количество фокусных пятен рентгеновской трубки | Не менее 3 |
|  | Минимальный размер фокуса, мм | Не более 0,3 |
|  | Максимальный размер фокуса, мм | Не менее 0,9 |
|  | Номинальное напряжение, кВ | Не менее 125 |
|  | Максимальная мощность трубки в режиме рентгеноскопии, Вт | Не менее 4 000 |
|  | Автоматическая настройка диафрагмы под формат поля зрения | Наличие |
|  | Система отображения данных: |  |
|  | Жидкокристаллические медицинские мониторы высокой яркости для вывода текущего и референсного изображения в операционной, шт. | Не менее 2 |
|  | Жидкокристаллический цветной монитор высокого разрешения в операционной для вывода изображений с рабочей станции, шт. | Не менее 1 |
|  | Жидкокристаллический цветной монитор высокого разрешения в операционной для вывода изображений с системы гемодинамического мониторинга, шт. | Не менее 1 |
|  | Жидкокристаллический медицинский монитор высокого разрешения в пультовой для вывода рентгеноскопического изображения, шт. | Не менее 2 |
|  | Диагональ мониторов, дюйм | Не менее 19 |
|  | Разрешение мониторов, пикселей | Не менее 1280 х 1024 |
|  | Подвес с потолочным креплением для 4 мониторов в процедурной | Наличие |
|  | Система цифровой обработки изображения: |  |
|  | Система цифрового сбора информации с матрицей, пикселей | Не менее 1 024 × 1 024 |
|  | Разрешение при сборе изображения, бит | Не менее 14 |
|  | Максимальная скорость сбора изображений на матрице 1024 × 1024, кадров в секунду | Не менее 30 |
|  | Количество изображений, сохраняемых в системе при матрице 1024 х 1024 | Не менее 50 000 |
|  | Программа управления динамическим диапазоном для коррекции четкости и контрастности изображения вне зависимости от плотности анатомического объекта в реальном времени | Наличие |
|  | Программа автоматической адаптации изменений параметров съемки для снижения шума | Наличие |
|  | Программное обеспечение для постобработки изображений (регулировка контрастности и яркости, панорамирование и масштабирование, инвертирование изображения, аннотация) на консоли и рабочей станции | Наличие |
|  | Программное обеспечение количественной оценки функций левого желудочка | Наличие |
|  | Программное обеспечение количественной оценки коронарных артерий на консоли | Наличие |
|  | Программное обеспечение количественной оценки периферических сосудов на консоли | Наличие |
|  | Программа картирования для проведения сосудистых процедур на периферических сосудах | Наличие |
|  | Программное обеспечение цифровой субтракционной ангиографии | Наличие |
|  | Функция сохранения и воспроизведения кинопетли рентгеноскопических изображений | Наличие |
|  | Программное обеспечение улучшенной визуализации стентов с возможностью субтракции проводника | Наличие |
|  | Программно-аппаратное обеспечение трехмерной ротационной ангиографии | Наличие |
|  | Программное обеспечение трехмерной визуализации просвета сосудов и других полых структур (в 3D) изнутри - эндоскопический вид | Наличие |
|  | Обзор ЗD объекта в любом пространственном направлении | Наличие |
|  | Программное обеспечение для отслеживания болюса контрастного вещества в периферических сосудах с субтракцией за одно введение контраста | Наличие |
|  | Просмотр изображений, полученных при помощи компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, на рабочей станции | Наличие |
|  | Программное обеспечение, которое позволяет синхронизировать трехмерную модель по выбранному положению позиционера ангиографической системы | Наличие |
|  | Реконструкция проекций максимальной и минимальной интенсивности | Наличие |
|  | Запись на DVD на рабочей станции с разрешением 1024 х 1024 | Наличие |
|  | Средства отслеживания и снижения лучевой нагрузки: |  |
|  | Виртуальная коллимация без облучения | Наличие |
|  | Автоматическая функция адаптации дозы для уменьшения лучевой нагрузки на пациента в зависимости от толщины пациента | Наличие |
|  | Функция удержания последнего изображения | Наличие |
|  | Сохранение кинопетли рентгеноскопических изображений при скорости съемки 7,5 к/сек, сек | Не менее 60 |
|  | Отслеживание кумулятивной кожной дозы на мониторе в операционной и пультовой | Наличие |
|  | Установка порогового значения дозы и звукового предупреждения при достижении порогового значения | Наличие |
|  | Наличие предустановленных низкодозовых режимов рентгеноскопии | Наличие |
|  | Получение отчета распределения дозовой нагрузки в определенный интервал времени | Наличие |
|  | Дозиметр ангиографической системы | Наличие |
|  | Рабочая станция: |  |
|  | Жидкокристаллический монитор, шт. | Не менее 1 |
|  | Диагональ монитора, дюйм | Не менее 19 |
|  | Разрешение ЖК – монитора, пикселей | Не менее 1 280 × 1 024 |
|  | Тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 2 |
|  | Оперативная память, Гб | Не менее 32 |
|  | Емкость жесткого диска, Гб | Не менее 1000 |
|  | Устройство записи CD и DVD | Наличие |
|  | Функции программного обеспечения анализа сосудов: - ремаскирование - субтракция (включая субтракцию серии) - разделение экрана (горизонтальное и вертикальное) - сдвиг пикселя | Наличие |
|  | Программное обеспечение автоматизированного анализа сосудов для измерений параметров стеноза | Наличие |
|  | Поддержка стандарта DICOM 3.0 (запрос и восстановление, импорт и экспорт, запись на CD и DVD) | Наличие |
|  | Система мониторинга гемодинамических показателей: |  |
|  | Системный блок: |  |
|  | Оперативная память, Гб | Не менее 4 |
|  | Жесткий диск, Гб | Не менее 16 |
|  | Программное обеспечение: |  |
|  | Наличие программы создания автоматизированного протокола исследования | Наличие |
|  | Наличие программы автоматического расчета потока на шунте | Наличие |
|  | Наличие программы автоматического расчета градиентов и площадей поверхности клапанов | Наличие |
|  | Программное обеспечение оценки фракционного резерва коронарного и периферического кровотока | Наличие |
|  | Мониторируемые параметры: |  |
|  | ЭКГ | Наличие |
|  | Стандартные отведения ЭКГ, отведений | Не менее 12 |
|  | Инвазивное давление крови | Наличие |
|  | Число каналов для измерения инвазивного давления крови | Не менее 4 |
|  | Неинвазивное артериальное давление (НАД) | Наличие |
|  | Вывод параметров систолического, диастолического и среднего давления с временной меткой | Наличие |
|  | Пульсоксиметрия | Наличие |
|  | Контроль параметров сатурации артериальной крови (SpO2) и частоты пульса | Наличие |
|  | Сердечный выброс (СВ) | Наличие |
|  | Контроль параметров сердечного выброса, температуры крови, температуры вводимого раствора, кривой сердечного выброса в реальном масштабе времени | Наличие |
|  | Мониторы: |  |
|  | Плоский цветной ЖК дисплей, штук | Не менее 2 |
|  | Размер диагонали, дюйм | Не менее 19 |
|  | Разрешение мониторов, пикселей | Не менее 1280 х 1024 |
|  | Размещение мониторов в пультовой и на подвесе в операционной | Наличие |
|  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  | Комплект принадлежностей, включающий кабель пациента, отведения, рентгенопрозрачные электроды, многоразовый датчик инвазивного давления с интерфейсным кабелем, принадлежности для измерения пульсоксиметрии | Наличие |
|  | Автоматический шприц – инъектор | Наличие |
|  | Универсальная автоматическая система для любых ангиографических исследований – коронографий, вентрикулографий, ангиографических периферических сосудов | Наличие |
|  | Возможность ручного контроля инъекций | Наличие |
|  | Ручной контролер из стерильной зоны без необходимости переключения и шприцевого введения, с возможностью дистанцироваться от источника излучения | Наличие |
|  | Синхронизация введения контраста с ангиографическим исследованием | Наличие |
|  | Интерфейс взаимодействия с ангиографической системой | Наличие |
|  | Принадлежности: |  |
|  | Рентгенозащитное просвинцованное стекло (ДхШ), см | Не менее 120 × 80 |
|  | Регулируемый по высоте потолочный подвес для мониторов в операционной | Наличие |
|  | Переговорное устройство | Наличие |
|  | Подставка под руку пациента для катетеризации | Наличие |
|  | Ремни для фиксации пациента | Наличие |
|  | Стойка для внутривенных введений с креплением к столу | Наличие |
|  | Рентгенозащитная ширма с потолочным креплением в комплекте с лампой высокой интенсивности, свинцовый эквивалент, мм | не менее 0,50 |
|  | Поворачивающийся рентгенозащитный экран для нижней части тела оператора настольного крепления, свинцовый эквивалент, мм | не менее 0,50 |
|  | Источник бесперебойного питания мощностью, кВА | не менее 100 |
|  | Силовой распределительный щит | Наличие |
|  | Стол для работы персонала, шт. | 3 |
|  | Кресла для персонала, шт. | 6 |
|  | Камера лазерная мультиформатная, шт. | 1 |
|  | Принтер для печати отчетов, шт. | 2 |
|  | Тумба для установки принтеров, шт. | 3 |
|  | Шкаф для хранения документации, шт. | 1 |
|  | Мобильная вешалка для рентгенозащитных средств персонала | Наличие |
|  | Рентгенозащитные жилет и юбка с эквивалентом свинца 0,35 мм для передней части, 0,25 мм для задней части, размер М, шт. | Не менее 4 |
|  | Рентгенозащитные жилет и юбка с эквивалентом свинца 0,35 мм для передней части, 0,25 мм для задней части, размер L, шт. | Не менее 2 |
|  | Рентгенозащитный фартук пиджачного типа с эквивалентом свинца 0,35 мм для передней части, 0,25 мм для задней части, размер L, длина 120 см | Не менее 2 |
|  | Воротник для защиты щитовидной железы, эквивалент свинца 0,5 мм, шт. | Не менее 8 |
|  | Рентгенозащитные очки с фронтальной и боковой защитой с эквивалентом свинца 0,75 мм, шт. | Не менее 8 |
|  | Набор для дистанционной диагностики системы по защищенному протоколу | Наличие |

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку, сборку, крепление и расстановку в помещениях согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании, инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования, а также иные подобные расходы.

Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее, чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б. Отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 03.06.2019 г. 16.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы						          И.О. Куликова

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91