| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. 2 024 г. №.414-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ |
| 1 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара: 2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля - не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт. - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ: - количество к закупке – 30 шт. - длина кабеля – не менее 2,2 м - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ: - количество к закупке – 50 шт. - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой) - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт. - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный - длина кабеля не менее 0,9 м - подключение к магистральному удлинителю - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый: - количество к закупке – 30 шт. - категория пациентов – взрослые - длина кабеля датчика – не менее 265 см - подключение в монитор пациента - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый: - количество к закупке – 50 шт. - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг - длина кабеля датчика не менее 300 см - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 % - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин. - датчик должен быть в виде клипсы на палец - прямое подключение в монитор пациента - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки 4 Требования к безопасности товара: - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 02.04.2024 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |