|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 19.04.2021 г. №.434-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование реанимационное | Аспиратор (отсасыватель) медицинский 6  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1 Тип исполнения - напольный стационарный передвижной Наличие 2 Область применения: - Реанимационное отделение - Хирургическое отделение Наличие 3 Производительность по воздуху, л/мин не менее 30 4 Производительность по воде, л/мин Не менее 9,5 5 Уровень шума, дБ Не более 60 6 Вакуум, МПа Не менее 0,09 7 Включение отсасывающего механизма: - кнопка на панели управления - ножная педаль Наличие 8 Регулировка вакуума Наличие 9 Диапазон регулировки От 0,02 до 0,09 МПа 10 Интегрированный манометр на лицевой панели Наличие 11 Время установления рабочего режима, сек Не более 5 12 Емкость для секрета (банка) с пазами, интегрированными в аппарате, шт. Не менее 2 13 Расположение банок с той же стороны, что и управление вакуумом Наличие 14 Использование взаимозаменяемых емкостей разных по объему и материалам (пластик/стекло) Соответствие 15 Объем банок, мл Не менее 2500 16 Материал крышек резина или пластик Наличие 17 Материал банок стекло или прозрачный пластик Наличие 18 Градуировка на емкостях Наличие 19 Поплавковая система защиты от переполнения Наличие 20 Шланговое присоединение емкостей к системе Наличие 21 Безмасляный вакуумный насос Наличие 22 Бактериальный воздушный фильтр Наличие 23 Возможность определения загрязнения воздушного фильтра Наличие 24 Материал корпуса: металл совместно с ABS-пластиком Наличие 25 Перемещение на интегрированных в конструкцию аппарата колесах Наличие 26 Рукоятка для перемещения в верхней панели корпуса Наличие 27 Диаметр колеса, мм Не менее 50 28 Источник питания переменного тока: - напряжение: 100-240 В; - частота: 50 Гц Наличие 29 Входная мощность Не более 250 ВА 30 Габаритные размеры, мм Не более 410x410x830 31 Масса нетто, кг Не более 23,5 32 Комплект поставки: Аспиратор 1 шт. Хирургическая насадка 1 шт. Емкость стеклянная не менее 2 шт. Шланг отсоса 1 шт. Воздушные фильтры- не менее 3 шт. Кабель электропитания 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт. Ножная педаль 1 шт.   Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика, исчисляемая со дня подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Гарантия производителя, исчисляемая со дня подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 дней  32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки  1.Экстрактор вакуумный Вакус-7305 (вид 260570) по ТУ 9444-005-74487176-201. ООО "ДИКСИОН", Россия. РУ от 05.09.2016 № ФСР 2010/08658  2.Отсасыватель хирургический электрический «Armed», варианты исполнения: 7А-23D. "Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд", Китай. РУ от 27.12.2011 № ФСЗ 2008/02041 | шт. | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.04.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |