| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25/03/2022г. №.494-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ |
| 1 | Запасные части для аппаратов ИВЛ | 1 Наименование товара: Датчики кислорода для аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» 2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойст-вам) и количеству товара: 2.1 Датчик кислорода ITG M-04 или эквивалент – 20 шт.: Пределы регистрации кислорода 0 - 100 % Наработка на отказ не менее 1 000 000 % часов О2 Рабочая температура от 25 до 40°C Рабочая влажность 0 - 99% без конденсата Рабочее давление 60 - 175 кПа Выходное напряжение: 13,0 - 16,5 мВ, при Rн 300 Ом Коннектор тип 3pin (Molex позолоченный 22-11-1031) Инерционность 90%: менее 12с Начальное напряжение 150 мкВ в 100 % N2, через 5 минут Разброс: ± 1 % объема О2 в 100 %, через 5 минут Отклонение: менее 1 % О2 в месяц Нелинейность: менее 3% в 100 % О2 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки - полная совместимость с аппаратами ИВЛ «АВЕНТА-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 4 Требования к безопасности товара: - датчики должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее 5 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от поврежде-ний при его транспортировке; - датчики имеют индивидуальную транспортную герметичную упаковку, не допускающую контакта с атмосферным воздухом; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стан-дартам, установленным производителем товара Код ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.03.2022 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |