|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.04. 2 024 г. №.550-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание наркозных аппаратов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание и ремонт аппаратов  наркозно-дыхательных Mindray WATO EX-35  1.1 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010873  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.2 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010875  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.3 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010870  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - замена основного блока пациента на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-048843-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.4 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010876  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.5 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010872  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.6 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010871  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.7 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010877  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  1.8 Ремонт и техническое обслуживание аппарата Mindray WATO EX-35, sn KG-28010874  - разборка/сборка аппарата  - очистка блока управления и внутренних поверхностей  - замена набора годового обслуживания на аппарат WATO EX-35, каталожный № 115-036964-00 – 1 шт.  - замена набора годового обслуживания на Компрессор С3, каталожный № 801-V20A-00026-00 – 1 шт.  - проверка режимов работы, тестирование  - заполнение журнала технического обслуживания заказчика  2 Гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги:  - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  3 Требования к безопасности работ и (или) услуг  3.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.  3.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом контракта.  Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договоры с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).  Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на объектах Заказчика.  3.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО  3.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.  3.6. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:  - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.  - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения  4 Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.  - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.  5 Требования к заменяемым запасным частям:  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.  - При оказании услуг должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  - Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.  - Стоимость заменяемых запасных частей входит в общую стоимость услуг  Состав набора годового обслуживания аппарата Mindray WATO EX-35.  Каталожный №115-036964-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  082-000162-00 Кольца коннектора испарителя 14x2,65 4  049-000154-00 Кольцо штока канистры абсорбера (0601) 1  082-000673-00 Кольца прокладок 2  049-001067-00 Кольцо колбы меха 1  M6M-010058 Кольцо приводного газа и клапана APL 16х2 4  M6M-010038 Кольцо влагосборника 23,47х2,95 (Красное) 1  M6M-010006 Кольцо штуцеров системы Магилла 2  M6M-010071 Кольцо 20,29х2,62 1  M6M-010063 Уплотнение для соединителя для отбора проб давления 4,7x1,8 A50 4  M6M-010051 Уплотнительное кольцо 18х2,5 канистры абсорбера 1  M6M-010031 Кольцо крышки клапана 2  M6M-010033 Кольцо обратного клапана 2  082-000711-00 Кольцо манометра 10х1,8 2  0601-20-78840 Прокладка системы ByPASS 1  0601-20-78842 Уплотнительный элемент для канистры абсорбера 1  040-000358-00 Мех 1  Состав набора годового обслуживания на Компрессор С3.  Каталожный № 801-V20A-00026-00  Каталожный номер Наименование Кол-во, шт.  045-000273-00 Пылевой фильтр на входе воздуха 1  082-000726-00 Фильтрующий элемент AF20P-060S 5 um 1  082-000725-00 Фильтрующий элемент AFM30P-060AS 0,3 um 1  082-000742-00 Фильтрующий элемент 04 type 2 um FS-04-025 для фильтра и глушителя 1  6 Требования к результатам работ и (или) услуг:  - составление акта выполненной работы;  - после выполнения работ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания Заказчика  7 Срок оказания услуг:  - не более 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта  8 Место оказания услуг:  - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А  9 Класс потенциального риска применения медицинского изделия:  - 2б, анестезиологические и респираторные медицинские изделия  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.04.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |