| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.04.2022 г. №.553-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ |
| 1 | Ремонт пилы реципроктной Acculan 3Ti GA674, «Эскулап АГ.», Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт силового хирургического оборудования производства Б.Браун Медикал 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт пилы реципрокной Acculan 3Ti GA674, sn 001363 - разборка изделия - очистка всех компонентов (УЗ-мойка, пескоструйная обработка) - замена комплекта установочных изделий для GA674, артикул TA013103 – 1 комплект - замена штифта, артикул GA674211 – 1 шт. - замена статора, артикул GA674802E – 1 шт. - замена шестерни в сборе, артикул GA674810 – 1 шт. - сборка - общая проверка работоспособности оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудования - нанесение маркировки следующей даты технического обслуживания 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у ко-торых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потреби-тельские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно По-ложению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», ут-вержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицин-ские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заключение о состоянии оборудования, возможных ошибках эксплуатации; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт пилы хирургической | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт силового хирургического оборудования производства Б.Браун Медикал 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт дрели-риммера Acculan 3Ti GA672, sn 008668 - разборка изделия - очистка всех компонентов (УЗ-мойка, пескоструйная обработка) - замена комплекта установочных изделий для GA671/GA672, артикул TA013101 – 1 ком-плект - замена статора, артикул GA672804Е – 1 шт. - сборка - общая проверка работоспособности оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудования - нанесение маркировки следующей даты технического обслуживания 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться оригинальные новые запасные части (за-пасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у ко-торых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потреби-тельские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сда-чи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно По-ложению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», ут-вержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техни-ческое обслуживание медицинской техники»»; - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицин-ские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заключение о состоянии оборудования, возможных ошибках эксплуатации; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ и (или) оказания услуг: - ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.04.2022 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |