|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.04.2022 г. №.597-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ремонт пневматического хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария)2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:2.1 Ремонт рукояток пневматических двухкнопочных2.1.1 Ремонт рукоятки пневматической двухкнопочной (артикул 89-8507-405-00), сер. № 438179:- геометрическая проверка корпуса и лицевой панели- замена прокладок и уплотнительных элементов – 1 комплект- смазка механических узлов- замена пневматического мотора (артикул G020624 или GS020624) – 1 шт.- сборка оборудования и герметизация соединений- выходной контроль рукоятки пневматической двухкнопочнойй2.1.3 Требования к запчастям, используемым при ремонте пневматических рукояток:Уплотнительное кольцо губкообразное 6X16X6, 6X16X6 мм – 1 шт.Прокладка Ø17X1, Ø17X1 мм – 2 шт.Прокладка Ø14X1,78, Ø14X1,78 мм – 2 шт.Прокладка Ø8X2, Ø8X2 мм – 2 шт.Прокладка для лицевой панели, Ø60X1 30 мм – 2 шт.Прокладка Ø22X2, Ø22X2 мм – 2 шт.Прокладка Ø30X2 - FPM - 75, Ø30 X 2 мм – 2 шт.Пневматический двигатель, Ø32 x 93 мм – 2 шт.Пневматический блок, 24 x 80 x 33 мм – 1 шт.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспе-чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения5 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт пневматического хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария)2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:2.1 Ремонт рукояток пневматических двухкнопочныхРемонт рукоятки пневматической двухкнопочной (артикул 89-8507-405-00) сер. № 417984:- геометрическая проверка корпуса и лицевой панели- замена прокладок и уплотнительных элементов – 1 комплект- смазка механических узлов- замена пневматического мотора (артикул G020624 или GS020624) – 1 шт.- замена пневматического блока – 1 шт.- сборка оборудования и герметизация соединений- выходной контроль рукоятки пневматической двухкнопочной2.1.3 Требования к запчастям, используемым при ремонте пневматических рукояток:Уплотнительное кольцо губкообразное 6X16X6, 6X16X6 мм – 1 шт.Прокладка Ø17X1, Ø17X1 мм – 2 шт.Прокладка Ø14X1,78, Ø14X1,78 мм – 2 шт.Прокладка Ø8X2, Ø8X2 мм – 2 шт.Прокладка для лицевой панели, Ø60X1 30 мм – 2 шт.Прокладка Ø22X2, Ø22X2 мм – 2 шт.Прокладка Ø30X2 - FPM - 75, Ø30 X 2 мм – 2 шт.Пневматический двигатель, Ø32 x 93 мм – 2 шт.Пневматический блок, 24 x 80 x 33 мм – 1 шт.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспе-чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения5 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт пневматического хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария) | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт хирургического медицинского силового оборудования Zimmer Universal (Швейцария)2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:Ремонт рукоятки электрической двухкнопочной Zimmer Universal, артикул 89-8507-400-00, сер. № 469944:Геометрический тест соосности рёбер и граней блока установки аккумулятораТест запирающего механизма для насадокТест крутящего момента и оборотов на валу двигателяФункциональный тест триггеров лицевой панелиРазборка и чистка оборудованияЗамена неисправных запчастей – 1 комплектСборка оборудования и герметизация соединенийТест на герметичностьТест крутящего момента и оборотов на валу двигателяФункциональный тест триггеров лицевой панелиДинамический тест (проверка работы оборудования под нагрузкой)Геометрический тест соосности рёбер и граней корпуса рукояткиТестовый цикл стерилизации насыщенным паром в автоклаве,134 0С, 5 минутТребования к комплекту запчастей, используемых при ремонте пневматических рукояток:Обрезиненный контроллер (2 триггера) – 1 шт.Термоусадочная лента для кабелей мотора – 1 шт.Прокладка MVQ Ø60X1 – 1 шт.Прокладка MVQ Ø32X1,5 – 1 шт.Прокладка 18X2 – 1 шт.Винт M2,5X5 для крепления платы триггеров – 2 шт.Винт с потайной головкой M3x12 – 1 шт.Винт с потайной головкой M3x20 – 1 шт.Винт M3X17 (трехштырьковая головка) – 2 шт.Шпилька-винт для кнопки запирающего механизма аккумулятора – 2 шт.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламен-том и стандартами производителя;- сохранение параметров оборудования, заявленных при государственной сертифика-ции, после проведения ремонта4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положе-нию о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспе-чения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения и Минпромнауки России от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Тех-ническое обслуживание медицинской техники»»;- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия меди-цинские. Обслуживание техническое. Основные положения5 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- ремонтная база исполнителя6 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя;- срок оказанных услуг – не более 60 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.04.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |