## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
07.04. 2023 г. №.609-23
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Оборудование эндоскопическое | Источник света эндоскопический, с питанием от сети 2 КТРУ 26.60.12.119-00000371 Наименование параметра Значение параметра Осветитель эндоскопический галогеновый-светодиодный с принадлежностями Наличие Осветитель служит для для получения света высокой интенсивности для обзора хирургических полей и полостей тела при использовании жестких или гибких эндоскопов Наличие Количество световых каналов, шт. Не менее 2 Тип источника света - лампа галогенная и светодиод Наличие Количество светодиодов Не менее 1 Освещенность на торце световых каналов в режиме максимальной яркости, люкс не менее 110 000 Лампа галогенная: - напряжение номинальное, В 15 - мощность, Вт Не менее 150 Светодиод: - напряжение номинальное, В 3 - мощность, Вт Не менее 3 Напряжение питания номинальное 220 В/50 Гц Наличие Потребляемая мощность, Вт не более 250 Время установления рабочего режима, с Не более 5 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Не более 303 х168х198 Вес, кг Не более 6,7 Кабель световолоконный Наличие Совместимость с приобретаемым осветителем Наличие Длина световолоконного кабеля, мм Не менее 1800 Диаметр волоконного жгута, мм не менее 4 Стандарт подключения эндоскопа Шторц Наличие 26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие | шт. | 2
Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 11.04.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 202-68-91