|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.08.2019 г. №.703-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |
| 1 | Ремонт аппарата рентгеновского мобильного типа С-дуга Ziehm Vision, sn 9785, производства Ziehm Imaging GmbH, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт установки передвижной рентгенодиагно-стической с С-образной рамой ZiehmVision, sn 97852 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:- разборка аппарата;- замена видеокамеры для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 912223 – 1 шт.;- замена источника питания для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 887754 – 1 шт.;- сборка аппарата;- обновление программного обеспечения;- тестирование, проверка рабочих режимов, настройка аппарата3 Требования к заменяемым запчастям3.1. Видеокамера для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 912223:Камера снимает люминофор, светящийся под воздействием рентгеновского излучения и преобразует видимое изображение спроецированного на люминофоре объекта исследо-вания в аналоговый видеосигнал для последующей обработки.Технические характеристики:Питание камеры 12 В.Потребляемая мощность 6 Ватт.Получаемое изображение черно-белое.Разрешение 1024\*1024 пикселей.Развёртка прогрессивнаяЧастота развертки 25 Гц.Частота синхронизации 50/60 ГцСоотношение сигнал-шум 61 дБ3.2. Источник питания для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 887754:Источник питания для усилителя рентгеновского изображения предназначен для подачи необходимого напряжения для нужд усилителя рентгеновского изображения на установке передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой Ziehm Vision.Характеристики:Напряжение питания 12 VDC ±10%Исходящее напряжение 12 V - 30 kVКоличество блоков 5 (U632, U512, U513, U514, U536)3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у заявителя собственной лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих) – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей груп-пы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 23.08.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |