|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/05/2022 г. №733-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Нефроскоп для эндохирургических вмешательств с принадлежностями 2  № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров Единицы измерения 1 Нефроскоп 2 Шт. 1.1 Расположение окуляра параллельно рабочей части Наличие 1.2 Наружный размер не более 21 Шр. 1.3 Угол поля зрения номинальный 12 градусов 1.4 Диаметр рабочего канала не менее 3,5 мм 1.5 Рабочая длина не менее 224 мм 1.6 Стерилизация автоклавированием, паровая стерили-зация при температуре 134 ºС Наличие 1.7 Принадлежности к нефроскопу Автоматический клапан с ирригационным каналом 1 Шт. Уплотнительные мембраны для инструмента от 3 до 6 мм, упаковка 5 шт. 2 упаковка Уплотнительная крышка, для инструмента от 3,4 до 5,1 мм, упаковка 10 шт. 2 упаковка Уплотнительные кольца круглые 1 Шт. Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Эндо-скопическая трубка, Каталожный номер: 8964.021 Наличие 2 Эндоскопическая трубка 2 Шт. 2.1 Рабочая длина не менее 204 мм 2.2 Размер дистальный не более 20,8 Шр 2.3 Поворотный ирригационный адаптер Наличие 2.4 Автоматический замок Наличие 2.5 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие 3 Обтуратор 2 Шт. 3.1 Для трубки размерностью не более 20,8 Шр. 3.2 Полый Наличие 3.3 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Эндо-скопическая трубка, Каталожный номер: 8964.021 Наличие 4 Эндоскопическая трубка 1 Шт. 4.1 Размер не более 24,3 Шр. 4.2 Рабочая длина не менее 150 мм 4.3 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие 4.4 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие 5 Зажим 1 Шт. 5.1 Зажимы для камней, тип "Аллигатор" Наличие 5.2 Рабочая длина не менее 340 мм 5.3 Размер инструмента не более 10,5 Шр. 5.4 Инструмент модульный разборный Наличие 5.5 Возможность промывания Наличие 5.6 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие 5.7 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие 6 Зажим 1 Шт. 6.1 для извлечения конкрементов Наличие 6.2 трехбраншевый Наличие 6.3 Диаметр рабочей части не более 3,5 мм 6.4 Рабочая длина не менее 350 мм 7 Зажим 1 Шт. 7.1 Размер не более 10,5 Шр 7.2 Рабочая длина не менее 350 мм 7.3 Рукоятка поворотная, с защитой от перегрузки Наличие 7.4 Инструмент модульный разборный Наличие 7.5 Возможность промывания Наличие 7.6 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие 7.7 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие 8 Рабочая насадка 1 Шт. 8.1 Элемент запорного крана Наличие 8.2 Номинальный диаметр 3,0 мм 8.3 Упаковка 5 шт. 1 шт. 8.4 Выполнен из пластика Наличие 8.5 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстан-дарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Феде-ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-ального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на рус-ском языке Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому об-служиванию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 90 дней  32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, про-чие, не включенные в другие группировки   Модель (должна быть совместима с оборудованием заказчика):  1. Эндоскопы Richard Wolf гибкие и жесткие для эндохирургических вмешательств, с принадлежностями. Эндоскопы жесткие: Нефроскоп (вид 144940). "Рихард Вольф ГмбХ", Германия. РУ от 19.09.2016 г. № РЗН 2016/4699.     Главный врач КГБУЗ ККБ Е.Е. Корчагин     Главный внештатный специалист уролог М.А. Фирсов Министерства здравоохранения Красноярского края | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.05.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |