| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01.2021г. №.75-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалент: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | КТРУ |
| 1 | Устройство для санации раневой поверхности | Равномерное орошение в пусльсирующем режиме одновременно с очисткой (аспирацией) раны при ортопедических операциях Рукоятка одноразовая, неразборная Кулисный переключатель, регулирующий величину давления подаваемой жидкости, меняя силу нажатия пальцем Подаваемое давление жидкости1,2 до 29 PSI (фунт на квадратный дюйм (0,07 кг/см2)) Механизм фиксации наконечника с принудительной блокировкой Наконечник высокопроизводительный одноразоваый Тип распыления жидкости для операций на бедре Веерный Тип распыления жидкости для операций на колене Душирующий Брызгозащита Длина наконечника Не менее 12 см Подача жидкости в наконечнике Аспирация жидкости в наконечнике Система параллельных трубок для подачи и эвакуации жидкости Батарейная упаковка, расположенная отдельно от рукоятки Работа от переменного тока | шт. | 15 |  |  |  |
| 2 | Аугмент бедренный дистальный NexGen | Бедренный блоки должны выпускаться не менее двух типоразмеров по толщине: 5 до 10 мм и нескольких типов по форме – дистальные. передние, задние (для замещения костного дефекта бедренной кости). Материал титановый сплав. Блок должен иметь покрытие из полиметилметакрилата PMMA для улучшенной фиксации костным цементом. Механизм фиксации блока на большеберцовом плато должен осуществляться при помощи фиксирующего винта, входящего в комплект поставки, или цементом. | шт. | 6 |  |  |  |
| 3 | Аугмент бедренный задний NexGen | Бедренный блоки должны выпускаться не менее двух типоразмеров по толщине: 5 до 10 мм и нескольких типов по форме – дистальные. передние, задние (для замещения костного дефекта бедренной кости). Материал титановый сплав. Блок должен иметь покрытие из полиметилметакрилата PMMA для улучшенной фиксации костным цементом. Механизм фиксации блока на большеберцовом плато должен осуществляться при помощи фиксирующего винта, входящего в комплект поставки, или цементом. | шт. | 6 |  |  |  |
| 4 | Аугмент опорный "Трабекулар Металл" | Пористая танталовая полуэллипсоидная конструкция: цельная, с наличием трёх стандартных отверстий для фиксации винтами, с объёмной пористостью не менее 70%, с размером пор 550mm. Спектр поставляемых размеров: 10мм, 15мм, 20мм и 30 мм. Конструкция должна использоваться при установки ревизионной чашки с тонким слоем цемента, закрепляться костными винтами. | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Блок тибиальный NexGen (НексДжен) RHK | Тибиальные блоки должны выпускаться не менее двух типоразмеров по толщине: 5 до 10 мм для замещения костного дефекта большеберцовой. Материал титановый сплав. Блок должен иметь покрытие из полиметилметакрилата PMMA для улучшенной фиксации костным цементом. Механизм фиксации блока на большеберцовом плато должен осуществляться при помощи фиксирующего винта, входящего в комплект поставки, или цементом. | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Вкладыш Longevity (Вкладыш для чашки Trilogi IT и Continuum) | Выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE, обладает средней крестосвязанностью (обработан радиацией в дозе 3 мрад (30 кГр), имеет централизующий пост, а также поставляется 2-х видов: с 0° и 10° элевацией. Запорный механизм вкладыша конусовидный и обладает 12 антиротационными выступами по внешней поверхности края. Размер вкладыша соответствует размеру вертлужного компонента. Метод стерилизации – гамма-облучение в инертном газе. | шт. | 4 |  |  |  |
| 7 | Вкладыш | Вкладыш предназначен для цементной фиксации. Изготовлен из износоустойчивого сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Наружный диаметр диапазон от 42 мм до 64 мм с шагом 2 мм. Позволяет использовать головки диаметром Ø28. По наружному контуру вкладыша имеются специальные кольцевые проточки с обратным упорным профилем граней и поперечные выемки от краев к центру полусферы для равномерного распределения цементной мантии. Вкладыш имеет специальный конический ободок по внутреннему краю для исключения импиджмента компонентов. Вкладыш имеет исполнение без козырька и с козырьком с углом подъема 10° и с углом подъема 15°. По нижнему диаметру проходит рентгенконтрастное кольцо. Вкладыш имеет гравировку и поставляется в стерильном исполнении в тройной стерильной упаковке. Размеры по согласованию с Заказчиком. | шт. | 20 |  |  |  |
| 8 | Головка V 40 | Изготовлена из Co-Cr сплава, посредством высокоэнергетического бомбардирования азотом, для снижения коэффициента трения в паре с полиэтиленом. Варианты диаметра головки не менее чем составлять 28мм, 32мм, 36мм., 40мм, 44мм. Диапозон глубины посадки конуса ножки в головку не менее чем -5,0,+5,+10 мм. Посадочный конус 11.3/12.36мм (11/13). | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Головка бедренная металлическая | Изготовлена из кованного сплава CoCrMo, диаметром 28, 32 и 36 мм, имеется 5 типоразмеров по длине для изменения офсета, конус шейки - 12/14. | шт. | 26 |  |  |  |
| 10 | Кольцо ацетабулярное Мюллер | Антипротрузионный компонент для укрепления вертлужной впадины должен быть изготовлен из титанового сплава титан-алюминий-ниобий, соответствующего международному стандарту ISO-5832-2, должен быть выполнен в форме кольца, с двумя расширяющимися в разные стороны фланцами длиной не менее 33 мм и не более 38 мм, имеющими отверстия для винтов и предназначенными для фиксации компонента. Количество отверстий не менее 8. Для установки компонента должно использоваться 5-7 винтов. Компоненты должны бать анатомическими, правыми и левыми, и иметь не менее 8 типоразмеров: не менее 4 правых и не менее 4 левых. Первичная фиксация методом пресс-фит, вторичная – остеоинтеграция. Фиксация полиэтиленовой чашки - цементная. | шт. | 3 |  |  |  |
| 11 | Компонент бедренный NexGen (НексДжен) ЛССК | Металлический для цементной фиксации, изготовленный из сплава Co-Cr-Mo (ISO 5932-6..1996). Компоненты должны быть двух типов - правые и левые. Компоненты должны иметь ограничитель гиперсгибания для использования их у больных с отсутствием крестообразных связок и боковой нестабильностью, медиально-латеральные размеры 60-76,5мм, передне-задние размеры 53,5-70,5мм. Должен применяться для ре-эндопротезирования коленного сустава. Количество типоразмеров - не менее 5-ти стандартных. Покрытие внутреннее - тонкий слой костного цемента PMMA. Каждому типоразмеру бедренного компонента по ширине должно соответствовать не менее 2 типов полиэтиленовых прокладок. Возможность фиксации удлинительных ножек. | шт. | 5 |  |  |  |
| 12 | Компонент вертлужный (чашка) Continuum | Вертлужный компонент - чашка должна изготавливаться из сплава Ti-6Al-4V (ISO 5832-3..1996), должна иметь покрытие из тантала, способствующее достижению высокой первичной стабильности в диспластических случаях, толщиной от 2.7 до 4.6 мм. Танталовое покрытие должно иметь объёмную пористость не менее 70%, с размером пор 550m. Количество отверстий для фиксации винтами не менее трёх, с равномерным или кластерным расположением, в дне чашки должно быть расположено сквозное отверстие с резьбой для фиксации импактора. Спектр размеров чашек (внешний диаметр)– с 48мм до 68мм. Запорный механизм чашки должен быть конусовидным и выполнен с 12 антиротационными выемками для вкладыша по внутренней поверхности края. Конструкция чашки должна позволять использование вкладышей из сверхмодульного крестосвязанного полиэтилена, кобальтхромового сплава и циркониевой керамики под головки диаметром 28-40мм. | шт. | 4 |  |  |  |
| 13 | Тибиальный компонент | Тибиальный компонент эндопротеза универсальный (для левой и правой голени), модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки. Материал: сплав Ti-6Al-4V (ISO 5832-3..1996) тип фиксации: цементный Конструктивные особенности: - Имплантируемая поверхность имеет тонкий слой костного цемента PMMA - Компонент оснащается прямыми или офсетными удлинительными штифтами длиной 100 мм для стабилизации компонентов - Компонент имеет возможность установки бедренных и тибиальных блоков толщиной 5 и 10 мм различной конфигурации для замещения костных дефектов Тип запорного механизма для полиэтиленовой прокладки - защелкивающийся. Каждому типоразмеру тибиального компонента по ширине соответствует 2 типа полиэтиленовых прокладок. Размеры: размерный ряд составляет 10 размеров, из них: 6-ть стандартных (3, 4, 5, 6, 7, 8), с возможностью поставки 2-х – микро (1, 2) и 2-х макро (9, 10). | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 | Лезвие осцилляторное GTS длина среза 90 мм, ширина среза 19 мм, толщина 1,19 мм | должно быть совместимо с пилой осцилляторной. Должно быть стерильным. Должно иметь зубцы не менее 3 мм. Лезвие должно иметь длину среза 90 мм, ширину среза 19 мм, толщину 1,19 мм. Материал - нержавеющая сталь. | шт. | 7 |  |  |  |
| 15 | Лезвие реципрокное двустороннее | должно быть совместимо с пилой реципрокной. Должно быть стерильным. Лезвие должно иметь длину среза 76 мм, ширину среза 13мм, толщину 0.89 мм. Материал - нержавеющая сталь. | шт. | 3 |  |  |  |
| 16 | Ножка Аллоклассик бесцементная | • Бедренный компонент должен быть изготовлен методом изотермической ковки, из титанового сплава, не содержащего аллергенного ванадия, должен соответствовать международному стандарту ISO-5832-2. Компонент должен иметь трехмерную клиновидной формы конфигурацию, с острыми гранями в проксимальной и дистальной части имплантата, должен быть самоцентрирующимся с шероховатой поверхностью, конусом 12/14 мм. Компонент должен иметь не менее 14 типоразмеров с шеечно-диафизарным углом 131°. В проксимальной части имплантата в латеральной зоне должно иметься не менее четырех рядных отверстий. С увеличением типоразмера должна возрастать длина шейки эндопротеза. Фиксация: первичная - «вклинивание» конуса ножки эндопротеза в медуллярный канал бедренной кости с опорой граней эндопротеза на кортикал проксимальной части бедренной кости. Вторичная - остеоинтеграция. | шт. | 7 |  |  |  |
| 17 | Ножка тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Форма ножки Клиновидная, безворотничковая, не допускается контакта ножки с костью. Тип фиксации ножки в биологических тканях На костный цемент. Материал ножки Металлический высокополированный сплав высокой твёрдости.Поверхность ножки Высокополированная Шеечно – диафизарный угол 125º Посадочный конус головки 5º 40´, 11.3/12.36 мм. Варианты размеров офсетов ножки 37,5 мм. Максимальная длина ножки в полной системе Не менее 260 мм Возможность использования стандартной ножки для ревизии Наличие централизатора. В комплекте поставки - 2-а типа (с направителями и без них). Наличие полости внутри централизатора, одетом на ножку Материал централизатора Полиметилметакрилат (PMMA). | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Ножка Вагнера ревизионная | Гемиопротез тазобедренного сустава титанового с ножкой полной фиксации. Изготовлен из сплава титана. Материал немагнитный, биологически инертный и пригодный для длительного пребывания в организме человека. Ножка протеза рассчитана на врастание в кость, имеет шероховатую поверхность с величиной пор (шероховатостью) 4-6 мкм. Структура поверхности обеспечивает истинное врастание, нарастание кости. Первичная стабильность ножек эндопротезов обеспечивается за счет их имплантации press fit. Геометрия бедренных компонентов: прямые ножки с прямоугольным поперечным сечением и мультиконусным клиновидным сужением в трех плоскостях по направлению к истмальной части бедренного канала. Шейка имеет конус 12/14 . Шеечно диафизарный угол составляет 130 градусов. | шт. | 5 |  |  |  |
| 19 | Ножка Вагнера ревизионная | Ревизионный эндопротез для использования в случаях интенсивной резорбции кости, когда цементная фиксация затруднена или невозможна при тонком кортикале, а так же для ревизионных случаев после оскольчатых переломов верхней трети бедренной кости и корригирующих остеотомий. Бедренный ревизионный компонент, изготовленный методом изотермической ковки, из титанового сплава не содержащий аллергенного ванадия, соответствующий международному стандарту ISO-582-11. Компонент должен иметь не менее 33 типоразмеров меняющихся по длине (225-305мм) и диаметром (14-25мм), шеечно-диафизарный угол 135° . Конструктивно ножка должна иметь конусовидную форму с углом конуса 2 градуса и заостренными ребрами, улучшающими антиротационную стабильность и увеличивающими площадь остеоинтеграции. Первичная фиксация методом пресс-фит, вторичная - остеоинтеграция | шт. | 9 |  |  |  |
| 20 | Ножка-удлинитель NexGen (НексДжен) офсетная | Наличие прямых и офсетных удлинительных штифтов из титанового сплава бесцементной фиксации длиной от 100 до 200 мм для стабилизации тибиального и бедренного компонентов. Размерность: должно быть предусмотрено не менее 12 типоразмеров прямых стержней диаметром 10-20 мм с шагом в 1мм и не менее 8 типоразмеров офсетных стержней диаметром 11-18мм . Материал титановый сплав. Механизм фиксации- клин в сочетании с зажимными винтами, входящими в комплект поставки. | шт. | 10 |  |  |  |
| 21 | Кабельная система с фиксирующим механизмом | Проволока для соединения костных отломков путем проведения шовного материала вокруг кости должен представлять собой витой трос диаметром 1.8мм и длиной 560мм. Материал нержавеющая сталь с механизмом для фиксации на концах. | шт. | 10 |  |  |  |
| 22 | Полублок тибиальный | Тибиальные блоки должны выпускаться не менее двух типоразмеров по толщине: 5 до 10 мм для замещения костного дефекта большеберцовой. Материал титановый сплав. Блок должен иметь покрытие из полиметилметакрилата PMMA для улучшенной фиксации костным цементом. Механизм фиксации блока на большеберцовом плато должен осуществляться при помощи фиксирующего винта, входящего в комплект поставки, или цементом. | шт. | 6 |  |  |  |
| 23 | Прокладка тибиальная NexGen (НексДжен) ЛССК | Вкладыш коленного сустава без сoхранения Задней Крестообразной Связки для ревизионного эндопротезирования. Полиэтиленовая прокладка из высокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2..1998) жесткой фиксации методом защелкивания и фиксации винтом в тибиальном компоненте: не менее 3-х типоразмеров по ширине и типоразмеров по высоте 10,12,14,17,20,23мм. Прокладка должна иметь удлиненнный большеберцовый клык, способствующий тесному совмещению его с межмыщелковой вырезкой для обеспечения стабильности у пациентов с функциональной недостаточностью связок, отверстие для винта для фиксации её на большеберцовом плато. Должна иметься возможность замены полиэтиленовой прокладки без удаления бедренного и тибиального компонентов. | шт. | 5 |  |  |  |
| 24 | Цемент Antibiotic Simplex ( c эритромицином и колистином) | Костный цемент должен поставляется стерильными упаковками по 41 грамм порошкообразного полимера и контейнером с 20 граммами жидкого мономера. Содержит сульфат бария обеспечивающий рентген контрастность и антибиотик Эритромицин и Колистин, при смешивании должна образовываться смесь содержащая : Метил метакрилат-стерин сополимер 30,0грамм Полиметил метакрилат 6,0грамм Бария сульфат 4,0 грамм Эритромицин 0,5 грамм Колестин сульфометат натрий 3,00 миллиона МЕ Также в состав цемента должен включать Гидрохлорон для предотвращения преждевременной спонтанной полимеризации . | шт. | 20 |  |  |  |
| 25 | Цемент костный 40 грамм | Костный цемент должен быть двухкомпонентным полимерным материалом с высокой степенью адгезии по отношению к костной ткани, состоящим из мелкодисперсного порошка и жидкого растворителя, полимеризующимся после смешивания при комнатной температуре. Полимер должен быть с наличием гентамицина (антибиотика), средней или высокой вязкости. Расфасовка 40 г. Должен поставляться в стерильном виде и иметь индивидуальную упаковку. | шт. | 15 |  |  |  |
| 26 | Костный цемент Synicem с гентамицином | Костный цемент должен быть двухкомпонентным полимерным материалом с высокой степенью адгезии по отношению к костной ткани, состоящим из мелкодисперсного порошка и жидкого растворителя, полимеризующимся после смешивания при комнатной температуре. Полимер должен быть с наличием гентамицина (антибиотика), средней или высокой вязкости. Расфасовка 40 г. Должен поставляться в стерильном виде и иметь индивидуальную упаковку. | шт. | 6 |  |  |  |
| 27 | Цемент костный средней вязкозти 40 г | Цемент для фиксации эндопротеза в кости средней вязкозти 40,0г. Костный цемент представляет собой самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, средней вязкости, с увеличенным рабочим временем. Состав: Порошок: Метилметакрилат / Метилкрилат сополимер (84,00%), Перекись бензоила (1,00%), Двуокись циркония (15,00%),Жидкость: Метилметакрилат (97,5%), N, N – диметил-р-толуидин (<2,50%), Гидрохинон (75 ppm). Затвердение костного цемента средней вязкости при температуре в операционной комнате 23С происходит за 80 секунд при условии, что на смешивание тратиться 40 секунд, время ожидания составляет 95 секунд, а рабочее время 325 секунд. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения 540 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате. Порошок: 40 грамм, Жидкость: 20 грамм. | шт. | 90 |  |  |  |
| 28 | Вертлужная система цементной фиксации | Чашка имеет полусферическую форму. Чашка изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена, повышенной износостойкости. Тип фиксации чашки в вертлужной впадине - цементный. Диапазон размеров чашек от 48 мм до 60 мм с шагом 2 мм (конкретный типоразмер меняется в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента), внутренний диаметр для головки двух размеров 28 мм и 32 мм. Чашка имеет 4 выступа для централизации в вертлужной впадине. Предоставляется два варианта чашек: стандартный профиль и низкий профиль. Размер по согласованию с Заказчиком. | шт. | 1 |  |  |  |
| Срок поставки: по заявке Заказчика, с момента заключения контракта но не позднее 15.11.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.01.2021 г. 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| , тел. |  |  |  |  |  |  |  |