|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 06.09.2019 г. №.785-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование реанимационное | Описание объекта закупки (товар)  Наименование объекта закупки Количество, комплектов Помпа инфузионная 1  Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров Программируемое внутривенное введение лекарственных препаратов Наличие Размеры (Ш х В х Г), мм не более 120 х 140 х 195 Вес, кг не более 1,7 Блок питания встроен в корпус прибора наличие Встроенная ручка для транспортировки насоса в горизонтальном положении Наличие Поворотный зажим для крепления на горизонтальных и вертикальных поверхностях Наличие Меню прибора русифицированное Наличие Встроенный цветной ЖК дисплей Наличие Диагональ дисплея, дюйм не менее 2,7 Перистальтический механизм введения Наличие Погрешность инфузии, % не более 5 Автоматическое определение объема шприца наличие Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора Наличие Установка скорости инфузии, мл/ч С полным покрытием диапазона от 0,1 до 600 Минимальный шаг установки скорости инфузии, мл не более 1 Задаваемый объем инфузии, мл С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999 Минимальный шаг установки объема инфузии, мл не более 1 Установка скорости болюсной инфузии, мл/ч С полным покрытием диапазона от 0,1 до 600 Скорость в режиме открытой вены (KVO), мл/ч Не более 1 Изменение скорости без прерывания инфузии Наличие Контроль введенного объема Наличие Разъем подключения датчика контроля капельного введения Наличие Количество уровней установки давления окклюзии Не менее 3 Установка давления окклюзии, кПа С полным покрытием диапазона от 70 до 130 Функция «антиболюс» Наличие Оптическая и звуковая сигнализация Наличие Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация Наличие Тревога – при наличии воздуха в системе Наличие Сообщение об окончании инфузии Наличие Тревога - окклюзия Наличие Тревога – ошибка работы Наличие Тревога – отключение сети Наличие Тревога - низкий заряд аккумулятора Наличие Тревога - аккумулятор истощен Наличие Диапазон входного напряжение при работе от сети переменного тока, В С полным покрытием диапазона от 100 до 240 Потребляемая мощность, ВА не более 30 Встроенный аккумулятор Наличие Длительность работы от аккумулятора при скорости 25 мл/ч Не менее 2 часов  32.50.21.112 Оборудование терапевтические | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.09.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |