|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 06.09.2019 г. №.785-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Оборудование реанимационное | Описание объекта закупки (товар)Наименование объекта закупки Количество, комплектовПомпа инфузионная 1Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметровПрограммируемое внутривенное введение лекарственных препаратов НаличиеРазмеры (Ш х В х Г), мм не более 120 х 140 х 195Вес, кг не более 1,7Блок питания встроен в корпус прибора наличиеВстроенная ручка для транспортировки насоса в горизонтальном положении НаличиеПоворотный зажим для крепления на горизонтальных и вертикальных поверхностях НаличиеМеню прибора русифицированное НаличиеВстроенный цветной ЖК дисплей НаличиеДиагональ дисплея, дюйм не менее 2,7Перистальтический механизм введения НаличиеПогрешность инфузии, % не более 5Автоматическое определение объема шприца наличиеСмена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора НаличиеУстановка скорости инфузии, мл/ч С полным покрытием диапазона от 0,1 до 600Минимальный шаг установки скорости инфузии, мл не более 1Задаваемый объем инфузии, мл С полным покрытием диапазона от 0,1 до 9999Минимальный шаг установки объема инфузии, мл не более 1Установка скорости болюсной инфузии, мл/ч С полным покрытием диапазона от 0,1 до 600Скорость в режиме открытой вены (KVO), мл/ч Не более 1Изменение скорости без прерывания инфузии НаличиеКонтроль введенного объема НаличиеРазъем подключения датчика контроля капельного введения НаличиеКоличество уровней установки давления окклюзии Не менее 3Установка давления окклюзии, кПа С полным покрытием диапазона от 70 до 130Функция «антиболюс» НаличиеОптическая и звуковая сигнализация НаличиеРаздельная предупреждающая и тревожная сигнализация НаличиеТревога – при наличии воздуха в системе НаличиеСообщение об окончании инфузии НаличиеТревога - окклюзия НаличиеТревога – ошибка работы НаличиеТревога – отключение сети НаличиеТревога - низкий заряд аккумулятора НаличиеТревога - аккумулятор истощен НаличиеДиапазон входного напряжение при работе от сети переменного тока, В С полным покрытием диапазона от 100 до 240Потребляемая мощность, ВА не более 30Встроенный аккумулятор НаличиеДлительность работы от аккумулятора при скорости 25 мл/ч Не менее 2 часов32.50.21.112 Оборудование терапевтические | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.09.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |