|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 19.10.2020 г. №. 859-1-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | № п/п Наименование товара Количество, шт. 1 Велоэргометр медицинский 1  № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1. Назначение 1.1 Велоэргометр медицинский предназначен для проведения физической нагрузки методом велоэргометрии Соответствие 2. Основные размеры и масса 2.1 Габаритные размеры тренажера (ШхДхВ), мм Не более 670 х 1200 х 1150 2.2 Цветной сенсорный дисплей - панель управления Наличие 2.3 Диагональ, дюйм (мм) Не менее 10,1 (256) 2.4 Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание тренажера для удобства перемещения. Наличие 2.5 Количество роликов, шт. Не менее 2 2.6 Диаметр роликов, мм Не менее 75 2.7 Масса тренажера, кг Не более 69 2.8 Масса маховика, кг Не более 15 2.9 Максимальная масса пациента, кг Не более 160 4. Технические и функциональные характеристики тренажера 3.1 Встроенный электромагнит с электронным управлением нагрузкой Наличие 3.2 Электропитание от сети 220В, 50 Гц Наличие 3.3 Номинальная потребляемая от сети мощность, ВА Не более 50 3.4 Тип тренажера (посадка) - Горизонтальный Наличие 3.5 Регулировка сиденья механическая Наличие 4.6 Регулировка руля механическая Наличие 3.7 Изменение нагрузки в диапазоне, Вт С полным покрытием диапазона от 5 до 500 3.8 Дискретность (шаг) установки нагрузки, Вт Не более 5 3.9 Система нагружения электромагнитная Наличие 3.10 Промышленный поликлиновой ремень Наличие 3.11 Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт. Не менее 4 3.12 Телеметрия (блок настройки) – синхронизации дополнительного оборудования Наличие 3.13 Активная реабилитация нижних конечностей Наличие 3.15 Биологически-обратная связь Наличие 3.16 Встроенные программы тренировок, шт. Не менее 4 3.17 Протоколы нагрузки: Прерывистый; Непрерывный; Непрерывно-возрастающий Ступенчатый; Непрерывно-возрастающий РЭМП; Наличие 3.17 Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента Наличие 3.18 Время тренировки, минут С полным покрытием диапазона от 1 до 180 3.19 Возможность установки неограниченного времени тренировки Наличие 3.20 Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее тренажера: количество оборотов (скорость в об/мин); время тренировки; регулировка сопротивления (мощность нагрузки); расстояние, "пройденное" пациентом; текущая тренировочная программа; энергозатраты в ккал Наличие 3.21 Показания ЧСС Наличие 3.22 Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели тренажера. Наличие 3.23 Возможность корректировать тренировочные программы Наличие 3.24 Возможность обновления программного обеспечения Наличие 4. Комплектация 4.1 Велоэргометр медицинский, шт. 1 4.2 Шнур питания сетевой, шт. 1 4.3 Руководство по эксплуатации, шт. 1 4.4 Паспорт, шт. 1   Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке Техническая (сервисная) документация Наличие при поставке Гарантия поставщика и производителя Не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контракта  ОКПД2 32.50.21.112: Оборудование терапевтические  Таблица эквивалентности  Производитель 1 Производитель 2 Производитель 3 Велоэргометр медицинский "ОРТОРЕНТ ВЕЛО" по ОРТО.941319.020 ТУ Производитель: ООО "Орторент", Россия Эргометр для аэробного тестирования, вариант исполнения: 928 E Pro VO2 Производитель: "Монарк Эксерсайз ЭйБи", Швеция Эргометры, модели: Corival Производитель: «Лоуд Б.В.», Нидерланды | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 22.10.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |