| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10.2019 г. №.882-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей |
| 1 | Ремонт рентгеновского оборудования | № Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт и техническое обслуживание флюорографа цифрового малодозового «КАРС»-БКС2, серийный номер 12027 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: - разборка/сборка аппарата; - замена рентгеновского излучателя – 1 шт.; - замена системы масляного охлаждения – 1 шт.; - настройка параметров питающего устройства рентгеновского излучателя; - юстировка рентгено-оптического тракта; - калибровка цифрового приёмника рентгеновского изображения; - обновление и настройка программного обеспечения автоматизированных рабочих мест рентгенолаборанта и врача-рентгенолога; - послеремонтные испытания оборудования в целях подтверждения его работоспособно-сти; - внесение отметки о выполненных работах в журнале технического обслуживания обо-рудования Заказчика 3 Требования к заменяемым запчастям 3.1. Рентгеновский излучатель: Тип защитного кожуха: В-130Н. Максимальное напряжение анод-катод: 150 кВ. Теплоемкость анода: 600 KHU. Теплоемкость излучателя: 2000 KHU. Диаметр анода: 102 мм. Размер фокусного пятна: - малый: 0,6 мм; - большой: 1,2 мм. Максимальная скорость вращения анода: 10 000 оборотов в минуту. Угол наклона анода: 12 градусов. Максимальная мощность малого фокуса: 38 кВт. Максимальная мощность большого фокуса: 93 кВт. Совместимость с флюорографом цифровым малодозовым «КАРС»-БКС2 3.2. Система масляного охлаждения: Наличие принудительной циркуляции масла. Мощность насоса принудительной циркуляции масла: 270 Вт. Производительность масляного насоса: 3,5 м3/ч. Максимальная длина масляных шлангов, соединяющих излучатель рентгеновский и теп-лообменник: 5 м. Диаметр масляных шлангов, соединяющих излучатель рентгеновский и теплообменник: 10 мм. Наличие системы контроля протока масла. Наличие системы включения принудительной циркуляции масла при нагреве и отключе-ния при остывании излучателя рентгеновского. Наличие датчика температуры излучателя рентгеновского. Совместимость с рентгеновским излучателем и флюорографом цифровым малодозовым «КАРС»-БКС2 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке; - наличие у заявителя собственной лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): техническое об-служивание источников ионизирующего излучения (генерирующих) – приложить копию к заявке; - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасно-сти соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-Б 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. ед. | 1 |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.10.2019 17:00:00 по местному времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |  |  |  |  |  |  |  |