|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. 2 022 г. №.930-2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование хирургическое | Система фиксации головы с принадлежностями 1  № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров Единицы измерения 1. Предназначение устройства Жесткая фиксация головы для проведения нейрохирургических опе-раций на головном мозге Наличие 2. Область применения Нейрохирургические, микрохирургические операции Наличие 3. Соответствие нормативным документам ГОСТ Р 50-444-92 Наличие ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 Наличие ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 Наличие ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 Наличие СанПиН 2.1.3.1375-03 Наличие Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00 Наличие 4. Требования к пред-стерилизационной очистке и стерилизации Соответствие рекомендациям руководств по контролю распростране-ния инфекций Наличие 5. Система жесткой фиксации головы Черепной фиксатор 1 шт Элемент соединительный поворотный 1 шт Держатель регулируемый 1 шт Штифты к черепному фиксатору, многоразовые 3 шт Переходник для боковой направляющей 1 шт П-образная рама 1 шт Универсальный зажим для крепления П-образной рамы 2 шт 6. Функциональные возможности, технические характеристики и материалы изготовления компонентов системы Фиксация к операционному столу: двухстержневой фиксатор Наличие Обеспечение положения пациента на животе, на спине Наличие Рычаг для быстрой установки и прочного крепления Наличие Система крепления с предотвращением случайного размыкания Наличие Корпусная изоляция, предотвращающая проведение электрического тока от операционного стола к держателю Наличие Возможность поворота черепного фиксатора на 360º Наличие Возможность регулируемого жесткого соединения держателя и череп-ного фиксатора Наличие Трехпозиционная фиксация пациента в черепном фиксаторе во всех положениях Наличие Резьбовая вставка из стали для повышения долговечности резьбового соединения на черепном фиксаторе Наличие Рельсовые направляющие на черепном фиксаторе для возможности непосредственного соединения с шарнирной опорой видео-управляемой стереотаксической системы (IGS), нейронавигационной системой и нейрохирургическими ретракционными системами раз-личных типов Наличие Возможность быстрой замены фиксирующих штифтов на черепном фиксаторе Наличие Гладкие края черепного фиксатора для облегчения очистки Наличие Максимальная нагрузка на черепной фиксатор, не менее 10,5 кг Штифты к черепному фиксатору: - Многоразовые - Возможность автоклавирования при 132 ºС Наличие  Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта Рос-сии Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в экс-плуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудова-нии Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуа-тации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 90 дней  32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки  Модели: 1. Система фиксации головы DORO с принадлежностями. "про мед инструментс ГмбХ", Германия. РУ от 22.01.2010 № ФСЗ 2010/06010. 2. Система хирургическая Mayfield для стабилизации и ретракции черепа, с принадлежно-стями. "Интегра ЛайфСайенсес Корпорейшн", США. РУ от 31.12.2009 № ФСЗ 2009/05925. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.06.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |