|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. 2 022 г. №.930-2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование хирургическое | Система фиксации головы с принадлежностями 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественныеи количественные требования к товару Значенияпараметров Единицыизмерения1. Предназначение устройстваЖесткая фиксация головы для проведения нейрохирургических опе-раций на головном мозге Наличие2. Область примененияНейрохирургические, микрохирургические операции Наличие3. Соответствие нормативным документамГОСТ Р 50-444-92 НаличиеГОСТ Р ИСО 10993.1-99 НаличиеГОСТ Р ИСО 10993.5-99 НаличиеГОСТ Р ИСО 10993.10-99 НаличиеСанПиН 2.1.3.1375-03 НаличиеГигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00 Наличие4. Требования к пред-стерилизационной очистке и стерилизацииСоответствие рекомендациям руководств по контролю распростране-ния инфекций Наличие5. Система жесткой фиксации головыЧерепной фиксатор 1 штЭлемент соединительный поворотный 1 штДержатель регулируемый 1 штШтифты к черепному фиксатору, многоразовые 3 штПереходник для боковой направляющей 1 штП-образная рама 1 штУниверсальный зажим для крепления П-образной рамы 2 шт6. Функциональные возможности, технические характеристики и материалы изготовления компонентов системыФиксация к операционному столу: двухстержневой фиксатор НаличиеОбеспечение положения пациента на животе, на спине НаличиеРычаг для быстрой установки и прочного крепления НаличиеСистема крепления с предотвращением случайного размыкания НаличиеКорпусная изоляция, предотвращающая проведение электрического тока от операционного стола к держателю НаличиеВозможность поворота черепного фиксатора на 360º НаличиеВозможность регулируемого жесткого соединения держателя и череп-ного фиксатора НаличиеТрехпозиционная фиксация пациента в черепном фиксаторе во всех положениях НаличиеРезьбовая вставка из стали для повышения долговечности резьбового соединения на черепном фиксаторе НаличиеРельсовые направляющие на черепном фиксаторе для возможности непосредственного соединения с шарнирной опорой видео-управляемой стереотаксической системы (IGS), нейронавигационной системой и нейрохирургическими ретракционными системами раз-личных типов НаличиеВозможность быстрой замены фиксирующих штифтов на черепном фиксаторе НаличиеГладкие края черепного фиксатора для облегчения очистки НаличиеМаксимальная нагрузка на черепной фиксатор, не менее 10,5 кгШтифты к черепному фиксатору:- Многоразовые- Возможность автоклавирования при 132 ºС НаличиеОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта Рос-сии НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в экс-плуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудова-нии НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуа-тации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 90 дней32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировкиМодели:1. Система фиксации головы DORO с принадлежностями. "про мед инструментс ГмбХ", Германия. РУ от 22.01.2010 № ФСЗ 2010/06010.2. Система хирургическая Mayfield для стабилизации и ретракции черепа, с принадлежно-стями. "Интегра ЛайфСайенсес Корпорейшн", США. РУ от 31.12.2009 № ФСЗ 2009/05925. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.06.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |