|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 02.11.2020 г. №.935-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Физитерапевтическое оборудование | № п/п Наименование товара Количество, комплект1 Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1. Общие сведения1.1. Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Наличие2. Технические характеристики2.1. Аппарат используется для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также для проведения лекарственного электрофореза. Наличие2.2. Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата Наличие2.3. Количество лечебных токов Не менее 12.4. Виды лечебных токов Постоянный2.5. Максимальный выходной ток на активной нагрузке 500 Ом, мА 802.6. Диапазоны установки тока, мА (0-5) (0-10) (0-20) (0-50) (0-80)2.7. Регулировка тока Плавная2.8. Плавное уменьшение тока воздействия до нуля по истечении установленного времени процедуры Наличие2.9. Звуковой сигнал по истечении установленного времени процедуры Наличие2.10. Блокировка включения тока пациента при новом включении, в случае, если регулятор тока не установлен в нулевое положение Наличие2.11. Время выхода на рабочий режим, сек Не более 52.12. Время работы в продолжительном режиме, час Не менее 62.13. Установка таймера, мин С полным покрытием диапазона от 1 до 992.14. Напряжение аппарата, В 2202.15. Потребляемая мощность, Вт Не более 502.16. Габаритные размеры, мм Не более 260х210х1002.17. Масса аппарата с комплектом поставки, кг Не более 33. Комплект поставки3.1 Электронный блок, шт Не менее 13.2 Электроды силиконовые электропроводящие, шт Не менее 63.3 Кабель соединительный с наконечником, шт Не менее 43.4 Кабель соединительный с зажимом типа крокодил, шт Не менее 43.5 Жгуты фиксирующие, шт Не менее 4Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатациюДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контрактаОКПД 2 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировкиАппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза "ФОРЕЗ - Мед ТеКо" по ТУ 26.60.13-029-56812193-2017 Производитель ООО "Мед ТеКо", Россия | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |