|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 02.11.2020 г. №.936-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Физитерапевтическое оборудование | № п/п Наименование товара Количество, комплект1 Аппарат стимуляции и электротерапии синусоидально модулированными токами 1№п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1. Общие сведения1.1. Аппарат для воздействия синусоидально модулированными токами Наличие2. Технические характеристики2.1. Аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот, модуляций, амплитуд Наличие2.2. Дисплей, отражающий управление, индикацию и контроль работы аппарата Наличие2.3. Виды лечебных токов: Синусоидально-модулированные Наличие2.4. Поддиапазоны установки тока, мА (0-10) (0-20) (0-100)2.5. Режимы работы аппарата:I – режим переменного токаII – режим выпрямленного тока Наличие2.6. Возможность изменения полярности Наличие2.7. Количество родов работы Не менее 52.8. Глубина модуляции, % С полным покрытием диапазона от 0 до 1002.9. Несущая частота, Гц 50002.10. Коэффициент гармоник тока несущей частоты, % Не более 102.11. Частота модуляции, Гц 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 1502.12. Относительная погрешность установки частоты модуляции, % ±22.13. Коэффициент гармоник напряжениямодулирующей частоты, % Не более 102.14. Глубина модуляции (глубина), % 0; 25; 50; 75; 1002.15. Время выхода на рабочий режим, мин Не более 12.16. Время работы в продолжительном режиме, час Не менее 62.17. Установка таймера, мин С полным покрытием диапазона от 1 до 992.18. Напряжение аппарата, В 2202.19 Потребляемая мощность, Вт Не более 502.20. Габаритные размеры, мм Не более 260х210х1002.21 Масса аппарата с комплектом поставки, кг Не более 33. Комплект поставки3.1 Электронный блок, шт. Не менее 13.2 Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью, шт. Не менее 83.3 Маска для электросонтерапии, шт. Не менее 13.4 Электроды силиконовые электропроводящие, шт. Не менее 43.5 Кабель соединительный с держателем электродов, шт. Не менее 2Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатациюДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контрактаОКПД 2 26.60.13.190 Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапииАппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭтМ-01/6-"ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо" по ТУ 9444-013-56812193-2005 Производитель ООО "Мед ТеКо", Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Физитерапевтическое оборудование | № п/п Наименование товара Количество, комплект2 Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный 11. Общие сведения1.1. Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный Наличие2. Технические характеристики2.1. Аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот, модуляций, амплитуд Наличие2.2. Дисплей, отражающий управление, индикацию и контроль работы аппарата Наличие2.3. Количество лечебных токов, шт. Не менее 42.4. Виды лечебных токов:1.Постоянный,2.Импульсные прямоугольные, треугольные и экспоненциальные,3.Диадинамические,4.Синусоидально-модулированные Наличие2.5. Форма несущих импульсов:- синусоидальная- треугольная- прямоугольная- экспоненциальная Наличие2.6. Форма модулирующих импульсов:- синусоидальная,- трапециевидная Наличие2.7. Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом, мА С полным покрытием диапазона от 0 до 802.8. Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА С полным покрытием диапазона от 0 до 1002.9. Частота несущих импульсов, кГц Не более 102.10. Длительность несущих импульсов, мс С полным покрытием диапазона от 0,05 до 10002.11. Частота модулирующего напряжения, Гц Не более 10002.12. Коэффициент модуляции, % 0 и 25 и 50 и 75 и 100(наличие всех показателей)2.13. Время выхода на рабочий режим, мин Не более 12.14. Время работы в продолжительном режиме, час Не менее 62.15. Установка таймера, мин С полным покрытием диапазона от 1 до 992.16. Напряжение аппарата, В 2202.17. Потребляемая мощность, Вт Не более 502.18. Габаритные размеры, мм Не более 260х210х1002.19 Масса аппарата с комплектом поставки, кг Не более 33. Комплект поставки3.1 Электронный блок, шт. Не менее 13.2 Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью, шт. Не менее 63.3 Маска для электросонтерапии, шт. Не менее 13.4 Электроды силиконовые электропроводящие, шт. Не менее 43.5 Кабель соединительный с держателем электродов, шт. Не менее 2Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителяНе менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатациюДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контрактаОКПД 2 26.60.13.190 Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапииАппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный АСЭтМ-01/6-"ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо" по ТУ 9444-013-56812193-2005 Производитель ООО "Мед ТеКо", Россия | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 06.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |