|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 25.10 2 019 г. №.б/н |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.1. Ультразвуковой видеоскоп GF-VE160, sn 12120882.1.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа;- проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояние и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена клапана MAJ1443 – 1 шт.;- замена клапана MAJ1444 – 1 шт.2.1.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец, чистка линз, каналов (без разборки прибора), замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей); проверка электробезопасности с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект. Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.2. Ультразвуковой видеоскоп GF-VC140P, sn 12210562.2.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа;- проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояние и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена клапана MAJ1443 – 1 шт.;- замена клапана MAJ1444 – 1 шт.2.2.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей); проверка электробезопасности с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.3. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 20049312.3.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена кабеля MAJ1430 – 1 шт.2.3.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:- устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.6. Видеодоуденоскоп TJF-160VR, sn 21031712.6.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.6.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, К-трос, Держатель К-троса, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.5. Видеодоуденоскоп TJF-160VR, sn 21030592.5.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.5.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта: устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB , GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, К-трос, Держатель К-троса, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.7. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 21052092.7.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.7.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект. Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации2.7.3. Ремонт кабеля MAJ-1430 зав. № 7814043 один раз в течение срока действия контракта:- разборка/сборка прибора,- очистка узлов и деталей,- замена кабеля DW777300 – 1 шт.- замена коннектора GL681800 – 1 шт.- замена платы коннектора GL681400 – 1 шт.- юстировка, герметизация, проверка герметичности, проверка параметров, тестирование эндоскопа на исправность и электробезопасность (низкочастотного сопротивления дистальной головки, заземления, внутреннего высокочастотного сопротивления изоляции, электростатической емкости) в условиях сервисного центра производителя согласно протоколу финальной инспекции производителя на основании сервисных мануалов и рабочих стандартов компании-производителя эндоскопа.Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации;Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.8. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 21064502.8.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.8.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.9. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 21065192.9.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт2.9.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:Устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.10. Видеоколоноскоп CF-H180AL, sn 21066922.10.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена контейнера для воды MAJ-902 – 1 шт.2.10.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации2.17.3. Ремонт один раз в течение срока действия контракта:- разборка /сборка прибора,- очистка узлов и деталей,- ремонт покрытия дистального конца и клеевых покрытий,- замена платы ПЗС dw746400 – 1 шт.- замена заглушки ge238000 – 1 шт.- замена С-крышки ge308600 – 1 шт.- замена шильдика ge309400 – 1 шт.- замена защитника gj586100 – 1 шт.- замена блока управления gl717500 – 1 шт.- замена сопла gl886600 – 1 шт.- замена электронного коннектора gl895900 – 1 шт.- замена изгибаемой части gl901100 – 1 шт.- замена рубашки gl901200 – 1 шт.- замена волокна подсветки gl901900 – 1 шт.- замена платы id чипа gl990100 – 1 шт.- замена О-кольца gm891600 – 1 шт.- замена О-кольца gm891700 – 1 шт.- замена платы кнопок gn179500 – 1 шт.- замена стопора сопла gr345200 – 1 шт.- замена штуцера gr428500 – 1 шт.- замена сухаря gr428600 – 1 шт.- замена резинового кольца gr428700 – 1 шт.- замена шильдика gr437600 – 1 шт.- замена винта gr457200 – 2 шт.- замена резинового кольца gr457300 – 1 шт.- замена винта gr457900 – 3 шт.- замена кольцо защитника gr458000 – 1 шт.- замена А-резины gr473900 – 1 шт.- замена крышки большой gr479100 – 1 шт.- замена стопора gr517400 – 4 шт.- замена фиксатора gs244900 – 2 шт.- замена уплотнительного кольца gs900500 – 1 шт.- замена уплотнительного кольца gs902400 – 1 шт.- замена уплотнительного кольца gs916500 – 1 шт.- замена уплотнительного кольца gs917000 – 1 шт.- замена уплотнительного кольца gs918300 – 1 шт.- замена инструментального канала ru038000 – 1 шт.- замена трубки ru056000 – 1 шт.- замена канал подачи воды/воздуха ru057400 – 1 шт.- юстировка, герметизация, проверка герметичности, проверка параметров,- тестирование эндоскопа на исправность и электробезопасность (низкочастотного сопротивления дистальной головки, заземления, внутреннего высокочастотного сопротивления изоляции, электростатической емкости) в условиях сервисного центра производителя согласно протоколу финальной инспекции производителя на основании сервисных мануалов и рабочих стандартов компании-производителя эндоскопа.Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации;Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.11. Видеоколоноскоп CF-H180AI, sn 22026192.11.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскоп, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.11.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.12. Видеогастроскоп GIF-Q180, sn 22037492.12.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.12.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.13. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 22069332.13.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.13.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.14. Видеоинтестиноскоп SIF-Q180, sn 22121112.14.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена контейнера для воды MAJ-901 – 1 шт.2.14.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.15. Видеобронхоскоп BF-1T180, sn 22443412.15.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт- замена крышка MH-533 – 1 шт.2.15.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности с заменой А-резина, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.16. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 28066202.16.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышка MH-533 – 1 шт.2.16.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.17. Видеогастроскоп GIF-Q160Z, sn 21107992.17.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт2.17.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.18. Моечная машина OER-AW, зав. № 22105162.18.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов2.18.2. Замена один раз в период действия контракта:- Шланг забора дезраствора GT105200 – 1 шт.,- КольцоGP902100 – 4 шт.,- Кольцо GY020400 – 4 шт.,- Кольцо GY106300 – 4 шт.Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.19. Моечная машина OER-AW, зав. 22105362.19.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов;2.19.2 Замена один раз в период действия контракта:- Кольцо GP902100 – 4 шт.,- Кольцо GY020400 – 4 шт.,- Кольцо GY106300 – 4 шт.,- Помпа GL216200 - 1 шт.Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации;3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 19 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.19. Моечная машина OER-AW, зав. 22105352.19.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов;2.19.2 Замена один раз в период действия контракта:- Кольцо GP902100 – 4 шт.,- Кольцо GY020400 – 4 шт.,- Кольцо GY106300 – 4 шт.,- Помпа GL216200 - 1 шт.Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации;3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.21. Монитор медицинский NDS Wide Viev, зав. № 11-1905032.21.1. Ремонт один раз в течение срока действия контракта:- разборка/сборка прибора,- очистка узлов и деталей,- замена матрицы (разрешение не менее 1920 x 1080, диагональ не менее 26”) – 1 шт.,- замена платы питания – 1 шт.,- замена блока питания – 1 шт.,- замена защитного стекла –1 шт.,- замена платы управления – 1 шт.,- замена блока коннекторов – 1 шт.,- замена блока сопряжения – 1 шт.,- замена системы подсветки (яркость не менее 450 кд/м2) – 1 шт.,- юстировка, калибровка,- обеспечение сопряжения и работоспособности с имеющимся у Заказчика оборудованием,Применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония | 2.4. Видеогастроскоп GIF-N180, sn 21019922.4.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):- проверка состояния поля зрения;- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);- проверка управляемости дистального конца, подъемника;- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;- проверка состояния универсального шнура, коннектора;- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;- замена крышки MH-533 – 1 шт.2.4.2. Ремонт в случае необходимости в течение срока действия контракта:устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора); замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно инструкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке;- наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.10.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |