| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 01.06.2017 г. №261-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в образцах сыворотки (плазмы) кров, 96 определ. | Метод ИФА. Для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Формат теста: планшет 96-луночный разборный до стрипов (до одной лунки). Количество определений не менее 96. Инструкция на русском языке – обязательно. Паспорт – обязательно. Возможность построения калибровочного графика. Возможность расчета результатов по формуле. Наличие не менее 4 калибраторов, жидких готовых к применению, диапазон концентрации 1-200 МЕ/мл. Количество анализируемого образца - менее 15 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстрактным раствором при комнатной температуре. Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. Срок хранения неиспользованных реагентов (калибраторов, раствора для разведения сывороток, раствора для разведения коньюгата, стоп-реагента, промывочного раствора, ТМБ-хромогена) тест-системы после вскрытия не менее 4 месяцев. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов –рабочего раствора коньюгата не менее 6-12 часов. Цветовая кодировка реагентов – обязательно. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода на реагентах. Наличие регистрационного удостоверения выданного ФС в сфере Здравоохранения и социального развития – обязательно (указать номер РУ). | набор | 2 |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови, 96 определ. | Метод: непрямой иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) не более 1 час 25 мин. Диапазон измерений от 0 до 5 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Возможность качественной и количественной оценки результатов. Калибровочные образцы 0; 0,15; 0,5; 1; 2; 5 МЕ/мл. Чувствительность не более 0,07 МЕ/мл. Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток. Срок годности не менее 9 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Наличие регистрационного удостоверения, выданного Федеральной Службой по надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. | набор | 20 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.10.2017 г., один раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 05.06.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04