| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 30.05.2017 г. №247-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина 1.8 х 560 х 4 | Проволока для соединения костных отломков путем проведения шовного материала вокруг кости должен представлять собой витой трос диаметром 1.8мм и длиной 560мм. Материал нержавеющая сталь с механизмом для фиксации на концах. | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Блокер для моно- и полиаксиальных транспедикулярных винтов | Материал: сплав титана Ti6AI4V, Ti6AI4V ELI Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, подходит к моно- и полиаксиальным транспедикулярным винтам, и имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой. На верхней стороне гайки нанесена крестообразная гравировка для правильного позиционирования. Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции и с уклоном в 2°. Такая резьба предназначена для ослабления воздействия побочных векторных сил, а также для ограничения скашивания головки и обратного хода гайки. | шт. | 26 |  |  |  |
| 3 | Стержень прямой 5,5 мм х 400 мм | Материал: сплав титана Ti6AI4V, Ti6AI4V ELI Прямые и преконтурированные. Диаметр 5,5 мм. Возможность изгибать и резать прямые стержни. Преконтурированные стержни с обладают кривизной, соответствующей анатомическим изгибам позвоночника. Радиус изгиба преконтурированных стержней 5.0". Длина прямых стержней: 30-100 мм (шаг 10 мм), 120 мм, 160 мм, 200 мм, 400 мм. | шт. | 8 |  |  |  |
| 4 | Винт полиаксиальный 6,5 мм х 55 | Материал: сплав титана Ti6AI4V, Ti6AI4V ELI Полиаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки обеспечивают надежное соединение с инструментами. Стержень винта имеет самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2мм у винтов диаметром 4,5мм, и шагом 2,5 мм у винтов остальных диаметров. Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости. Угол полиаксиальности винта - 60°, то есть угол наклона головки винта в саггитальной или осевой плоскости составляет 30° при любом диаметре ножки винта. Головка винта, уменьшенного объема и закругленной анатомической формы, обработана пескоструйным методом. Диаметр головки винта – 12,8 мм, высота головки винта – 15,5 мм, саггитальная ширина – 9 мм, высота головки выше стержня (при имплантации) – 4,0 мм, высота ниже стержня (при имплантации) – 6,0 мм. Головки винтов имеет цветовую кодировку в зависимости от диаметра винта и маркировку с информацией о длине и диаметре винта. Головка винта оснащена блокирующим механизмом, который при закручивании гайки , давит на стержень и на головку винта, фиксируя при этом все оси. Типоразмеры полиаксиальных винтов и цветовая маркировка головок винтов по диаметрам: Диаметр 4,5 мм пурпурный (длина 35-45, с шагом 5мм) Диаметр 5,5 мм синий (длина 35-50, с шагом 5мм) Диаметр 6,5 мм голубой (длина 35-60, с шагом 5мм) Диаметр 7,5 мм зеленый (длина 35-60, с шагом 5мм) | шт. | 13 |  |  |  |
| 5 | Винт моноаксиальный 5,5 мм х 50 | Материал: сплав титана Ti6AI4V, Ti6AI4V ELI Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки обеспечивают надежное соединение с инструментами. Стержень винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2мм у винтов диаметром 4,5мм, и шагом 2,5 мм у винтов остальных диаметров. Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости. Диаметр головки винта – 12,8 мм, высота головки винта – 12,7 мм, высота винта выше стержня (при имплантации) – 4,0 мм, высота винта ниже стержня (при имплантации) – 3,2 мм. Винты имеет цветовую кодировку в зависимости от диаметра винта и маркировку с информацией о длине и диаметре винта. Типоразмеры моноаксиальных винтов и цветовая маркировка головок винтов по диаметрам: Диаметр 4,5 мм пурпурный (длина 35-45, с шагом 5мм) Диаметр 5,5 мм синий (длина 35-50, с шагом 5мм) Диаметр 6,5 мм голубой (длина 35-60, с шагом 5мм) Диаметр 7,5 мм зеленый (длина 35-60, с шагом 5мм) Диаметр 8,5 мм золотой (длина 35-60, с шагом 5мм) | шт. | 13 |  |  |  |
| 6 | Поперечина 5,5 мм х 82 | Материал: сплав титана Ti6AI4V, Ti6AI4V ELI Состоит из двух муфт и двух латеральных крючкообразных захватов, способных скользить вдоль соединительного стержня, и регулироваться в положения для компрессии или дистракции. Поперечины имеют низкий профиль – 14 мм, стержень полукруглого сечения имеет ширину 5мм, а ширина захватов 8мм. Высота крючкообразных захватов, располагающихся под стержнем составляет 7мм. Четыре варианта длины: 52 мм, 62 мм, 72 мм и 82 мм. Поперечина каждого размера дополнительно регулируется по длине в зависимости от положения крючкообразных захватов. Соединительный стержень имеет стопор с одной стороны. Крючкообразные захваты можно снять с другой стороны стержня. Каждый захват оснащен предустановленным внутренним шестигранным блокатором диаметром 3,5 мм, который при затягивании фиксирует поперечину. | шт. | 4 |  |  |  |
| 7 | Пластина блокированная, стабилизирующая большой вертел, титан | Блокированная пластина для стабилизации большого вертела.В проксимальной части пластины имеются 8 отверстий под блокированные винты,диаметром 3,5 мм, 4 из них на удленнении ,длиной 8,0 мм, 4 отверстия по кругу.Пластина используется , для дополнительной фиксации с DHS пластиной . По телу пластины 3 отверстия для фиксации. Материал титановый сплав | шт. | 2 |  |  |  |
| 8 | Распорка грудная сетчатая круглая, диаметр 19 мм, длина 90 мм | Распорки хирургические сетчатые должны быть предназначены для замещения шейного, грудного, поясничного позвонков при травматических повреждениях или онкологических заболеваниях, а также межпозвонковых дисков. Компоненты системы должны изготавливаться из титанового сплава. Распорка сетчатая (меш) тела или двух-трех соседних тел шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, а также межпозвонковых дисков. Распорка должна быть выполнена в виде трубки круглой или овальной формы, с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации распорка заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Параметры распорки: - Толщина стенки сетки распорки не менее 1.5мм - Отсутствие необходимости использования замыкательных торцевых крышек жесткости. - Угловые допуски при установке в диапазоне от 0 до 30° - Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы распорки с помощью триммеров-кусачек. Размеры основных круглых распорок: - Шейная распорка: диаметр не более 13мм, длина не менее 70мм - Шейногрудная распорка: диаметр не более 16мм, длина не менее 90мм - Грудная распорка: диаметр не более 19мм, длина не менее 90мм - Грудопоясничная распорка: диаметр не более 22мм, длина не менее 70мм - Поясничная распорка: диаметр не более 25мм, длина не менее 100мм Размеры основных овальных распорок: Распорка сетчатая овальная грудная: диаметр 17*22мм, длина 70мм Распорка сетчатая овальная поясничная: диаметр 22*28мм, длина 90мм. Для установки необходим уникальный монтажный инструмент. Имплантаты и монтажные инструменты должны быть совместимы с навигационной станцией. | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Распорка грудопоясничная сетчатая круглая, диаметр 22 мм, длина 70 мм | Распорки хирургические сетчатые должны быть предназначены для замещения шейного, грудного, поясничного позвонков при травматических повреждениях или онкологических заболеваниях, а также межпозвонковых дисков. Компоненты системы должны изготавливаться из титанового сплава. Распорка сетчатая (меш) тела или двух-трех соседних тел шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, а также межпозвонковых дисков. Распорка должна быть выполнена в виде трубки круглой или овальной формы, с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации распорка заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Параметры распорки: - Толщина стенки сетки распорки не менее 1.5мм - Отсутствие необходимости использования замыкательных торцевых крышек жесткости. - Угловые допуски при установке в диапазоне от 0 до 30° - Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы распорки с помощью триммеров-кусачек. Размеры основных круглых распорок: - Шейная распорка: диаметр не более 13мм, длина не менее 70мм - Шейногрудная распорка: диаметр не более 16мм, длина не менее 90мм - Грудная распорка: диаметр не более 19мм, длина не менее 90мм - Грудопоясничная распорка: диаметр не более 22мм, длина не менее 70мм - Поясничная распорка: диаметр не более 25мм, длина не менее 100мм Размеры основных овальных распорок: Распорка сетчатая овальная грудная: диаметр 17*22мм, длина 70мм Распорка сетчатая овальная поясничная: диаметр 22*28мм, длина 90мм. Для установки необходим уникальный монтажный инструмент. Имплантаты и монтажные инструменты должны быть совместимы с навигационной станцией. | шт. | 2 |  |  |  |
| 10 | Распорка поясничная сетчатая круглая, диаметр 25 мм, длина 100 мм | Распорки хирургические сетчатые должны быть предназначены для замещения шейного, грудного, поясничного позвонков при травматических повреждениях или онкологических заболеваниях, а также межпозвонковых дисков. Компоненты системы должны изготавливаться из титанового сплава. Распорка сетчатая (меш) тела или двух-трех соседних тел шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, а также межпозвонковых дисков. Распорка должна быть выполнена в виде трубки круглой или овальной формы, с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации распорка заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Параметры распорки: - Толщина стенки сетки распорки не менее 1.5мм - Отсутствие необходимости использования замыкательных торцевых крышек жесткости. - Угловые допуски при установке в диапазоне от 0 до 30° - Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы распорки с помощью триммеров-кусачек. Размеры основных круглых распорок: - Шейная распорка: диаметр не более 13мм, длина не менее 70мм - Шейногрудная распорка: диаметр не более 16мм, длина не менее 90мм - Грудная распорка: диаметр не более 19мм, длина не менее 90мм - Грудопоясничная распорка: диаметр не более 22мм, длина не менее 70мм - Поясничная распорка: диаметр не более 25мм, длина не менее 100мм Размеры основных овальных распорок: Распорка сетчатая овальная грудная: диаметр 17*22мм, длина 70мм Распорка сетчатая овальная поясничная: диаметр 22*28мм, длина 90мм. Для установки необходим уникальный монтажный инструмент. Имплантаты и монтажные инструменты должны быть совместимы с навигационной станцией. | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Контейнер дренажный 800 мл, встроенный фильтр, пластиковая сдвоенная магистраль 5 шт/упак | Стерильный контейнер, одноразовый, градуированный, из полупрозрачного полипропилена, объем не более 800 мл, с системой прямого соединения с аппаратом, не допускающей проливания или обратного попадания экссудата в трубку для транспортировки экссудата, с 2-мя встроенными антибактериальными фильтрами: 1-ый для защиты от перелива и запаха, 2-ой соединен с одним из каналов дренажной трубки для подачи фильтрованного воздуха с целью продувки второго канала, через который поступает экссудат в контейнер; суперабсорбент внутри контейнера; 2-х канальная трубка для транспортировки экссудата от раны к контейнеру, длиной не менее 180 см, с разъемом для подключения трубки к порту, с одной стороны, и с другой стороны присоединенный к контейнеру без возможности отсоединения. В комплекте 5 стерильных контейнеров. Остаточный срок годности не менее 3 лет с момента поставки. | уп | 3 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.10.2017 г., один раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 31.05.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04