| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| ______________ 2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ингалятор компрессорный универсальный | 20 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке товара |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.3 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.4 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.5 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке товара |
| 1.6 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев |
| 1.7 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.8 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.9 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.10 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| - Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Тип ингалятора | Компрессорный |
| 2.2 | Ёмкость распылителя | Не менее 12 мл |
| 2.3 | Воздушный поток | Не менее 15 л/мин |
| 2.4 | Количество режимов дисперсности ингаляции | Не менее 3 |
| 2.5 | Режим для лечения нижних дыхательных путей (бронхиолы, альвеолы), размер частиц в диапазоне от 1 до 5 мкм | Наличие |
| 2.6 | Режим для лечения нижних дыхательных путей (гортань, трахея и бронхи), размер частиц в диапазоне от 6 до 9 мкм | Наличие |
| 2.7 | Режим для лечения верхних дыхательных путей (нос, горло), размер частиц в диапазоне от 10 до 14 мкм | Наличие |
| 2.8 | Электропитание от сети 220 В/50 Гц | Наличие |
| 2.9 | Потребляемая мощность | Не более 150 ВА |
| 2.10 | Уровень шума | Не более 53 дБА |
| 2.11 | Габаритные размеры | Не более 280х270х110 мм |
| 2.12 | Вес | Не более 2 кг |
| - Комплект поставки |  |  |
| 3.1 | Компрессор | 1 шт. |
| 3.2 | Распылитель (небулайзер) с переключателем дисперсности | 3 шт. |
| 3.3 | Воздушный шланг | 1 шт. |
| 3.4 | Мундштук | 5 шт. |
| 3.5 | Маска для взрослого | 1 шт. |
| 3.6 | Маска детская | 1 шт. |
| 3.7 | Сменный воздушный фильтр | 1 комплект |

Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 03.02.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91