| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| ______________ 2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг по техническому обслуживанию с использованием запасных частей медицинского оборудования производства компании Johnson & Johnson Medical, (США):

| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
| --- | --- |
|  | 2.1. Регламентное техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S sn J65050101083217: |
|  | 2.1.1. Полугодовое регламентное техническое обслуживание ТО1 во втором квартале 2017 года - один раз в период действия контракта: - замена масла вакуумного насоса - 1 шт., - очистка пластины испарителя, - слив конденсата из ресивера системы пневматики, - слив конденсата из блока управления пневматикой, - очистка фильтров, - замена масляного фильтра - 1 шт., - тестирование систем стерилизатора, - обновление информации в памяти стерилизатора, - тестовый цикл стерилизации |
|  | 2.1.2. Годовое регламентное техническое обслуживание ТО2 в четвёртом квартале 2017 года - один раз в период действия контракта: - замена масла вакуумного насоса - 1 шт., - очистка пластины испарителя, - слив конденсата из ресивера системы пневматики, - слив конденсата из блока управления пневматикой, - очистка фильтров, - замена масляного фильтра - 1 шт., - замена каталитического конвертера - 1 шт., - замена бактериального фильтра - 1 шт., - очистка внутренних поверхностей камеры, - замена вакуумного уплотнителя двери – 1 шт., - замена ограничителей полок - 1 шт., - замена разделителей электродов - 1 шт., - тестирование систем стерилизатора, - обновление информации в памяти стерилизатора, - тестовый цикл стерилизации |
|  | 2.1.3. Диагностика неисправности при выходе стерилизатора из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки |
|  | 2.2. Техническое обслуживание моечно-дезинфицирующих автоматических репроцессоров для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX – 2 шт. (sn J65702700120391, sn J65702700135015) |
|  | 2.2.1. Регламентное техническое обслуживание – один раз в период действия контракта: Замена деталей тестового отверстия – 1 шт., Замена датчиков уровня жидкости камеры – 1 шт., Очистка форсунок, Замена сетчатого фильтра сливного отверстия – 1 шт., Замена крышки сливного отверстия – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи моющего средства (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки удаления воздуха – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (коллектор) – 1 шт., Замена воздушного фильтра основного компрессора AP1 – 1 шт., Замена воздушного фильтра компрессора теста на герметичность AP2 – 1 шт., Замена воздушного фильтра трубки подачи воздуха SOL7 – 1 шт., Замена фильтра трубки забора дезинфектанта – 1 шт., Замена трубки удаления воздуха Y-формы – 1 шт., Замена (чистка) сетчатого фильтра регулятора давления воды на входе – 1 шт., Проверка давления основного компрессора, Проверка давления компрессора теста на герметичность, Проверка блока питания 24 вольта, Проведение полного цикла самодезинфекции, Замена фильтра подачи воды – 1 шт., Замена дезинфектанта – 1 шт., Замена кронштейна, артикул № 104926-01 Bracket, MEC Test Port – 1 шт., Замена пластикового винта, артикул № 106927-306 Screw, CRNH, Nylon, M3X6 – 4 шт. |
|  | 2.2.2. Диагностика неисправности при выходе репроцессоров (одного, либо двух) из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки |
|  | 2.3. Техническое обслуживание шкафов для сушки и хранения гибких эндоскопов Condiscope DRY 200 – 4 шт. (sn J6511150145, sn J6511150245, sn J6516160713, sn J6511150244) |
|  | 2.3.1. Регламентное техническое обслуживание – один раз в период действия контракта: Замена корпусного бактериального фильтра – 1 шт., Замена предварительного фильтра на вентиляторе – 1 шт., Замена бактериального фильтра канала – 1 шт., Замена ловушки влаги в системе пневматике – 1 шт., Замена штуцера подключения трубки к каналу продувки – 1 шт., Сброс счетчика технического обслуживания |
|  | 2.3.2. Диагностика неисправности при выходе шкафов (от одного до четырёх) из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запасные части и комплектующие изделия – не менее трех месяцев с даты установки, на выполненные работы – не менее шести месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - запасные части и комплектующие изделия – оригинальные, указанные производителем в технической документации на аппараты |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта сдачи-приёмки оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, 3-А |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – 12 месяцев с момента подписания контракта. |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 10.03.2017 г. 15.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91