| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 25.04.2017 г. №190-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Н3051 для одновременной установки 3-х мешков, 2шт/упак | Адаптер для одновременной установки 3-х мешков для замещающего раствора и ультрафильтрата. Стерильные, 2 шт.в упаковке. | упаковка | 50 |  |  |  |
| 2 | Датчик для церебральной оксиметрии СомаСенсор, для взрослых №10 | Датчики к церебральному оксиметру для взрослых. Предназначены для неинвазивного, непосредственного и непрерывного измерения и мониторинга регионарного насыщения гемоглобина кислородом (rSO2). Области измерения rSO2: Мозговой кровоток, паренхиматозные органы и скелетная мускулатура. Параинфракрасная оптическая спектроскопия. Фиксируется к коже при помощи адгезивного слоя. Диапазон значений rSO2 15 - 95 %. Наличие не менее 4 точек измерения. Погрешность измерения не более 1%. Соответствие стандартам для медицинского оборудования: EN60601-1-2 (IEC 601-1-2). В упаковке 10 штук. Одноразовый. | упаковка | 1 |  |  |  |
| 3 | Держатель для датчика уровня крови в кардиотомическом резервуаре | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. Совместимость с плоской поверхностью кардиотомического резервуара и ультразвуковым датчиком уровня крови аппарата Terumo System 1. | штук | 240 |  |  |  |
| 4 | Диализатор (гемофильтр) Aquamax HF12 (площадь 1,2 кв.м.) | Функциональное назначение товара - лечение полиорганной недостаточности у пациентов,оперируемых на сердце.Гемофильтр для низкообьемной и высокообьемной гемофильтрации,мембрана - полиэфирсульфоновая,площадь поверхности мембраны 1,2 м2. | штук | 50 |  |  |  |
| 5 | Дренаж хирургический левожелудочковый 16Fr, длина 40,6 см | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Хирургический дренаж левожелудочковый. Для прямого и непрямого дренирования левого желудочка, с перфорированным наконечником. Силиконовый корпус. Наличие гладкостенного коннектора 1/4" (064 см), без люэр-порта и гибкого интродюсера. Длина 40,6 см. 16 Fr. (5,3 мм). | штук | 50 |  |  |  |
| 6 | Зонд интрапаренхимальный 3 PN для измерения ВЧД | Функция - зонд 3 PN измеряет интрапаренхимальное давление, используя воздушную подушку, прикрепленную на конце двухпросветного катетер и используется для дренажа СМЖ. Используется с монитором Шпигельберга. Материал-полиуретан, объем заполнения – 0.05-0.1сс, внешний диаметр – 3мм, внутренний диаметр для дренажа – 1.6мм, двухпросветный катетер с рентгеноконтрастной полосой –130мм, однопросветный катетер (дренаж) – 150мм, однопросветный катетер (подача воздуха) – 1370мм, погружные отметки-50мм, 70мм. Упакован в двойную стерильную оболочку. | штук | 2 |  |  |  |
| 7 | Канюля артериальная армированная, коннектор 3/8", 24 Fr, длина 27,9 см | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Канюля артериальная с изогнутым наконечником и цельнолитым армированным корпусом. Канюля имеет скошенный тонкостенный изогнутый наконечник и цельнолитой конический устойчивый к перегибам армированный корпус. Данная конструкция обеспечивает высокие скорости потока при минимальной разнице давления. Коннектор 3/8" (0,95 см) с люэр-портом. Диаметр 24 Fr (8,0 мм). Длина 27,9 см | штук | 220 |  |  |  |
| 8 | Канюля бедренная артериальная 21 Fr, длина 17,8 см, коннектор 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Канюля артериальная бедренная с коннектором 3/8", дренируемая, 21 Fr, длина 17.8 см. в наборе с принадлежностями для постановки (конический дилататор и проводник) | штук | 12 |  |  |  |
| 9 | Канюля венозная армированная 32Fr, для коннектора 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Венозная канюля одноступенчатая , устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями, для коннектора 3/8"(0,95см), 32 Fr. (10,7mm). | штук | 100 |  |  |  |
| 10 | Канюля венозная армированная 36Fr, для коннектора 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Венозная канюля одноступенчатая , устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями, для коннектора 3/8"(0,95см), 36 Fr. (12mm). | штук | 400 |  |  |  |
| 11 | Канюля кардиоплегическая для корня аорты 9Fr, длина 14 см | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией, стандартный наконечник и стандартный интродьюсер, длина 14 см, 9 Fr | штук | 220 |  |  |  |
| 12 | Катетер (баллон) для внутриаортальной контрпульсации c принадлежностями 8Fr 40сс | Функциональное назначение: лечение послеоперационной сердечной недостаточности. Баллон (катетер) для внутриаортальной контрпульсации,армированный, 8Fr 40сс. Абразивноустойчивый материал баллона, гидрофильное покрытие катетера, наличие гемостатического устройства, возможность установки катетера безинтродьюсерным методом, возможность установки с помощью интродьюсера, наличие защитного чехла от контаминации, наличие переходников газовой линии для других типов аппратов для контрпульсации, центрально-осевое расположение газа в катетере, проводники с тефлоновым покрытием 0,64мм*175см, длина установочной части катетера не более 66см, шприц 60мл, пункционная игла 18G*6,35см, интродьюсеры 8Fr, 15см, скальпель. | штук | 50 |  |  |  |
| 13 | Катетер (электрод) для временной трансвенозной электрокардиостимуляции 5Fr x 110 cм, баллонный | Функциональное назначение - экстренная трансвенозная электрокардиостимуляция при критических брадиаритмиях. Биполярный электрод для временной ЭКС 5 Fr. x 110 cм, расстояние между электродами: 25 мм, ширина электродов: 5 мм. Тип: баллонный (FI). Электрические разьемы для подключения к кардиостимулятору открытого типа,1 pin | штук | 180 |  |  |  |
| 14 | Катетер центральный венозный Haemocat Signo 1217 двухпросветный 12Fr, 170 мм | Функциональное назначение товара - катетеризация центральных вен при лечении полиорганной недостаточности у пациентов,оперируемых на сердце. Катетер центральный венозный двухпросветный 12Fr x 170 мм. для высокообъемных инфузий, в наборе с установочными принадлежностями | штук | 40 |  |  |  |
| 15 | Катетер центральный венозный Haemocat Signo 1220 двухпросветный 12Fr, 200 мм | Функциональное назначение товара - катетеризация центральных вен при лечении полиорганной недостаточности у пациентов,оперируемых на сердце. Катетер центральный венозный двухпросветный 12Fr x 200 мм. для высокообъемных инфузий, в наборе с установочными принадлежностями | штук | 40 |  |  |  |
| 16 | Комплект расходных материалов для управляемой нормо- и гипотермии/манжета Arctic Gel | Функциональное назначение: лечение ишемии спинного мозга при операциях на торакоабдоминальном отделе аорты. Расходные материалы,совместимые с аппаратом Medivance Arctic Sun. Одноразовые водонаполняемые манжеты ArcticGel среднего размера для взрослых на нижние конечности и грудную клетку. | штук | 6 |  |  |  |
| 17 | Комплект трубок для экстракорпоральной циркуляции крови Custom Pack | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. В набор входит 2 комплекта в единой картонной упаковке: стандартный АИК-набор и набор операционного стола.Стандартный АИК-набор содержит: Линию быстрого заполнения с пластиковой иглой и зажимом, диаметр линии 1/4", длиной не менее 80 см. Дренажную линию с силиконовым насосным сегментом, диаметром линии 1/4", длиной не менее 180 см. Две аспирационные линии с силиконовыми насосными сегментами, диаметром линий 1/4", длиной не менее 170 см. Линия артериального насоса с силиконовым насосным сегментом - приводящие сегменты диаметром 3/8" длиной не менее 80 см, насосный сегмент 1/2" длиной не менее 60 см. Линия контроля давления с трехходовым краном, изолятором манометра,клапаном однонаправленного потока и люеровским коннектором тип "штырь", диаметр 1/8", общая длина не менее 215 см. Дренажная линия оксигенатора с трехходовым краном и люеровским коннектором, тип "штырь" диаметром 1/8", длиной не менее 60 см. Линия артериального фильтра с зажимом, диаметр 3/8", общая длина не менее 100 см. Линия подачи газа со встроенным газовым фильтром диаметр 1/4", длина не менее 160см. Набор операционного стола содержит: Двусегментная артерио-венозная петля диаметром 3/8" и 1/2", общей длиной не менее 340 см.Две аспирационные линии и одна дренажная диаметром 1/4" и длиной каждая не менее 200 см. Линия забора оксигенированной крови 1/4", длиной не менее 200 см. Артериальный фильтр. Пять У-образных коннекторов и два повышающих линейных коннектора. Шприц 20 мл и мешок для отработанного раствора. Дополнительные условия: все линии маркированы заглушками соответствующего цвета,материал линий - ПВХ медицинский, материал насосных сегментов - медицинский силикон, соединение сегментов ПВХ и силикона через прямые и У-образные коннекторы усилено хомутами. | штук | 200 |  |  |  |
| 18 | Магистраль кристаллоидной кардиоплегии 3/16 х 1/16 | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Насосные сегменты из силикона длиной не менее 50 см. Должен быть демпферный сосуд с линией измерения давления с изолятором манометра и камерой давления. Магистраль из поливинилхлорида 3/16x1/16,идущая от фильтра к камере давления, длиной не менее 180 см. Должна быть линия для подсоединения кристаллоидного раствора с двумя иглами и двумя пластиковыми зажимами. Длина кардиоплегической магистрали не менее 250 см | штук | 220 |  |  |  |
| 19 | Магистраль кровопроводящая для гемофильтрации | Магистраль кровопроводящая, совместимая с аппаратом Aquarius, состоящая из 4-х отдельных сегментов для 4-х роликовых насосов, камеры дегазации замещающих растворов, венозной ловушки не более 70мкм, спиральной укладки для нагревания растворов, сливного мешка не менее 5л, установочных элементов для 4-х датчиков, портов для подключения пациента и гемофильтра, мешков для замещающего раствора и ультрафильтрата, камеры для определения утечки крови. Экстакорпоральный объем не более 105мл. | штук | 50 |  |  |  |
| 20 | Набор для канюляции бедренных сосудов: канюли артериальная 14Fr и венозная 17Fr, коннектор 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Канюля артериальная бедренная с коннектором 3/8", дренируемая, 14 Fr, длина 17.8 см и канюля венозная бедренная с коннектором 3/8", 17 Fr, длина 53.3 см в наборе с принадлежностями для постановки. | штук | 2 |  |  |  |
| 21 | Набор для канюляции бедренных сосудов: канюли артериальная 17Fr и венозная 21Fr, коннектор 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Канюля артериальная бедренная с коннектором 3/8", дренируемая, 17 Fr, длина 17.8 см и канюля венозная бедренная с коннектором 3/8", 21 Fr, длина 53.3 см в наборе с принадлежностями для постановки. | штук | 6 |  |  |  |
| 22 | Набор для канюляции бедренных сосудов: канюли артериальная 21Fr и венозная 21Fr, коннектор 3/8" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Канюля артериальная бедренная с коннектором 3/8", дренируемая, 21 Fr, длина 17.8 см и канюля венозная бедренная с коннектором 3/8", 21 Fr, длина 53.3 см в наборе с принадлежностями для постановки. | штук | 25 |  |  |  |
| 23 | Набор для катетеризации артерий Артериофикс V 20G/80 мм | Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру, для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови, со встроенной удлинительной линией и специальным гемостатическим клапаном. Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона), 20G/1,08 мм длиной 80мм, с гладкой атромбогенной поверхностью, полностью совместим с тканями и кровью, особая форма кончика облегчает введение катетера и обеспечивает хорошее скольжение при установке. Фиксирующие крылья - мягкие крылья из полиуретана легко прилегают к коже, имеют три отверстия для подшивания. Удлинительная линия, из полиуретана длиной 7см, позволяет подсоединить шприц или линию для измерения давления на удалении от места пункции, что уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций. Гемостатический клапан не влияет на результаты измерения артериального давления, открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении, высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции. Интродьюсерная игла из нержавеющей стали 20G; 0,95 мм на 50мм, цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника, имеет винтовое соединение Люэр лок. Проводник из нержавеющей стали 35 см на 0,025 дюйма имеет гибкий прямой кончик, диаметр проводника соответствует диаметру катетера. | штук | 316 |  |  |  |
| 24 | Набор для контроля кровяного давления с одним преобразователем Комбитранс одинарный, артериальный | Набор с одним преобразователем,магистралью высокого давления и инфузионной системой, встроенный кабель с четырехконтактным разъемом, совместимым с соединительным кабелем типа Комбитранс | штук | 515 |  |  |  |
| 25 | Набор для проведения аутотрансфузии ATF 120 Fast Start Kit | Функциональное назначение товара - трансфузиологическое обеспечение операций на сердце. Состав комплекта: 1.Магистраль для аутотрансфузии c промывочной камерой и мешком,совместимая с аппаратом реинфузии крови CATS Fresenius - 1 шт. 2. Резервуар 3000 мл. - 1 шт. 3. Магистраль для аспирации и антикоагуляции - 1 шт. Единая картонная упаковка. | штук | 100 |  |  |  |
| 26 | Набор с венозным интродьюсером 7Fr и установочными принадлежностями | Функциональное назначение - установка зондов в правые отделы сердца способом "катетер через катетер". Диаметр 7 Fr,длина 15-16 см. Рентгеноконтрастный, с встроенным гемостатическим клапаном, боковым портом и тканевым расширителем. Установочные принадлежности: 1. металлический гибкий проводник не менее 35см не более 50см (прямой гибкий и J-образный кончики) - 1шт. 2. пункционная игла - 1шт. 3. защитный чехол со стерильной пленкой - 1шт. 4. марлевые салфетки - 3шт. 5. обтуратор - 1шт. | штук | 100 |  |  |  |
| 27 | Набор с венозным интродьюсером 8Fr и установочными принадлежностями | Функциональное назначение - установка зондов в правые отделы сердца способом "катетер через катетер". Диаметр 8 Fr,длина 15-16 см. Рентгеноконтрастный, с встроенным гемостатическим клапаном, боковым портом и тканевым расширителем. Установочные принадлежности: 1. металлический гибкий проводник не менее 35см не более 50см (прямой гибкий и J-образный кончики) - 1шт. 2. пункционная игла - 1шт. 3. защитный чехол со стерильной пленкой - 1шт. 4. марлевые салфетки - 3шт. 5. обтуратор - 1шт. | штук | 60 |  |  |  |
| 28 | Надгортанный воздуховод с дополнительным кислородным портом в комплекте аспирационная трубка, лента крепления р.4 | Реанимационный набор: надгортанный воздуховод с гелевой нераздувной манжетой и дополнительным кислородным портом (средний для взрослых), аспирационная трубка, лента крепления. Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п., дополнительная подача кислорода. Состав: мягкая гелевая нераздувная манжета; блокатор надгортанника эллипсоидный, предотвращающий складывание надгортанника; широкий воздуховод – ротовой стабилизатор стандартно изогнутый; стандартный коннектор 15 мм; встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, позволяющий устанавливать назогастральный зонд; усиленный зубной коннектор; оснащен удобной маркировкой для выбора размера в зависимости от веса пациента; имеет индикатор правильной установки; дополнительный кислородный порт, расположенный на проксимальном конце воздуховода, порт снабжен герметизирующим колпачком; лента крепления воздуховода; воздуховод упакован в полипропиленовую упаковку-кейс с цветомаркировкой размера. Размер 4, для взрослых весом от 50 до 90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7,0мм, для назогастрального зонда 12Fr. Материалы: гель, силикон, полиэтилен высокой плотности. Не содержит латекса, стерильно. Срок годности: 2 года от даты производства. | штук | 6 |  |  |  |
| 29 | Оксигенатор мембранный Affinity NT с ковалентно-связанным покрытием Trillium | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения у пациентов с весом от 40 до 90 и более кг. Площадь рабочей поверхности оксигенатора не менее 2,5 квадратных метра. Материал мембраны - полипропилен микропористый с биосовместимым покрытием. Тип мембраны волоконный. Обьем заполнения оксигенатора и теплообменника(мл) - не более 300. Кардиотомический резервуар - интегрированный,жесткий. Обьем резервуара максимальный(мл) - не менее 4000. Рабочий обьем резервуара минимальный(мл) - не более 300. Размер пор кардиотомического фильтра(микрон) - не более 50.Площадь рабочей поверхности теплообменника(см2) - не менее 2000. Расположение водных портов теплообменника - правое. Максимальное допустимое давление крови в кровяном контуре(мм.рт.ст.) - не менее 1000. Максимальная скорость потока крови(л/мин) - не менее 7. | штук | 200 |  |  |  |
| 30 | Отсос хирургический жесткий, длина 33 см | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения.Хирургический отсос большой для кардиотомной крови. Наличие удобной гибкой рукоятки из нержавеющий стали. Желобоватый наконечник. Наличие ступенчатого переходника 1/4" (0,64 см) на отсосе. Длина 33,0 см. Диаметр трубки 16 Fr. (5,3 мм), диаметр наконечника 20 Fr. (6,7 мм). | штук | 150 |  |  |  |
| 31 | Помпа микроинфузионная Accufuser Varicon 600 мл, скорость инфузии 1-15 мл/час | Помпа микроинфузионная, одноразовая с регуляторами скорости. Непрерывная инфузия с 4 регуляторами скорости 1,2,4,8мл в час; объем баллонного резервуара 600 мл., скорость потока от 1,0 до 15,0 мл/ч с шагом в 1 мл. Технические характеристики основные: 1. Рабочий объём: 600 мл. 2. Регулируемая скорость: от 1 до 15 мл в час с шагом регулировки 1 мл. Возможен выбор 4х скоростей от 1 до 15 мл в час. 3. Состоит из резервуара, изготовленного из медицинского силикона, не содержащего латекса и защитной колбы, изготовленной из пластика, не пропускающего ультрафиолетовые лучи. 4. Внутри микроинфузионной помпы расположена шкала - линейка для удобства контроля объема вводимого вещества с увеличительной линзой и сокращения ошибок вводимых значений. 5. Скорость потока откалибрована за счёт подбора эластомера и стеклянного микро-капилляра высокой точности, расположенного в основании инфузионной линии.( ISO 28620 ) 6. Удлинительная линия снабженная встроенным фильтром диаметром 1,2 микрон для улавливания пузырьков воздуха, с зажимом для возможности временной остановки введения лекарственных растворов, с коннектором Люер лок . 7. Благодаря запатентованной плунжерной системе, которая состоит из закрепленного и подвижного плунжера, сжатие силиконового баллона происходит равномерно.( Патент № 182388 от 11.12.1998 ) 8. Защитный колпачок снабжён гидрофобным фильтром пропускающим воздух и не пропускающий жидкость. 9. Порт для заполнения препарата имеет запорный клапан, предотвращающий обратный поток жидкости, два встроенных сетчатых фильтра, улавливающих примеси, один при входе в порт заполнения, и другой на выходе препарата. 10. Инфузионная линия защищена от перегибов. 11.Остаточный объем в линии <2 мл 12. Болюсный модуль отсутствует. Технические характеристики общие: - Упаковка индивидуальная: бумага полипропилен. - Маркировка: стерильно, апирогенно, только для одноразового применения. - Стерилизация: окись этилена. - Срок годности: 3 года. | штук | 50 |  |  |  |
| 32 | Сенсор BIS Quatro одноразовый для взрослых к монитору глубины наркоза | Одноразовый сенсор для BIS-модулей и BIS-мониторов, A-1000, A-2000 XP и BIS Vista. Взрослый. Легко установливается на пациентах с разными размерами головы. Новая технология изготовления датчиков обеспечивает лучшее качество ЭЭГ. Датчик над глазом пациента позволяет устранять артефакты. | штук | 7 |  |  |  |
| 33 | Система на основе полимеров для адсорбции цитокинов | Функциональное назначение - профилактика и лечение полиорганной недостаточности при операциях на сердце, сепсисе различной этиологии, септическом шоке, ОРДС. Система на основе полимеров для адсорбции цитокинов молекулярной массы 8-55кДа, стерильная, однократного применения, с принадлежностями. | штук | 8 |  |  |  |
| 34 | Тест-картридж для определения АСТ на аппарате АСТ Plus №50 | Функциональное назначение - определения АСТ (активированного времени свертывания крови) при операциях с ИК. Тест-картридж для аппарата АСТ Plus (2), сдвоенный, LR, стерильный, 50 штук в упаковке. | штук | 6 |  |  |  |
| 35 | Тест-картридж для определения газового и кислотно-щелочного состояния крови (300 измерений) | Функциональное назначение - оценка состояния крови при операциях на сердце и сосудах.Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, глюкоза, лактат-анион, гематокрит. Диапазон измерения: pH 6.8 – 7.8,pCO2 5 – 115 мм рт. ст.,pO2 0 – 760 мм рт. ст,Na+ 100 – 200 ммоль/л,K+ 0.1 – 20.0 ммоль/л,Ca2+ 0.1 – 5.0 ммоль/л,глюкоза 20 – 500 мг/дл,лактат 0.3 – 10 ммоль/л,гематокрит 15 – 65%. Рассчитан на 300 измерений. Совместим с аппаратом GEM PREMIER 3500,имеющимся у Заказчика. | штук | 6 |  |  |  |
| 36 | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная типа Роберт Шоу, левосторонняя, с крючком 35Fr | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная c крючком. Для левосторонней бронхиальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Имеется внутренний стилет с фиксатором. Прозрачная трахеальная манжета низкого давления с прозрачным пилот-баллоном и голубая бронхиальная манжета низкого давления с голубым пилот-баллоном. Клапан для шприцов Люэр и Люэр Лок. Rо-маркёр по всей длине трубки, разметка. Размер 35 Fr, внутренний диаметр каждого просвета по 4.26 мм, внешний диаметр 12.5 мм, диаметр бронхиальной манжетки 16,5 мм, диаметр трахеальной манжетки 25 мм, длина 310±20 мм. В комплект входят два катетера для санации с вакуум контролем, 2 угловых пластиковых переходника с вращающимися коннекторами и двойной силиконовой заглушкой для бронхоскопии. Пластиковый Y-образный коннектор, 2 х I.D.- 15,0 мм и 1 х O.D.15,0 мм. Не содержит латекса. Стерильная индивидуальная упаковка. | штук | 10 |  |  |  |
| 37 | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная типа Роберт Шоу, левосторонняя, с крючком 37Fr | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная c крючком. Для левосторонней бронхиальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Имеется внутренний стилет с фиксатором. Прозрачная трахеальная манжета низкого давления с прозрачным пилот-баллоном и голубая бронхиальная манжета низкого давления с голубым пилот-баллоном. Клапан для шприцов Люэр и Люэр Лок. Rо-маркёр по всей длине трубки, разметка. Размер 37 Fr, внутренний диаметр каждого просвета по 4,52 мм, внешний диаметр 13,2 мм, диаметр бронхиальной манжетки 1655 мм, диаметр трахеальной манжетки 25 мм, длина 310±20 мм. В комплект входят два катетера для санации с вакуум контролем, 2 угловых пластиковых переходника с вращающимися коннекторами и двойной силиконовой заглушкой для бронхоскопии. Пластиковый Y-образный коннектор, 2 х I.D.- 15,0 мм и 1 х O.D.15,0 мм. Не содержит латекса. Стерильная индивидуальная упаковка. | штук | 25 |  |  |  |
| 38 | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная типа Роберт Шоу, правосторонняя, с крючком 35Fr | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная с крючком. Для правосторонней бронхиальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Имеется внутренний стилет с фиксатором. Прозрачная трахеальная манжета низкого давления с прозрачным пилот-баллоном и голубая бронхиальная манжета низкого давления с голубым пилот-баллоном. Клапан для Люэр и Люэр Лок. Rо-маркёр по всей длине трубки, разметка. Размер 35 Fr, внутренний диаметр каждого просвета по 4,26 мм, внешний диаметр 12,5 мм, диаметр бронхиальной манжетки 16,5 мм, диаметр трахеальной манжетки 25 мм, длина 300±20 мм. В комплект входят два катетера для санации с вакуумконтролем, 2 угловых пластиковых переходника с вращающимися коннекторами и двойной силиконовой заглушкой для бронхоскопии. Пластиковый Y-образный коннектор, 2 х I.D.- 15,0 мм и 1 х O.D.15 мм. Не содержит латекса. Стерильная индивидуальная упаковка. | штук | 5 |  |  |  |
| 39 | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная типа Роберт Шоу, правосторонняя, с крючком 37Fr | Трубка интубационная бронхиальная двухпросветная с крючком. Для правосторонней бронхиальной интубации . Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Имеется внутренний стилет с фиксатором. Прозрачная трахеальная манжета низкого давления с прозрачным пилот-баллоном и голубая бронхиальная манжета низкого давления с голубым пилот-баллоном. Клапан для шприцов Люэр и Люэр Лок. Rо-маркёр по всей длине трубки, разметка. Размер 37 Fr, внутренний диаметр каждого просвета по 4,52 мм, внешний диаметр 13.2 мм, диаметр бронхиальной манжетки 16,5 мм, диаметр трахеальной манжетки 25 мм, длина 310±20 мм. В комплект входят два катетера для санации с вакуум контролем, 2 угловых пластиковых переходника с вращающимися коннекторами и двойной силиконовой заглушкой для бронхоскопии. Пластиковый Y-образный коннектор, 2 х I.D.- 15,0 мм и 1 х O.D.15 мм. Не содержит латекса. Стерильная индивидуальная упаковка. | штук | 25 |  |  |  |
| 40 | Устройство для блокирования бронхов СН 7, длина 75 см | Устройство для блокирования бронхов имеет два обтурационных баллона большого объема для правого и левого бронха. Блокатор рентгеноконтрастный общей длиной 75 см, наружным диаметром 7 CH с раздвоенным дистальным расширенным Y–образным наконечником, градуировка по всей длине, каналы инсуфляции левого и правого бронха с портами Люэр Лок, два пилот-баллона линий раздувания баллонов блокатора с цветовой кодировкой, мультипорт адаптер с возможностью постановки через него самого блокатора, гибкого фиброскопа и линии поддержки дыхания, кислородный адаптер, заглушки. Индивидуальная стерильная упаковка. | штук | 15 |  |  |  |
| 41 | Устройство для искусственного кровообращения с покрытием Биолайн – "BE– HLS 7050" | Функциональное назначение товара - проведение искусственного кровообращения. Модуль с магистралями для системы длительного жизненобеспечения (поддержка функций сердца и легких),совместимый с аппаратом Cardiohelp i Maquet,одноразовый. | штук | 5 |  |  |  |
| 42 | Шприц Перфузор 50 мл, ЛЛ | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, с винтовой насадкой Люэр лок, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, нестираемая четкая градуировка, минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера 36 мм, разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Положение канюли - центральное. Соединение Люэр лок 6%, наружная резьба. Должен быть совместим со шприцевыми дозаторами тип Перфузор. | штук | 300 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.10.2017 г., один раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 31.05.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04