| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 04.04. 2018 г. №.199-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право поставки медицинского оборудования

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Пневматическое силовое хирургическое оборудование для ортопедии-травматологии | 2 комплекта |

| Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| - Общие требования |  |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, приложить копию к заявке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация на русском языке | Наличие при поставке |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с подписания акта ввода в эксплуатацию |
| Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке | Наличие |
| Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| 2. Технические и функциональные требования |  |
| 2.1. Дрель-ример пневматическая | Наличие |
| Функции: - сверление, - проведение спиц, - ацетабулярное рассверливание, - интрамедуллярное рассверливание | Наличие |
| Питание: сжатый воздух, азот | Наличие |
| Мощность | не менее 120 Вт |
| Расход воздуха | не более 770 л/мин |
| Рабочее давление воздуха в диапазоне | от 6 до 8 бар |
| Максимально допустимое давления воздуха | не более 12 бар |
| Скорость вращения в диапазоне | от 250 до 900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент при скорости 350 об/мин | не менее 10 Нм |
| Плавная регулировка скорости вращения курком | Наличие |
| Длина | не более 130 мм |
| Ширина | не более 50 мм |
| Высота | не более 175 мм |
| Диаметр канала для введения спиц | не менее 4 мм |
| Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие |
| Смена насадок без дополнительных устройств (ключей, зажимов) | Наличие |
| 2.2. Насадка для проведения спиц 1-4 мм | Наличие |
| Насадка предназначена для введения спиц диаметром от 1,0 до 4 мм | Наличие |
| Тип курковый | Наличие |
| Диаметр канала | не более 4 мм |
| Скорость вращения привода | не менее 900 об/мин |
| Крутящий момент | не более 8 Нм |
| 2.3. Насадка для сверления с ключом | Наличие |
| Насадка на пневматическую дрель-ример, предназначена для сверления | Наличие |
| Тип насадки: трёхкулачковый патрон типа Якобс с ключом | Наличие |
| Скорость вращения привода | не менее 900 об/мин |
| Крутящий момент | не более 6 Нм |
| Диаметр канала | не менее 2,0 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента | не более 6,5 мм |
| Вес | не более 200 г |
| 2.4. Насадка для сверления малая | Наличие |
| Насадка с AO/ASIF быстрым соединением, предназначена для сверлящего и режущего инструмента стандарта соединения AO/ASIF | Наличие |
| Скорость вращения привода | не менее 900 об/мин |
| Крутящий момент | не более 6 Нм |
| Диаметр канала | не менее 2,0 мм |
| Вес | не более 170 г |
| 2.5. Шланг пневматический | Наличие |
| Двойной воздушный шланг для подачи сжатого воздуха или азота к пневматическому силовому оборудованию от фильтра с регулятором давления | Наличие |
| Два контура: подводящий и отводящий | Наличие |
| Коннекторы шланга полностью совместимы с пневматическим приводом и соединяются/разъединяются в одно движение без дополнительных приспособлений | Наличие |
| Стандарт соединения: система Synthes или эквивалент | Наличие |
| Длина шланга | не менее 5 м |
| 2.6. Переходник для соединения инструментов | Наличие |
| ARO- быстрое соединение с резьбой, предназначено для подключения сжатого воздуха к силовому пневматическому медицинскому оборудованию. | Наличие |
| Посадочное место под штуцер для шлангов высокого давления с внутренним диаметром | Наличие |
| 2.7. Колпачок для пневматического шланга | Наличие |
| Колпачок предназначен для защиты просвета пневмошланга от попадания жидкости при мойке и обработке | Наличие |
| Полная совместимость с пневматическими шлангами | Наличие |
| 2.8. Контейнер стерилизационный | Наличие |
| Предназначен для хранения, транспортировки и стерилизации набора силового оборудования для эндопротезирования и остеосинтеза костей | Наличие |
| Поднос имеет посадочные места для правильного позиционирования силового оборудования. | Наличие |
| Поднос имеет откидные ручки | Наличие |
| Материал корпуса: нержавеющая сталь | Наличие |
| 2.9. Фильтр для очистки воздуха с регулятором давления | Наличие |
| Манометр для измерения давления воздуха | от 0 до 10 атм |
| Совместимость с быстросъемными замками пневматических шлангов | Наличие |
| Внутренний съемный вкладыш очистки воздуха | Наличие |
| 2.10. Крышка контейнера | Наличие |
| Предназначена для закрытия подноса для хранения, транспортировки и стерилизации набора силового оборудования для эндопротезирования и остеосинтеза костей | Наличие |
| Крепления для фиксации крышки | Наличие |
| Материал корпуса: термостойкий пластик | Наличие |
| 2.11. Контейнер стерилизационный для воздушного шланга | Наличие |
| Функция – хранение, транспортировка и стерилизация пневматического шланга | Наличие |
| Поднос имеет посадочные места для правильного позиционирования силового оборудования | Наличие |
| Поднос имеет откидные ручки | Наличие |
| Материал корпуса: нержавеющая сталь | Наличие |
| - Комплект поставки единицы оборудования |  |
| Дрель-ример пневматическая | 1 шт. |
| Насадка для проведения спиц диаметром от 1,0 до 4 мм | 1 шт. |
| Насадка универсальная с ключом для больших дрелей | 1 шт. |
| Насадка с быстрым соединением для больших дрелей | 1 шт. |
| Двойной воздушный шланг системы | 1 шт. |
| Переходник для соединения инструментов | 1 шт. |
| Поднос для силового оборудования | 1 шт. |
| Крышка для подноса для силового оборудования | 2 шт. |
| Поднос для воздушного шланга | 1 шт. |
| Фильтр для воздуха с регулятором давления | 1 шт. |

Цена должна быть указана в российских рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 09.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91