| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 30.03.2018 г. № 187-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право оказания услуг по ремонту установки передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой ZiehmVision, sn 9785:

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Ремонт установки передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой ZiehmVision, sn 9785 |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: - разборка аппарата; - разборка системы охлаждения и слив охлаждающей жидкости; - замена генератора-моноблока с излучателем – 1 шт.; - сборка и заполнение системы охлаждения охлаждающей жидкостью; - юстировка положения генератора-моноблока с излучателем; - герметизация стыков генератора-моноблока с излучателем; - сборка аппарата; - обновление программного обеспечения; - тестирование, проверка рабочих режимов, настройка аппарата; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 3 | Требования к заменяемым запчастям 3.1. Генератор-моноблок с излучателем должен быть полностью совместим с установкой передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой ZiehmVision, серийный номер 9785; 3.2. Описание генератора-моноблока: - рентгеновская трубка и высоковольтный трансформатор заключены в герметичный свинцовый кожух и залиты диэлектрическим маслом; - снаружи кожуха установлены электронные платы, управляющие генератором; - внутри масляной ванны заключены радиаторы (теплообменники) системы жидкостного охлаждения, по которым циркулирует антифриз для охлаждения генератора и масляная помпа для принудительной циркуляции масла внутри генератора |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования – предоставить регламент при выполнении работ |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке; - наличие у заявителя собственной лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих) – приложить копию к заявке; - наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей группы допуска при выполнении работ |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана в рублях с учетом всех расходов, включая доставку грузов до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91

E-mail: egorov@medgorod.ru